Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie"

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WÓZKA  REANIMACYJNEGO  Z  DEFIBRYLATOREM

| L.p. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/-5 cm - głębokość : 72 cm, +/-5 cm - szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK |  |
| 5. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm+/-5 mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm+/-5 mm | TAK |  |
| 6. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
| 7. | Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie), zwiększające zwrotność wózka | TAK |  |
| 8. | Listwa odbojowa zabezpieczająca wózek i ściany pomieszczeń przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł umieszczony w blacie głównym wózka (brak dodatkowych uchwytów na pojemnik, dokręcanych do wózka), - otwieracz ampułek (dwa rozmiary) - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - przezroczysty,umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemnik „kieszeń”, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w korpusie wózka, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację - półka na defibrylator w górnej części blatu, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - płyta CPR do masażu serca, - zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, - półka na ssak, Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w obudowie wózka | TAK |  |
| 10. | Laryngoskop : - laryngoskop światłowodowy -łopatki dla dorosłych z zabudowanym światłowodem min. 3szt., typu Macintosh, minimum w rozmiarach 2,3,4, autoklawowalne -rękojeść z zasilaniem akumulatorowym, z oświetleniem typu LED - ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatora w rękojeści z sieci elektrycznej - paszport techniczny | TAK |  |
| 11. | Resuscytator samorozprężalny z rezerwuarem tlenu dla dorosłych: - przeznaczony dla pacjentów dorosłych - minimum dwie maski z pompowanym mankietem w różnych rozmiarach - worek ze ścianą podwójną - wszystkie elementy resuscytatora autoklawowalne - paszport techniczny | TAK |  |
| 12. | Ssak transportowy medyczny : - zasilanie z wewnętrznego akumulatora i z sieci elektrycznej 230V -ładowanie akumulatora bez wyjmowania z urządzenia -wskaźniki świetlne na panelu centralnym informujące o aktualnym rodzaju zasilania i stanie naładowania akumulatora - obudowa ssaka z uchwytem do transportu - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła - wskaźnik podciśnienia - podciśnienie:minimalny zakres -25 kPa do -75 kPa - przepływ maksymalny ≥16 l/min. - czas pracy z akumulatora ≥45 minut - waga urządzenia max 5 kg - butla o pojemności 1 litra z zaworem przelewowym, drenami i filtrem - paszport techniczny | TAK |  |
| 13. | ##### Defibrylator dwufazowy, przenośny, z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją przezskórną, monitorowaniem EKG, monitorowaniem SpO2, pomiarem ciśnienia NIBP: - zasilanie z wewnętrznego akumulatora i z sieci elektrycznej 230V/50Hz - wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie, sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania - czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J - dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED -wszystkie opisy na defibrylatorze oraz menu ekranowe i komunikacja głosowa w trybie AED w języku polskim - min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej - czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund - dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania - wyświetlacz kolorowy LCD TFT, przekątna ekranu min. 6,5” - waga defibrylatora gotowego do pracy max.8 kg - ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora - przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych - przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych - system dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta - wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia - na łyżkach zewnętrznych wbudowany wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem - defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms - wbudowana drukarka termiczna -energia defibrylacji AED 150J dla dorosłych i 50J dla dzieci - kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG ) -monitorowanie EKG - sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu - pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę - wzmocnienie sygnału EKG - regulacja ręczna: x,0,25; x0,5; x1; x2; x4 i automatyczna - regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca - jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie -przewody do monitorowania EKG :3 – odprowadzeniowy – 1 szt., 5 -odprowadzeniowy – 1 szt. -wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym -pomiar SPO2 w zakresie 0 - 100% -prezentacja wartości saturacji i krzywej pletyzmograficznej na ekranie -czujnik do pomiaru SPO2 na palec dla dorosłych z przewodem połączeniowym – min 2szt. - pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi NIBP - pomiar ręczny i automatyczny w zakresie min. od 1 do 120 minut -mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach – min.5 szt. - dren połączeniowy do mankietów – 2 szt. - stymulacja przezskórna serca - tryby stymulacji : na żądanie i stały - zakres regulacji częstości impulsów stymulujących: min. 30 – 180 imp./min. - prąd stymulacji regulowany w zakresie min.10 – 200 mA -obserwacja na ekranie zapisu krzywej dynamicznej EKG (1 lub więcej) oraz wartości cyfrowych wszystkich monitorowanych parametrów -ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów - automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu -automatyczny wydruk testu - rejestrator termiczny - rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). -akumulator wymieniany przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi. - elektrody jednorazowe do defibrylacji – min. 1 kpl. -defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy - papier do drukarki w oferowanym defibrylatorze – min. 5 rolek - żel przewodzący do defibrylacji – 1 szt. - paszport techniczny | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
| 14. | Kolorystyka wózka do wyboru przez zamawiającego | TAK |  |
| 15. | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |
| 16. | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 18. | Okres gwarancji na wszystkie urządzenia i elementy: min.24 miesiące | TAK |  |
| 19. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
| 20. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co naimniej raz w roku ( dotyczy defibrylatora) | TAK |  |
| 21. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |
| 22. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |

miejscowość:

data:

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)