***Załącznik nr 2b –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu, wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej znak ZP/2501/47/20***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ**

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: **Angiograf**

Producent/Firma:.................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:........................................................................................................Rokprodukcji......................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr/Warunek** | **Sposób oceny** | **Oferowane parametry/warunki** |
|  **Rentgenowski angiograf cyfrowy**  |
|  | Oferowana wartość zakresu obrazowania w kierunku poprzecznym do osi stołu w położeniu statywu za głową pacjenta realizowany bez konieczności obrotu stołu . | Zakres największy – 5 pkt.Zakres najmniejszy spośród oferowanych– 0 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oferowana wartość zakresu przesuwu pozycjonera (zakres pokrywający obszar badania w projekcji LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ bez konieczności przekładania / przesuwania pacjenta) | Zakres największy – 5 pkt.Zakres wymagany – 0 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czy oferowany aparat wyposażony jest w funkcję ustawiania położenia detektora z wykorzystaniem znaczników graficznych na zatrzymanym obrazie bez promieniowania rtg? (wpływ odległości SID oraz SOD na rozmiar obrazu) | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |  |
|  | Czy oferowany aparat umożliwia ustawienie położenia blatu stołu pacjenta z wykorzystaniem znaczników graficznych na zatrzymanym obrazie bez promieniowania rtg? | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |  |
|  | Czy istnieje możliwość zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia jednego z dysków pamięci masowej – dyski HDD w systemie RAID lub rozwiązanie równoważne zapewniające pełną w/w funkcjonalność. | Tak – 5 pktBrak możliwości – 0 pkt |  |
|  | Oferowana statyczna obciążalność płyty stołu pacjenta przy max wysunięciu blatu | Wartość największa – 5 pkt.Wartość wymagana – 0 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czy aparat pozwala na prowadzenie zabiegu resuscytacji na całkowicie wysuniętym blacie stołu. | Tak – 5 pktBrak możliwości – 0 pkt |  |
|  | Oferowana rozdzielczość amplitudowa detektora | Wartość max. - 5pkt.Wartość wymagana – 0pkt.Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czy oferowany aparat posiada funkcję *zoom* w czasie rzeczywistym –powiększenie (min 3 wartości dla każdego FOV) obrazu *live* bez zwiększenia warunków ekspozycji (dawki) | Tak – 5 pktBrak możliwości – 0 pkt |  |
|  | Czy aparat umożliwia analizę kliniczną naczyń wieńcowych wraz z pomiarami, kalibracją, wyborem scen i kopiowaniem ich na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji? | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wymagany współczynnik pochłaniania promieniowania rtg blatu na całej długości obszaru wykonywania badań | wartość graniczna – 0,00 pktwartość najmniejsza – 5,00 pktpozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Wymagana pojemność cieplna anody dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych | wartość graniczna – 0,00 pktwartość najwyższa – 5,00 pktpozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody, aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych.Podać w kHU/min. | wartość graniczna – 0 pkt wartość największa – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Wymagana pojemność cieplna kołpaka dobrana tak aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych | wartość graniczna – 0,00 pktwartość najwyższa – 5,00 pktpozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka, aby zapewnić bezprzerwowe wykonywanie wymaganych procedur medycznych.Podać w kHU/min. | wartość graniczna – 0 pkt wartość największa – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Ilość powiększeń live nie mniej niż 4 | wartość graniczna – 0,00 pktwartość największa – 5,00 pktpozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Rozszerzenie skanu rotacyjnego, zapewniającego trójwymiarowywgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych, ruch statywu po zaprogramowanej trajektorii w projekcjach: LAO/RAO - CRAN/CAUD - RAO/LAO. Z możliwością zaprogramowania, co najmniej 5 trajektorii. Procedura akwizycji sterowana za pomocą ręcznego lub nożnego przełącznika ekspozycji. Funkcjonalność potwierdzona w publikacjach | Tak – 5 pktbrak możliwości – 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................

 podpis oferenta