## Załącznik nr 2a  – parametry wymagane

PARAMETRY  AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU DO POSIEWU KRWI

I PŁYNÓW USTROJOWYCH  (Pakiet 1)

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
|  | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu |  |  |
|  | Ilość miejsc w aparacie min. 120, max. 240 |  |  |
|  | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych – potwierdzone instrukcją techniczną (zgodnie z R.M.Z. z dnia 12.01.2011) w formie pisemnej – dołączyć do oferty |  |  |
|  | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych będących elementem wyposażenia analizatora |  |  |
|  | Komputer do obsługi analizatora z oprogramowaniem w wersji graficznej (posługujący się ikonami, min. rejestracja i wprowadzanie prób, podgląd prób – tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu) |  |  |
|  | Podłoże kompletne –bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiające wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewu krwi i innych płynów ustrojowych dla próbek o normalnej objętości (zalecanej przez producenta) do pobieranego materiału biologicznego |  |  |
|  | Aparat powinien zapewniać dwukierunkową wymianę danych z systemem informatycznym LIS, pracownią Bakteriologii poprzez port komunikacyjny RS232 lub USB za pośrednictwem aplikacji protokołu wymiany danych, bez konieczności dodatkowego przepisania danych, wprost do urządzenia lub aparatu |  |  |
|  | Aparat nowy lub nie starszy niż 2017 r. |  |  |
|  | Z powodu używania w szpitalu poczty pneumatycznej podłoża w bezpiecznych nietłukących butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczania lekowrażliwości (RARASAT) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewem krwi |  |  |
|  | Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu podłoża nie ulegające pęknięciu i odłamaniu w czasie obsługi i pobierania materiału od pacjenta |  |  |
|  | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe |  |  |
|  | Dostępne podłoża podstawowe (standardowe) jak i z inhibitorem antybiotyków, pediatryczne, oraz dla dorosłych tlenowe i beztlenowe |  |  |
|  | Możliwość posiewu krwi- mała objętość min. 0,5 ml potwierdzona w instrukcji do butelek |  |  |
|  | Zabezpieczenie danych przed ich utratą poprzez zgrywanie na zewnętrzny nośnik |  |  |
|  | Zmiana czasu inkubacji pojedynczej próbki |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie analizatora na koszt wykonawcy oraz opieka merytoryczna w trakcie trwania umowy. |  |  |
|  | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez aparat, w tym możliwość wyłączenia pojedynczej celi pomiarowej w czasie awarii |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS do analizatora |  |  |
|  | Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu |  |  |
|  | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby. |  |  |
| Warunki serwisowe |  |  |  |
|  | Nieodpłatny serwis na czas trwania umowy, bezpłatne przeglądy serwisowe, co najmniej raz w roku obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub drogą mailową. Urządzenie zastępcze przy naprawie powyżej 5 dni |  |  |
|  | Adres serwisu, nr telefonu | Podać |  |
| I; Dane podstawowe; Wartość wymagana; Wartość oferowana (Podać/TAK/ NIE/). 1; Wykonawca / Producent: - aparat podstawowy; Podać. 2; Nazwa, typ i model urządzenia: - aparat podstawowy; Podać. |
| II Parametry oceniane |  | Tak | Nie |
| 1 | Możliwość zastosowania specjalnych końcówek do przesiewania dodatnich prób krwi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zabezpieczające pracownika przed zakłuciem, kompatybilnych z podłożami TAK – 20 15 pkt NIE -0 pkt |  |  |
| 2 | Hodowla bakterii tlenowych i grzybów w tym samym podłożu TAK – 20 15 pkt NIE - 0 pkt |  |  |

Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format  HL7.

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 30

Wymagane dokumenty

1.Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów.

2.Karty charakterystyki produktów.

3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

4.Specyfikacja techniczna dla aparatu.

5.Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.

PARAMETRY ANALIZATORA DO PANELOWYCH BADAŃ GENETYCZNYCH

(Pakiet 2)

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| L.p. |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator w pełni zautomatyzowany do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym wraz z wbudowanym zestawem komputerowym z oprogramowaniem oraz czytnikiem kodów kreskowych, UPS i dedykowaną stacją roboczą niezbędną do prawidłowego do przygotowywania próbek. |  |  |
| 2 | System wykorzystujący technologię nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń. |  |  |
| 3 | Odczynniki gotowe do użycia o zamkniętym układzie reakcyjnym posiadające zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kontaminacją |  |  |
| 4 | Testy w formie paneli wykorzystujących technikę multipleks PCR do jednoczesnego wykrywania wielu patogenów |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA |  |  |
| 6 | Testy w formie paneli posiadające 2 niezależne od siebie kontrole wewnętrzne umożliwiające monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie 2 niezależnych reakcji PCR |  |  |
| 7 | Czas wykonania analizy poniżej 65 minut, a dla paneli dedykowanych do zakażeń dróg oddechowych poniżej 50 minut |  |  |
| 8 | Aparat wydający wynik gotowy do interpretacji |  |  |
| 9 | Aparat nie wymagający spełniania kryteriów pracowni biologii molekularnej |  |  |
| 10 | Odczynniki multipleks PCR kompatybilne z aparatem zestawione w panelach umożliwiające detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki. Detekcja w jednym ciągłym cyklu, za pomocą zintegrowanego testu różnych czynników biologicznych (bakterie, bakterie atypowe, wirusy, grzyby pasożyty) na pokładzie 1 analizatora. |  |  |
| 11 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy techniczne na czas trwania umowy. Usunięcie awarii w ciągu 48 godzin lub ponoszenie kosztów wykonania badań w innym laboratorium. |  |  |
| 12 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet Komunikacja z siecią i systemem HIS poprzez otwarty format HL7. |  |  |
| 13 | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby. |  |  |

Wymagane dokumenty

1.Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów.

2.Karty charakterystyki produktów.

3.Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

4.Specyfikacja techniczna dla aparatu.

5.Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.

PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI

(Pakiet 3)

| LP. | Parametry wymagane |  | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK | NIE |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników) |  |  |  |  |
|  | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości ziarenkowców G(+), pałeczek G (-), drożdżaków |  |  |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie densytometru na czas trwania umowy |  |  |  |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |  |  |  |
|  | Graficzna i /lub tekstowa wersja oprogramowania |  |  |  |  |
|  | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu |  |  |  |  |
|  | Aparat powinien zapewniać dwukierunkową wymianę danych z systemem informatycznym LIS, pracownią Bakteriologii poprzez port komunikacyjny RS232 lub USB za pośrednictwem aplikacji protokołu wymiany danych, bez konieczności dodatkowego przepisania danych, wprost do urządzenia lub aparatu. |  |  |  |  |
|  | Oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach lub w panelach łącznie (identyfikacja i antybiogram) |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w systemie WINDOWS |  |  |  |  |
|  | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |  |  |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS |  |  |  |  |
|  | Interpretacja wyników przez System Expertowy, przedstawiona graficznie i /lub tekstowo zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST |  |  |  |  |
|  | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: Gram-ujemnych,Gram-dodatnich, Haemofilnych, Neisseria, bakterii beztlenowych, drożdży i drożdżaków |  |  |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości: Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae |  |  |  |  |
|  | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków |  |  |  |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe |  |  |  |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu |  |  |  |  |
|  | Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 50 |  |  |  |  |
|  | Średni termin ważności testów 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Komputer współpracujący z aparatem: 2 rdzeniowy procesor, dysk 250 GB, monitor LCD 19, system operacyjny Windows 7x86, klawiatura i myszka w komplecie, program antywirusowy Kasperski, zainstalowany klient systemu LIS, skonfigurowana komunikacja dwukierunkowa, podłączenie do sieci LAN szpitala. |  |  |  |  |
|  | Jeżeli prawidłowa praca urządzenia wymaga temperatury nie przekraczającej przedziału 15°C -30°C dostawca wyposaży pracownię w klimatyzację niezbędną do utrzymania prawidłowej temperatury dla pracy urządzenia. Pomieszczenie 70 m² |  |  |  |  |
|  | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby. |  |  |  |  |
| WARUNKI SERWISOWE |  |  |  |  |  |
|  | Nieodpłatny serwis na czas trwania umowy (oprócz części zużywalnych podlegających okresowej wymianie, jeżeli odpłatnie proszę wymienić jakie i wycenić) |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub droga mailową. Urządzenie zastępcze przy naprawie powyżej 5 dni |  |  |  |  |
|  | Adres serwisu, nr telefonu | Podać |  |  |  |
| Parametr oceniany |  | Parametr oferowany |  |  |  |
|  |  | TAK |  |  | NIE |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie |  |  |  |  |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC |  |  |  |  |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych |  |  |  |  |
| Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość): |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany |  |  | Maksymalna ilość punktów |  |  |
|  |  |  | TAK |  | NIE |
| 1 | Napełnianie paneli w aparacie |  | 10 |  | 0 |
| 2 | Identyfikacja mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, GISA, MLSb, VRE, HLAR, ESBL, AmpC, MBL, KPC |  | 10 |  | 0 |
| 3 | Odczyty przez aparat w max. 15 minutowych odstępach, możliwość podglądu wyników cząstkowych |  | 10 |  | 0 |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 30

Wymagane dokumenty

  - Deklaracja zgodności CE oraz IVD dla urządzenia i testów.

  - Karty charakterystyki produktów.

  - Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

  - Specyfikacja techniczna dla aparatu.

  - Materiały informacyjne dla testów  oraz instrukcja obsługi aparatu w języku

Podać nr katalogowe wszystkich dostępnych testów. Zamawiający dopuszcza w czasie trwania umowy zmiany nr katologowych kart kiedy będą zmieniane  po zaleceniach konsultanta krajowego. Ceny kart pozostaną bez zmian.

Proszę podać nazwy wszystkich:odczynników/probówek/innych materiałów zużywalnych np. sól fizjologiczna, barwniki, probówki inne podłoża zwalidowane do bezpośredniego wykonywania  testów  na aparacie

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TESTÓW IDENTYFIKACYJNYCH,, SZCZEPÓW WZORCOWYCH, KRĄŻKÓW,

E-TESTÓW (pakiet 4)

Warunki konieczne

1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży

2. Certyfikat ISO 13485:2003 podłoża na płytkach

3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów . Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.

4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:

a.Świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:

·Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

·Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność

b.Nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.

5. Terminy ważności podłoży na płytkach:

·minimum 4-10 tygodni dla pożywek.

Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych

7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.

8. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

9. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.

10. Wielkość op. 10-20 sztuk.  Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton  w celu zabezpieczenia   przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego.

11. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych  (temperatura)

12. E-testy plastikowe lub papierowe, pakowane pojedynczo

Pozytywna opinia KORLD dotycząca podstawowych płytek i pasków MIC

Dostawa krążków antybiogramowych wraz z udostępnieniem dyspenserów ( 4szt.)

Wymagania dotyczące krążków antybiogramowych

1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów

2. Certyfikat ISO 13485:2003 podłoża na płytkach

3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii krążków, Etestów. Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.

4. Terminy ważności: minimum 6 miesięcy

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.

7. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

8. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych produktów.

9. Wielkość op. 50 sztuk. Każda fiolka (bilister) musi być opakowane w folię oraz karton  w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego. Na kartonie musi być nadruk z nr katalogowym, nazwą podłoża, nr serii.

10. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych

11. Do oferty załączyć pozytywną opinię Krajowego Osrodka ds. Lekowrażliwości.

12. Wszystkie krążki przechowywane w takiej samej temperaturze -20 do +8st C.

13 .Szczepy kontrolne, drobnoustroje pochodzące maksymalnie z 3 pasażu szczepu wzorcowego kolekcji ATCC, pakowane  po 2 wymazówki. Okres ważności minimum 12 miesięcy

Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH (pakiet 5)

Warunkiem zakupu podłoży jest dostarczenie witryny chłodniczej w formie użyczenia typu bolarus wyskość ok. 190 cm, głębokość ok. 75 cm, szerkość 180 cm oraz Vortexu ze zmienną prędkość pracy, sterowana elektronicznie do 3000 obr./min.  , densytometru do mierzenia zawiesin bakteryjnych wykonywanych na szklanych probówkach z solą „Injectio Natrii Chlorati” o średnicy około 17mm i zestawu pipet automatycznych ze stojakiem o pojemności 20-200ul, 5-50ul, 100ul, 100-1000ul z certyfikatem kalibracji oraz zepewnioną kalibracją podczas trwania umowy

1. Certyfikat ISO 9001 na produkcję testów i podłoży

2. Certyfikat ISO 13485:2003 podłoża na płytkach

3. Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów . Do oferty dołączyć przykładowe certyfikaty dla poszczególnych produktów.

4. Parametry graniczne dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:

a Średnica płytki 9cm

b.Świadectwo kontroli jakości (Certyfikat Kontroli Jakości Każdej Partii Produktów) zawiera minimum:

Nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

Ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, opakowanie, sterylność

Dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych.

c.Nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności, godzinę rozlania.

5. Terminy ważności podłoży na płytkach:

 minimum 4-6 tygodni dla pożywek zawierających krew

 minimum 4-10 tygodni dla pozostałych pożywek. Do oferty dołączyć wykaz terminów ważności pożywek.

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych

7. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzeczywistego uwzględniania reklamacji w ciągu 7 dni.

8. Czas odpowiedzi na reklamację i wymianę wadliwego towaru nie dłuższy niż 48 godzin.

9. Wykonawca dołączy do oferty metodyki oferowanych podłoży na płytkach.

10. Wielkość op. 10-20 sztuk.  Płytki muszą być opakowane w folię oraz karton  w celu zabezpieczenia   przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem światła słonecznego.

11. Towar musi być transportowany w warunkach monitorowanych  (temperatura)

12. E-testy plastikowe lub papierowe, pakowane pojedynczo, pochodzące od tego samego producenta co podłoża gotowe na płytkach.

Pozytywna opinia KORLD dotycząca podstawowych płytek i pasków MIC

Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii dla jednej osoby.

PARAMETRY ANALIZATORA DO DIAGNOSTYKI METODĄ WESTERN BLOT  (Pakiet 6)

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| L.P | Parametry wymagane | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator automatyczny pracujący w systemie otwartym | Tak | Nie |
| 2 | W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: aparat automatycznie wykonujący badania, skaner – dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer lub laptop z oprogramowaniem recomScan dający możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych |  |  |
| 3 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 44 badań |  |  |
| 4 | Możliwość kombinowania różnych parametrów podczas jednej sesji |  |  |
| Warunki serwisowe |  |  |  |
| 5 | Nieodpłatny serwis na czas trwania umowy. W przypadku awarii, działania podjęte w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii liczony w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zapewnienie części zamiennych/eksploatacyjnych na czas trwania umowy |  |  |
| 6 | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku |  |  |
| 7 | Adres serwisu, nr telefonu | Podać |  |
| Parametr oceniany |  | Tak | Nie |
| 1 | Aparat w pełni automatyczny od momentu załadowania próbki do zakończenia badania |  |  |
| 2 | Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem musi zapewniać analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek) |  |  |
| 3 | Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich na kartkę papieru |  |  |
| Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość): |  |  |  |
| Lp | Parametr oceniany | Maksymalna ilość punktów |  |
|  |  | Tak | Nie |
| 1 | Aparat w pełni automatyczny od momentu załadowania próbki do zakończenia badania | 5 | 0 |
| 2 | Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem musi zapewniać analizę pasków bez konieczności nastawienia kontroli (kontrola naniesiona na każdy pasek) | 5 | 0 |
| 3 | Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich na kartkę papieru | 5 | 0 |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 15

Wymagane dokumenty

  - Deklaracja zgodności CE oraz IVD  dla urządzenia i testów.

  - Karty charakterystyki produktów.

  - Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

  - Specyfikacja techniczna dla aparatu.

  - Materiały informacyjne dla testów oraz instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO DO OZNACZEŃ METODĄ ELISA  (Pakiet 6)

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| L.p. | Parametry wymagane | Proszę zaznaczyć właściwą kolumnę |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator 2 płytkowy | Tak |  |  |  | Nie |
| 3 | System otwarty, umożliwiający wykonanie wszystkich standardowych testów ELISA (praca z każdą standardową mikropłytką i odczyt testów różnych producentów ) |  |  |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowy system pracy – minimum 12 testów może być wykonywane jednocześnie na 2 płytkach |  |  |  |  |  |
| 5 | Metoda badań immunoenzymatyczna, system otwarty w tworzeniu dowolnie zadanych testów |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczyt całej płytki lub pojedynczych oznaczeń (możliwość dzielenia płytki) |  |  |  |  |  |
| 7 | Wieloparametrowy system pracy analizatora: minimum anty- Borelia IgM i IgG w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym, Toxoplasma, Różyczka, Krztusiec (testy w ofercie dostawcy aparatu) |  |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowania różnych rodzajów krzywych standardowych |  |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich, ujemnych i szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych |  |  |  |  |  |
| 11 | Możliwość jednoczesnego załadowania min. 100 prób pacjentów |  |  |  |  |  |
| 13 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych prób pacjentów |  |  |  |  |  |
| 14 | Wbudowana automatyczna płuczka 8 kanałowa z czujnikiem poziomu cieczy |  |  |  |  |  |
| 15 | Specyfikacja techniczna wbudowanych urządzeń: - CZYTNIK A/ Ilość miejsc na filtry: 6 B/ zakres długości fali 405-690 nm C/ zakres odczytu 0-3.0 OD D/dokładność odczytu +/- 0,005 OD lub 2,5% E/ Precyzja < 1 % CV (<2.0 OD) < 2 % CV (2.0- 3.0 OD F/ Czas odczytu < 25 s ( przy jednej długości fali) < 50 s ( przy dwóch długościach fali) - AUTOMATYCZNA PŁUCZKA A/ Cykl mycia 1-9 powtórzeń różnych objętości i ciśnienia - INKUBATOR A/ Zakres inkubacji od +4 do +40 st. C(wbudowane dwa inkubatory z możliwością niezależnego programowania temperatury) B/ Równomierność temp. +/- 1st. C na całej płytce przy temp. 37 st C. - PIPETOWANIE A/ Wbudowana stacja automatycznego pipetowania prób i odczynników z możliwością wstępnego rozcieńczenia surowic przy użyciu końcówek jednorazowych. B/Wskaźnik niskiego poziomu buforu C/Końcówki do próbek: 300 ul, przedział dozowania 0- 250 ul D/Końcówki do odczynników: 1300 ul, przedział dozowania 20-1000 ul E/ Precyzja dozowania surowicy:<3% CV(10-20 ul) F/Precyzja dozowania odczynników:<3% CV (20-1000 ul) |  |  |  |  |  |
| 16 | Analizator sterowany komputerem typu PC, oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników oznaczeń i ich późniejsze odszukiwanie; w zestawie klawiatura i mysz |  |  |  |  |  |
| 17 | Wymiary analizatora nie większe niż: (szerokość x głębokość x wysokość) – 54 cm x 68 cm x 66 cm, jeśli wymiary analizarora większe – zapewnienie stołu pod aparat |  |  |  |  |  |
| 18 | Komputer współpracujący z aparatem: 2 rdzeniowy procesor, dysk 250 GB, monitor LCD 19, system operacyjny Windows 7x86, klawiatura i myszka w komplecie, program antywirusowy Kasperski, zainstalowany klient systemu LIS, skonfigurowana komunikacja dwukierunkowa, podłączenie do sieci LAN szpitala |  |  |  |  |  |
| 19 | Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w sympozjum/konferencji/szkoleniu krajowym (materiały naukowe, posiłki, noclegi) w zakresie immunoenzymatyki lub chorób zakaźnych i kontroli zakażeń dla jednej osoby. |  |  |  |  |  |
| Warunki serwisowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nieodpłatny serwis na czas trwania umowy. W przypadku awarii, działania podjęte w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii liczony w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zapewnienie części zamiennych/eksploatacyjnych na czas trwania umowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Adres serwisu, nr telefonu |  | Podać |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany |  |  | Tak |  | Nie |  |  |  |
| 1 | Automatyczny cały proces badawczy od momentu wstępnego rozcieńczenia prób przez inkubację, płukanie, dodawanie odczynników, odczyt i kalkulację wyniku |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość jednoczesnego oznaczania Borelia IgM i IgG w surowicy i płynie mózgowo - rdzeniowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Praca w standardowych probówkach pierwotnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Sposób przyznawania punktów dla kryterium ocena techniczna (jakość): |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametr oceniany |  | Maksymalna ilość punktów |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczny cały proces badawczy od momentu wstępnego rozcieńczenia prób przez inkubację, płukanie, dodawanie odczynników, odczyt i kalkulację wyniku | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość jednoczesnego oznaczania Borelia IgM i IgG w surowicy i płynie mózgowo - rdzeniowym | 5 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Praca w standardowych probówkach pierwotnych | 5 |  | 0 |  |  |  |  |

Maksymalna ilość punktów w kryterium jakość: 15

Wymagane dokumenty

  - Deklaracja zgodności CE oraz IVD  dla urządzenia i testów.

  - Karty charakterystyki produktów.

  - Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – jeśli dotyczy.

  - Specyfikacja techniczna dla aparatu.

  - Materiały informacyjne dla testów  oraz instrukcja obsługi aparatu w języku polskim

Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia:

1. Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach (zgodnie z Rekomendacjami Grupy Roboczej, Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych) kompatybilny z zestawem do badań przesiewowych BORELIA IgG i IgM ELISA (REKOMBINOWANE ANTYGENY) .

2. Test wykorzystujący, co najmniej następujące antygeny: p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18.

3. Zastosowane antygeny B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii i B. bavariensis

4. Antygeny OspC z czterech patogennych gatunków Borelii (B. garinii, burgdorferii, afzelii i spielmanii), i p18 z pięciu patogennych gatunków Borelii (B. garinii, burgdorferii, afzelii, spielmanii i bavariensis) umieszczone na pasku testowym jako niezależne prążki.

5. Osobne testy do IgG i IgM. Na każdym pasku testowym kontrola dodania materiału do badań, kontrola aktywności koniugatu oraz kontrola cutoff .

6. Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR dla klasy IgM i IgG przy użyciu tego samego zestawu (informacja w oryginalnej instrukcji producenta).

7. Ocena wyników testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom)

Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA

1. Wszystkie testy z tabeli asortymentowo – cenowej zapewnione przez jednego dostawcę

2. Testy ELISA posiadają aplikację na aparat  i czytnik ELx800 zapewnione przez dostawcę

3. Dla testów ELISA odczynniki: koniugat, kontrole, diluent, substrat i odczynnik zatrzymujący reakcję gotowe do użycia

4. Dla testów ELISA oznaczenie półilościowe - wyliczenie wyniku w oparciu o jeden kalibrator (kontrolę cut-off) z wyjątkiem testu do oznaczania Toxoplasma IgG

5. Test do oznaczania Toxoplasma IgG ilościowy (wynik wyliczany w oparciu o krzywą standardową), dający możliwość oznaczenia awidności

6. W teście do oznaczania Rubella IgM zastosowana metoda µ-capture w celu usunięcia reakcji niespecyficznych

7. W teście do oznaczania Borelia wykorzysywane wyłącznie antygeny rekombinowane (zgodnie z Rekomendacjami Grupy Roboczej, Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych).8. Aplikacja na surowicę i płyn mózgowo- rdzeniowy – możliwosć wykonania przy użyciu tego samego zestawu(różne rozcieńczenia).

Uwaga:  Dotyczy wszystkich załączników 2a

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji.

W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

„Oświadczam, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”.