Ciechanów dnia 26.10.2020 r.

AT - ZP/2501/89/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Zakładu Bakteriologii

ogłoszonego w dniu 16.10.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 202-488158 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet Nr 8: Według opisu przedmiotu zamówienia wymagają Państwo spełnienia warunku „Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej”. Obecnie warunek ten spełnia tylko jeden test na rynku, tj. Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) firmy Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH. Tak określony warunek graniczny eliminuje z postępowania innych wykonawców i wyroby legalnie wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z dyrektywą IVD 98/79/WE. Przypuszczamy, że tak drastyczne zawężenie ilości wykonawców nie było intencją Zamawiającego , dlatego uprzejmie prosimy o anulowanie tego wymagania granicznego. | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Pakiet Nr 8: Czy dopuszczają Państwo testy o następujących parametrach: - czułość względem PCR: 97,3%, - swoistość 100 %. - czułość dla Ct ≤ 33 97,3 % i spełniające pozostałe wymagania ? | Zgodnie z SIWZ |
| 3 | Pakiet Nr 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie warunku granicznego „Brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbką z probówki ekstrakcyjnej”? Pozostawienie wymazówki w probówce może spowodować reabsorpcję ekstraktu do pozostawionej wymazówki i zmniejszenie ilości ekstraktu do wykonania testu, co może negatywnie wpłynąć na uzyskany wynik testu. Dlatego uważamy, że ten warunek nie powinien stanowić granicznego kryterium dopuszczającego do postępowania. W przypadku negatywnej odpowiedzi uprzejmie prosimy o jej uzasadnienie. | Zgodnie z SIWZ |
| 4 | Pakiet 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów niezawierających w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej? | Nie |
| 5 | Pakiet 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z czułością 90 % i swoistością 100 %? | Nie |
| 6 | Pakiet 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów niezawierających informacji o czułości dla Ct ≤33? | Nie |
| 7 | Pakiet 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 z gardła? | Nie |
| 8 | Pakiet 8. Czy zamawiający dopuści test antygenowy firmy Vitassay? | Nie ponieważ nie ma go na liście WHO |
| 9 | Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 113 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w konfekcji 4x240ml? | Tak |
| 10 | Czy Zamawiający w pakiecie 4 wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych? | Tak |
| 11 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 wyrazi zgodę na użyczenie zestawu pipet automatycznych z certyfikatem kalibracji o pojemności 2-20 ul, 20-200 ul i 100-1000 ul wraz ze stojakiem? | Tak |
| 12 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 162 dopuści paski MIC pochodzące od innego producenta niż podłóż mikrobiologicznych, ale tego samego dostawcy? | Tak |
| 13 | Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycji 144 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z 2 tygodniowym terminem przydatności z możliwością częstszych dostaw cząstkowych lub ustalenia harmonogramu dostaw? | Tak, wyrażamy zgodę na częstsze ale mniejsze dostawy |
| 14 | Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści test wykrywający antygen SARS-CoV-2 z wymazu z nosogardzieli wpisany na listę testów zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia WHO zgodny z załączoną metodyką? | Nie . Zamawiający wymagał, aby czułość testu nie była mniejsza niż 93%. |
| 15 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? | Nie |
| 16 | Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. | Nie |
| 17 | (§ 9 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? | Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej ustalonej w §9 ust 5 do 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5 |
| 18 | Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? | Zgodnie z Siwz |
| 19 | Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT? | Tak |
| 20 | Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? | Tak |
| 21 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy? | Projekt umowy przewiduje wprowadzanie zmian do niej, mających charakter nieistotnych. |
| 22 | Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu? | Tak |
| 23 | Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. | Tak |
| 24 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia: Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. | Zgodnie z siwz |
| 25 | §4 ust. 1 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenia terminu płatności jako 30 dni liczone od daty wystawienia faktury? | Nie |
| 26 | §6 ust. 5 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych? | Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu do 3 dni roboczych. |
| 27 | §6 ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze? | Nie |
| 28 | §6 ust. 9 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zgłoszonego urządzenia i przekazania go do eksploatacji do godz. 15:00, najpóźniej w trzecim piątym dniu roboczym, następującym po dacie zgłoszenia awarii. Naprawa zostanie wykonana w miejscu instalacji urządzenia”? | §6 ust. 9 :Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zgłoszonego urządzenia i przekazania go do eksploatacji do godz. 15:00, najpóźniej w piątym dniu roboczym, następującym po dacie zgłoszenia awarii. Naprawa zostanie wykonana w miejscu instalacji urządzenia bądź w razie konieczności w innym miejscu wskazanym przez pracowników Wykonawcy” |
| 29 | §6 ust. 10 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych? | Treść §6 ust. 10 pozostawiamy bez zmian |
| 30 | §6 ust. 13 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych? | Tak |
| 31 | §6 ust. 13 –Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji zawartej w §6? | Ustęp 13 Paragrafu §6 zostaje podzielony na ustęp 13a od frazy „Wykonawca zapewni Zamawiającemu….” i ustęp 13 b od frazy „ Wszelkie czynności serwisowe… |
| 32 | §6 ust. 14 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,, Zamawiający ubezpieczy na czas trwania Umowy wydzierżawione urządzenia.”?Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie są mu znane warunki przechowywania czy zabezpieczenia przeciw kradzieżowe jakie posiada Zamawiający,. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem przedmiotu dzierżawy. | Treść §6 ust. 14 pozostawiamy bez zmian |
| 33 | §7 ust. 5 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Reklamacja będzie składana mailem przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na adres: ...................”? | TAK Zakładu Bakteriologii na adres : bakteriologia@szpitalciechanow.com.pl |
| 34 | §7 ust. 8 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych? | Nie |
| 35 | §9 ust. 1 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki.”? | §9 ust. 1otrzymuje brzmienie: W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. |
| 36 | §9 ust. 5 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 7 % wartości niezrealizowanej części umowy, określonej w § 3 ust 5.”? | Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej ustalonej w §9 ust 5 do 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5 |
| 37 | §9 ust. 9 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Strony ustalają następujące kary umowne, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, w związku z nieterminowym wypełnieniem przez niego zobowiązań, wynikających z treści §6 ust 2, 3, 5, 8, 9,10 i 13 niniejszej Umowy, w wysokości 100,00 zł na każdy dzień zwłoki.”? | Zgoda na zmniejszenie kar do 100,00 zł za każdy dzień. |
| 38 | PAKIET NR 1 Dotyczy pakietu nr 1 pozycja 1zestawienia asortymentowego:Zamawiający w pozycji nr 1 wyspecyfikował dzierżawę aparatu do barwienia preparatów metodą grama wraz z cytowirowaniem. Zamawiającynie określił jednakilości preparatów jakie będzie wykonywał, ani ilości cytowirowań. Ilości te są niezbędne do określenia ilości barwników oraz innych materiałów zużywalnych do cytowirowania,aby Zamawiający mógł korzystać z aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy Zamawiający może podaćilości preparatów do barwienia metodą grama oraz ile będzie wykonywanych cytowirowań? | 3000 preparatów do barwienia metodą Grama 600 cytowirowań |
| 39 | Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 1punkt 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącegopokryciakosztów pobytu związanych z udziałem w konferencji naukowej(posiłki, noclegi) oraz czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli Wykonawca zapewni udział zdalny w szkoleniu on-line, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w wyniku której tego typu szkolenia nie są prowadzone? Wykonawcajest członkiem Medtech Polska. Zgodnie ze statusem tej organizacji całkowite finansowanie konferencji naukowej jest niezgodne z etyką firm należących do tego stowarzyszenia i nie powinno być praktykowane. Porozumienie to obowiązuje wszystkich członków co w praktyce oznacza, że dotyczy wszystkich firm dostarczających produkty do mikrobiologii klinicznej na Polskim rynku. Obecnie jest możliwość udziału w konferencjach naukowychon-line, które również dają możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu mikrobiologii i dają możliwość zdobywania punktów edukacyjnych. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu | Do punktu 20, pakiet 1 , po frazie:” Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby.” dodaje się zdanie: „ W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, np. ze względów epidemiologicznych, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |
| 40 | PAKIET NR 2 .Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 2: PARAMETRY ANALIZATORA DO PANELOWYCH BADAŃ GENETYCZNYCH (Pakiet 2), Punkt 1: Czy Zamawiający dopuści, aby analizator posiadał wolnostojący zestaw komputerowy (komputer i monitor) posiadający odpowiednie oprogramowanie?Aparatwyposażony jest również w czytnik kodów kreskowych, UPS i dedykowaną stację roboczą niezbędną do prawidłowego do przygotowywania próbek. | Tak |
| 41 | Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 2: PARAMETRY ANALIZATORA DO PANELOWYCH BADAŃ GENETYCZNYCH (Pakiet 2), Punkt 11 i Załącznik Nr 3: Projekt umowy dostawy §6 Punkt 4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów technicznych analizatora jeśli producent tego nie wymaga i dostarczy zaświadczenie potwierdzające ten fakt? | Tak |
| 42 | Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 2: PARAMETRY ANALIZATORA DO PANELOWYCH BADAŃ GENETYCZNYCH (Pakiet 2), Punkt 12: Czy Zamawiający miał na myśli aparat do panelowych badań genetycznych? W związku z tym analizator nie posiada wszystkich wymienionych portów. Aparat wyposażony jest w USB, HL7 i gniazdo sieciowe niezbędne do podłączenia do laboratoryjnej/szpitalnej sieci informatycznej. Czy według Zamawiającego te parametry spełniają powyższe kryteria? | Tak |
| 43 | Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 2: PARAMETRY ANALIZATORA DO PANELOWYCH BADAŃ GENETYCZNYCH (Pakiet 2), Punkt 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącegopokryciakosztów pobytu związanych z udziałem w konferencji naukowej(posiłki, noclegi) oraz czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli Wykonawca zapewni udział zdalny w szkoleniu on-line, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w wyniku której tego typu szkolenia nie są prowadzone?Wykonawcajest członkiem Medtech Polska. Zgodnie ze statusem tej organizacji całkowite finansowanie konferencji naukowej jest niezgodne z etyką firm należących do tego stowarzyszenia i nie powinno być praktykowane. Porozumienie to obowiązuje wszystkich członków co w praktyce oznacza, że dotyczy wszystkich firm dostarczających produkty do mikrobiologii klinicznej na Polskim rynku. Obecnie jest możliwość udziału w konferencjach naukowychon-line, które również dają możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu mikrobiologii i dają możliwość zdobywania punktów edukacyjnych. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu. | Do punktu 13, pakiet 2 , po frazie:” Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby.” dodaje się zdanie: „ W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, np. ze względów epidemiologicznych, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |
| 44 | Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 3: Projekt umowy dostawy §6 Punkt 2: Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga podłączenia analizatora do panelowych badań genetycznych do LIS? Jeśli tak to czy Zamawiający zaakceptuje jednostronne przesyłanie danych, ponieważ aparat może tylko wysyłać dane do LIS, ale nie odbierać? | Tak wymaga podłączenia i zgadza się na jednostronne przesyłanie danych |
| 45 | PAKIET NR 3 Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 3 punkt 1: Zamawiający wymaga w pakiecie nr 3 automatycznego analizatora mikrobiologicznego-Czy w zawiązku z tym Zamawiający wymaga aby analizator umieszczał automatycznie umieszczał karty w komorze inkuacyjno-pomiarowej a po końcowym odczycie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych automatycznie usuwał te testy do dedykowanego pojemnika na odpady wewnątrzanalizatora? Takie rozwiązanie gwarantuje płynną ciągłą i płynną pracę aparatu bez konieczności dodatkowych czynności manualnych: szczególnie, że Zmawiającym wymaga w opisie automatycznego napełniania kart. | Tak |
| 46 | Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 3 punkt 22: CzyZamawiający wyrazi zgodę na 4-7 miesięczny termin ważności dla odczynników? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników –nie można określić minimalnego terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |
| 47 | Dotyczy załącznik nr 2 pakiet 3: Czy Zmawiający wymaga aby wszystkie wymagane testy w pozycjach od 44 do 51 były odczytywane przez oferowany analizator ? | Tak |
| 48 | Dotyczy załącznik nr 2 pakiet 3:Czy Zamawiający wymaga aby podłoża chromogenne oferowane w pakiecie miały certyfikaty kompatybilności z testami antybiogramowymi. Takie rozwiązanie umożliwia bezpośrednie użycie kolonii bakteryjnych do wykonania testów antybiogramowych bez konieczności przesiewania na podłoża standardowe ? | Tak |
| 49 | Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 3 punkt 58: Czy Zamawiający wymaga aby test był komplety i zawierał w składzie podłoża transportowo-wzrostowe z możliwością przechowywania do 72 h przed wykonaniem badania ? | Załącznik nr 2a dla pakietu 3 nie posiada pkt 58. |
| 50 | Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 3 punkt 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komputera o parametrach, które są podyktowane przez producenta analizatora, zapewniający prawidłowe i bezproblemowe działanie oferowanego analizatora. Komputer jest przygotowywany przez producenta aparatu gwarantuje prawidłową pracę całego systemu oraz specjalistycznego oprogramowania. | Tak |
| 51 | Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 3 punkt 25: Dotyczy załącznik nr 2a pakiet 1punkt 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącegopokryciakosztów pobytu związanych z udziałem w konferencji naukowej(posiłki, noclegi) oraz czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeśli Wykonawca zapewni udział zdalny w szkoleniu on-line, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w wyniku której tego typu szkolenia nie są prowadzone?Wykonawcajest członkiem Medtech Polska. Zgodnie ze statusem tej organizacji całkowite finansowanie konferencji naukowej jest niezgodne z etyką firm należących do tego stowarzyszenia i nie powinno być praktykowane. Porozumienie to obowiązuje wszystkich członków co w praktyce oznacza, że dotyczy wszystkich firm dostarczających produkty do mikrobiologii klinicznej na Polskim rynku. Obecnie jest możliwość udziału w konferencjach naukowychon-line, które również dają możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu mikrobiologii i dają możliwość zdobywania punktów edukacyjnych. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego zapisu | Do punktu 20, pakiet 1 , po frazie:” Raz w roku pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencji naukowej, krajowej (materiały naukowe, posiłki, noclegi) np. Wiosenna Szkoła Mikrobiologii, dla jednej osoby.” dodaje się zdanie: „ W sytuacji, w której przedmiotowe konferencje naukowe nie odbywają się w formie stacjonarnej, np. ze względów epidemiologicznych, zobowiązanie Wykonawcy do pokrycia kosztów, może dotyczyć za zgodą Zamawiającego konferencji/szkoleń prowadzonych w formie online” |
| 52 | Ogólne zapisy SIWZ Dotyczy SIWZ roz. VI pkt 18.2: Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zgłoszenia wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznychi Produktów Biobójczych oraz powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego doużywania? Uzasadnienie: Powiadomienia dotyczące wyrobów medycznych do Rejestru Wyrobów Medycznychi podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania mogą być składane osobiście bądź drogą pocztową, a Prezes Urzędu RPLWMiPB nie wydaje żadnych potwierdzeń przyjęcia powiadomienia lub poprawności danych. Pragniemy jednoznacznie podkreślić że ustawa nie określa wymagań w zakresie przedstawienia dowodu dokonania powiadomień bądź zgłoszeń ostatecznemu użytkownikowi. Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę wyrobu medycznego jest poświadczeniem zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami UE. Zarówno Ustawa PZP, ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. jak i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakie Zamawiający może żądać od wykonawców –nie wskazują że dowodem dopuszczającym do obrotu jest powiadomienie / zgłoszenie czy przeniesienie | Tak |
| 53 | Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 110 wyrazi zgodę na zaoferowanie 5-procentowego roztworu KOH? | Tak. |
| 54 | Czy Zamawiający w pakiecie 7 w pozycji 3 dopuści wymazówki z podłożem Amies ? Pozostałe parametry bez zmian. | Tak |
| 55 | Czy Zamawiający w pakiecie 7 w pozycji 8 i 9 dopuści ezy wykonane z polipropylenu? Pozostałe parametry bez zmian. | Zgodnie z SIWZ |
| 56 | Dot. Pakiet nr 7 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 198-201 (wymazówki) i otworzenie odrębnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwość pozyskania naprawdę korzystnych cen. | Zgodnie z SIWZ |
| 57 | Czy Zamawiający wymaga dla poz. 198-201, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji. | Klasa IIa |
| 58 | Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo? | Sterile -R |
| 59 | Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 200,201 wymazówki z podłożem AMIES? | Tylko pozycja 200 – Tak, pozycja 201- nie wymagamy podłoża |
| 60 | Dot. Załącznik nr 2 –zestawienie asortymentowe 1. Czy Zamawiający może doprecyzować co jest właściwą jednostką miary, którą należy posłużyć się w kalkulacji –opakowanie(zestaw) czy sztuka (pojedyncze oznaczenie)? | Sztuka |
| 61 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu testów w pozycjach 195 -197? | Zgodnie z SIWZ |
| 62 | Dot.Załącznik nr 2 -poz. 176 Czytest wymagany w opisanej pozycji powinien oznaczać klasę przeciwciał IgM czy IgA? Jeśli Zamawiający wymaga oznaczania przeciwciał w obu klasach, prosimy o podanie wymaganej liczby oznaczeń dla poszczególnych klas oraz możliwość rozdzielenia ich na dwie pozycje asortymentowe w formularzu cenowym. | Zamawiający wymaga oznaczenia przeciwciał w obu klasach |
| 63 | Dot. PARAMETRY ANALIZATORA DO DIAGNOSTYKI METODĄ WESTERN BLOT 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego system składa się z aparatu automatycznie wykonującego badania, skanera dającego możliwość automatyzacji odczytu, komputera lub laptopaz dedykowanym oprogramowaniem dającym możliwość interpretacji wyników i archiwizacji danych? | Zgodnie z SIWZ |
| 64 | Dot. PARAMETRY ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO DO OZNACZEŃ METODĄ ELISA Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o następujących parametrach: Analizator 3 płytkowy. System otwarty, umożliwiający wykonanie wszystkich standardowych testów ELISA (praca z każdą standardową mikropłytką i odczyt testów różnych producentów ). Wieloparametrowy system pracy – minimum 12 testów może być wykonywane jednocześnie na 2 płytkach. Metoda badań immunoenzymatyczna, system otwarty w tworzeniu dowolnie zadanych testów. Odczyt całej płytki lub pojedynczych oznaczeń (możliwość dzielenia płytki). Wieloparametrowy system pracy analizatora: minimum anty- Borelia IgM i IgG w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym, Toxoplasma, Różyczka, Krztusiec (testy w ofercie dostawcy aparatu). Możliwość wpisania wzorów matematycznych oraz zaprogramowania różnych rodzajów krzywych standardowych. Możliwość przeliczania uzyskanych wyników absorbancji w dowolnie zadany sposób z jednoczesnym wskazaniem wartości dodatnich, ujemnych i szarej strefy przy testach jakościowych lub podanie wyniku w określonych jednostkach przy testach ilościowych. Możliwość jednoczesnego załadowania min. 80, max 144 prób pacjentów. Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych prób pacjentów. Wbudowana automatyczna płuczka 8 kanałowa z czujnikiem poziomu cieczy. Specyfikacja techniczna wbudowanych urządzeń: 1. CZYTNIK 2. A/ Ilość miejsc na filtry: 8 3. B/ zakres długości fali 400-700 nm 4. C/ zakres odczytu 2,0-3.0 OD 5. D/dokładność odczytu +/- 0,005 OD lub 2,5% 6. E/ Precyzja 0-2,0 OD +/- 1% 7. F/ Czas odczytu < 15 s AUTOMATYCZNA PŁUCZKA A/ Cykl mycia 1-9 powtórzeń różnych objętości i ciśnienia 8. INKUBATOR A/ Zakres inkubacji od +7 do +50 st. C(wbudowane dwa inkubatory z możliwością niezależnego programowania temperatury) B/ Równomierność temp. +/- 1,5 st. C na całej płytce 9. PIPETOWANIE A/ Wbudowana stacja automatycznego pipetowania prób i odczynników z możliwością wstępnego rozcieńczenia surowic przy użyciu końcówek jednorazowych. B/Końcówki do próbek: 300 ul, przedział dozowania 5-300 ul C/Końcówki do odczynników: 1100 ul, przedział dozowania 301-1000 ul D/ Precyzja dozowania surowicy:<5% CV(15ul) E/Precyzja dozowania odczynników:<3% CV (100 ul). Analizator sterowany komputerem typu PC, oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników oznaczeń i ich późniejsze odszukiwanie; w zestawie klawiatura i mysz. Wymiary analizatora : (szerokość x głębokość x wysokość) 160x75x115cm, stół 100x170cm. | Zgodnie z SIWZ |
| 65 | W pozycji nr 15 ppkt Bparametrów wymaganych analizatora Zamawiający wymaga wskaźnika niskiego poziomu buforu. Jaki bufor ma na myśli Zamawiający ? | Zgodnie z SIWZ |
| 66 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowaniedodatkowego komputera (poza komputerem współpracującym bezpośrednio z analizatorem) o parametrach tj.: 4 rdzeniowy procesor, dysk 250 GB, monitor LCD 24, system operacyjny Windows 7x86, klawiatura i myszka w komplecie, program antywirusowy Kasperski, dwukierunkowa komunikacja, zabezpieczającego połączenie z systemem LIS/siecią LAN szpitala ? | Zgodnie z SIWZ |
| 67 | Dot.Wymagania dotyczące testów potwierdzenia Borrelia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów o następujących składach antygenowych : - w klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18) - w klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii? | Zgodnie z SIWZ |
| 68 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych zestawów testowych do oceny w klasie IgG oraz IgM , w których na każdym pasku testowym znajduje się linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy oraz dwielinie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM? | Zgodnie z SIWZ |
| 69 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których p18 występuje na paskach tylko w klasie IgG i pochodzi z Borrelia burgdorferi sensu stricto, a białko OspC w klasie IgG z Borrelia burgodrferi sensu stricto, Borrelia afzelii oraz Borrelia garinii? | Zgodnie z SIWZ |
| 70 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych zestawów testowych do oceny w klasie IgG oraz IgM, w których ocena wyników odbywa się na podstawie liczby i intensywności wybarwionych pasm? | Zgodnie z SIWZ |
| 71 | Dot.Wymagania graniczne dotyczące testów ELISA: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów ELISA do diagnostyki Borrelia z natywnymi antygenami Borrelia burgdorferi, B. garinii i B. afzelii oraz dodatkowo dla klasy IgG antygenem rekombinowanymVlsE? | Zgodnie z SIWZ |
| 72 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do diagnostyki Rubella IgM, który w celu usunięcia reakcji niespecyficznych, w buforze do rozcieńczania próbek zawiera przeciwciała kozie skierowane przeciwko ludzkim IgG?. Zapobiega to ewentualnej reakcji czynnika reumatoidalnego klasy IgM ze swoiście związanymi przeciwciałami klasy IgG, co prowadziłoby do fałszywie pozytywnych wyników testu IgM, lub możliwości wyparcia przez swoiste IgG przeciwciał klasy IgM, co prowadziłoby do wyników fałszywie negatywnych. | Zgodnie z SIWZ |
| 73 | Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8, szybkie testy do diagnostyki in vitro CoVID-19 Ag. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia , procedura wykonania testu polega na pobraniu wymazu z nosa pacjenta i umieszczeniu próbki bezpośrednio na karcie testowej z odczynnikiem. Czas oczekiwania 15 minut. | Nie dopuści (procedura wykonania badania nie odbywa się przy pacjencie tylko w laboratorium) |
| 74 | Dotyczy: Pakiet Nr 3 identyfikacja i lekowrażliwość - Pozycja nr 51. - Automatyczny test do oznaczania lekooporności grzybów oraz PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), pozycja nr 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie manualnych/wizualnych testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń w bulionie (rekomendowanych przez EUCAST o następujących składzie leków antymykotyków: Amphotericin B 0,03 - 16μg/ml 5-Fluorocytosin 0,06 - 32μg/ml Anidulafungin 0,002 - 8μg/ml Caspofungin 0,002 - 8μg/ml Micafungin 0,002 - 8μg/ml Fluconazole 0,002; 0,25 - 128μg/ml Itraconazole 0,03 - 4μg/ml Posaconazole 0,008 - 8μg/ml Voriconazole 0,008 - 8μg/ml ? Obecnie tylko jeden system na rynku oferuje możliwość automatycznego odczytu lekowrażliwości drożdży (metoda nie jest rekomendowana przez EUCAST). | Zgodnie z SIWZ |
| 75 | Dotyczy: Pakiet Nr 3 identyfikacja i lekowrażliwość - Pozycja nr 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do identyfikacji i lekowrażliwości Mycoplasma i Ureaplasma, oddzielnie jako dwa numery katalogowe wraz z dedykowanymi odczynnikami? | Zgodnie z SIWZ |
| 76 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu, który umożliwia prostą jednoetapową inokulację zawiesiny za pomocą specjalnego urządzenia działającego podciśnieniowo z jednoczesną szybką metodą przygotowania zawiesiny za pomocą specjalnej kapilary. Czy Zamawiający wymaga aby oferenci dostarczyli aparat back – up – owy wykonujący te same testy, co aparat podstawowy i w oparciu o to samo oprogramowanie w celu zapewnienia nieprzerwanej diagnostyki mikrobiologicznej przed pojawieniem się serwisu technicznego, bez straty inkubowanych testów? | Zgodnie z SIWZ |
| 77 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo – cenowego w celu wyceny testów łączonych do identyfikacji i jednoczesnej oceny lekowrażliwości w związku z zapisem tego parametru w pozycji nr 10? | Zgodnie z SIWZ |
| 7879 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 14. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie aktualizacji oprogramowania przez odpowiednio przeszkoloną osobę aplikacyjną w każdym momencie, w którym następują zmiany EUCAST po ich akceptacji przez zespół ekspertów w Polsce oraz informacje o wersji zawarte w regułach eksperckich w systemie ? | Zgodnie z SIWZ |
|  | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 17. (Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae). Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyspecyfikowanie liczby testów do automatycznej lekowrażliwości Streptococcus pneumoniae, ponieważ taki zapis widnieje w parametrach a nie istnieje w tabeli formularza asortymentowo – cenowego. | Zgodnie z SIWZ |
| 80 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów identyfikacyjnych, które posiadają 25 - 27 cech biochemicznych na teście, i których liczba jest wystarczająca do wykonania identyfikacji drobnoustrojów zgodnie z bazą taksonomiczną w systemie? | Zgodnie z SIWZ |
| 81 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym kody kreskowe dla paneli testowych drukowane są przez drukarkę kodów kreskowych. Oferowany system posiada rozwiązanie gdzie kody kreskowe są indywidualnie drukowane a tym samym są unikatowe dla każdego panelu testowego. Zawierają bowiem nie tylko informację o rodzaju zastosowanego panelu ale także pełne dane o pacjencie. To pozwala na kontrolę i „śledzenie” próbki podczas całego procesu diagnostycznego . W razie pomyłki lub uszkodzenia kodu kreskowego możliwe jest ponowne wydrukowanie odpowiedniego kodu kreskowego i prawidłowy odczyt panelu na pokładzie analizatora bez jego utraty . | Zgodnie z SIWZ |
| 82 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 20. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania systemu, w którym panele - moduły testowe są w odpowiedni sposób zabezpieczone na pokładzie analizatora nakrywkami, które zabezpieczają przed wydostaniem się zawiesiny bakteryjnej. Oferowany przez naszą firmę system posiada innowacyjne rozwiązanie umożliwiające prostą i bezpieczną jednoetapową inokulację paneli testowych podciśnieniowo za pomocą specjalnego urządzenia, które uniemożliwia wydostanie się Zawiesiny bakteryjnej z testów i zabezpiecza przez rozlaniem zawiesiny podczas etapu przygotowania testów. W trakcie inkubacji testów na pokładzie analizatora testy są dodatkowo zabezpieczone specjalnymi pokrywkami, które zdejmowane są automatycznie przez system jedynie w momencie odczytu testów lub automatycznego podawania przez aparat odpowiednich odczynników. Takie rozwiązanie wykonywane jest automatycznie przez aparat bez obecności operatora systemu i jest w takim przypadku całkowicie bezpieczne i eliminuje możliwość kontaktu zawiesiny z personelem laboratoryjnym. Wspomniana konstrukcja testów oraz zastosowanie odpowiednich nakrywek jest konsekwencją możliwości zastosowania w systemie metody „złotego standardu” w identyfikacji drobnoustrojów poprzez zastosowanie odczynników do wywołania reakcji biochemicznych w czasie rzeczywistym wzrostu drobnoustrojów, a także metody mikrorozcieńczeń w bulionie rekomendowanej w przypadku wielu antybiotyków przez EUCAST . Zasada testu oparta jest o referencyjną metodę mikrorozcieńczeń w bulionie zgodną z normą ISO 20776, rekomendowaną przez EUCAST. Powyższe rozwiązania wymagają automatycznego otwarcia panelu w czasie inkubacji przez aparat i są powiązane z zastosowanymi metodami badawczymi. | Zgodnie z SIWZ |
| 83 | PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (Pakiet 3), POZYCJA NR 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oznaczania 40 testów jednocześnie na pokładzie, co jest liczbą miejsc wystarczającą do wykonania wyspecyfikowanej liczby testów, z jednoczesnym założeniem, że zamawiający dopuszcza testy łączone do identyfikacji i lekowrażliwości? | Zgodnie z SIWZ |
| 84 | Dotyczy: U M O W A – PROJEKT § 6 Dzierżawa urządzeń Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedłużenie terminu dostawy analizatora, uruchomienia, podłączenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (dwukierunkowa komunikacja) do 4 – 5 tygodni od daty podpisania umowy. Prośbę motywujemy obecną sytuacją epidemiologiczną na świecie, ograniczeniami w transporcie międzynarodowym z powodu pandemii COVID - 19 | Zgodnie z SIWZ |
| 85 | Zapis w § 9 ust. 1 w obecnym brzmieniu nakładają na Wykonawcę kary naliczane od maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. Taka konstrukcja zapisów powoduje, że Wykonawca, ponosi ryzyko obciążenia go karami liczonymi od wartości całego zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wprowadzenie następujących zmian: Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: § 9 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości brutto zamówionych a nie dostarczonych produktów za każdy dzień zwłoki | Zgodnie z SIWZ |
| 86 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 9 ust. 5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy ? | Zamawiający zmniejsza wysokość kary umownej ustalonej w §9 ust 5 do 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 5 |
| 87 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 9 ust. 10 poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ? W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny by w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. | Zgodnie z SIWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa