Załącznik nr 2b – zakres usługi wg. zamawiającego

ZP/2501/99/20 - usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej.

Zakresy przeglądów wg pakietów:

Zamawiający określił minimalne wymagania, które Wykonawca musi bezwzględnie spełniać - należy uzupełnić je o wymianę wszystkich elementów zgodnie z zaleceniami producenta oraz w razie konieczności, wymianę części, które podlegają wymianie co kilka lat, np.: akumulatory, filtry, czujniki tlenu itp. (jeśli dotyczy)

Pakiet nr 1:

Zakres przeglądu aparatu RTG jezdnego BASIC:

- Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i antykolizyjnych aparatu RTG

- Kontrola pracy generatora rentgenowskiego (sprawdzenie sprawności i poprawności ustawień zadawanych parametrów pracy)

- Sprawdzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych aparatu – kontrola realizowanych funkcji.

- Kontrola podzespołów mechanicznych aparatu – likwidacja luzów, korekta ustawień mechanicznych, konserwacja.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 2:

Zakres przeglądu aparatu RTG jezdnego POLYMOBIL:

- Kontrola wzrokowa stanu urządzenia: osłony, moduł sterowania, kabel wyzwalania promieniowania, kabel zasilania

- Kontrola śrub: pojemnik na kasety, pedały, koła

- Kontrola uchwytów: mocowanie transformatora, uchwytu transportowego.

- Kontrola mechaniczna pracy kół i pedałów

- Kontrola mechaniczna zawieszenia i układu blokady transformatora zintegrowanego

- Przegląd przysłony szczelinowej

- Kontrola mechaniczna statywu: układ blokady ramienia, mocowanie statywu, układ równoważenia

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego układu promieniowania

- Kontrola pokrywania się pola oświetlenia i promieniowania

- Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego elementów sterowania i wskaźników

- Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego przewodu ochronnego, pomiar prądu upływu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu aparatu RTG z ramieniem C i torem wizyjnym ARCADIS AVANTIC:

- Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i antykolizyjnych aparatu RTG

- Kontrola pracy generatora rentgenowskiego (sprawdzenie sprawności i poprawności ustawień zadawanych parametrów pracy)

- Sprawdzenie podzespołów elektrycznych i elektronicznych aparatu – kontrola realizowanych funkcji.

- Kontrola podzespołów mechanicznych aparatu – likwidacja luzów, korekta ustawień mechanicznych, konserwacja.

- Sprawdzenie i regulacja toru wizyjnego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 3:

Zakres przeglądu tomografu komputerowego:

- Weryfikacja błędów systemowych

- Inspekcja konsoli wraz z czyszczeniem filtrów

- Układ zasilania:

- weryfikacja napięcia poszczególnych faz zasilających,

- weryfikacja/poprawa połączeń kablowych,

- test wyłączników bezpieczeństwa odcinających zasilanie systemu

- Gantry: inspekcja bieżni ślizgowych

- inspekcja bieżni ślizgowych slipringu

- inspekcja szczotek mocy oraz sygnałowych

- czyszczenie bloku szczotkotrzymacza

- czyszczenie powierzchni detektora oraz filtrów DAS

- czyszczenie wentylatorów głównej pokrywy

- weryfikacja połączeń kablowych w rotującej części gantry

- smarowanie łożyska głównego gantry

- inspekcja/wymiana okna skanowania gantry

- test wyświetlaczy i paneli sterujących

- test wyłączników bezpieczeństwa E-Stop

- weryfikacja działania i ustawienia pozycjonerów wewnętrznych i zewnętrznych

- inspekcja/wymiana en kodera pozycji obrotowej rotora gantry

- Stół pacjenta

– inspekcja szczelności instalacji hydraulicznej

- weryfikacja zakotwienia stołu

- inspekcja łożyskowania kołyski cradle

- czyszczenie rolki napędowej

- smarowanie łożysk nośnych podstawy stołu

- smarowanie prowadnic stołu

- regulacja naciągu pasa napędowego cradle

- weryfikacji działania czujników bezpieczeństwa

- Układ lampy RTG i wysokiego napięcia

- weryfikacja napięcia/prądu lampy RTG w układzie wysokiego napięcia

- skany HHS

- czyszczenie chłodnicy lampy

- czyszczenie wentylatora inwertera

- inspekcja układu wyzwalania/sygnalizacji promieniowania rentgenowskiego

- Kontrola jakości obrazów  – testy systemowe

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 4:

Zakres przeglądu rezonansu magnetycznego:

- Sprawdzenie działania instalacji monitora tlenu

- Przeprowadzenie testu prądu upływowego kontrolera fizycznego akwizycji (PAC)

- Sprawdzenie integralności częstotliwości radiowej (RF) pomieszczenia

- Sprawdzenie przewodu bramkowania pracy serca

- Sprawdzenie dmuchawy i filtra pacjenta

- Sprawdzenie pneumatycznego systemu alarmu dla pacjenta

- Sprawdzenie wentylatorów i filtrów skrzynki RF

- Kontrole funkcji monitora mocy - skrzynka RF

- Sprawdzenie mocy wyjściowej RF

- Sprawdzenie awaryjnego zwolnienia wózka oraz systemu transportowania pacjenta

- Sprawdzenie dokowania i ustawienia systemu transportowania pacjenta

- Sprawdzenie kółek transportu pacjenta, blokad rolek

- Sprawdzenie sprzęgła napędu wzdłużnego łoża

- Sprawdzenie filtra hydraulicznego systemu transportowania pacjenta

- Sprawdzenie wentylatorów i filtrów skrzynki gradientów

- Sprawdzenie kompensacji prądu wirowego

- Sprawdzenie podłączenia i podparcia przewodów gradientów

- Sprawdzenie kalibracji gradientów

- Sprawdzenie poziomu płynów oraz zaworu wymiennika ciepła

- Sprawdzenie układu chłodzenia cieczą cewki gradientu

- Sprawdzenie smarowania silnika pompy

- Sprawdzenie wentylatorów i filtrów PDU

- Sprawdzenie wyłącznika awaryjnego oraz obwodów zatrzymania PDU

- Sprawdzenie podłączenia zasilania PDU

- Sprawdzenie poziomu materiałów kriogenicznych

- Przetestowanie jednostki awaryjnej redukcji pola magnetycznego (ERU)

- Przetestowanie jednostki redukcji pola magnetycznego (MRU)

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Test modułu awaryjnego wyłącznika pola magnetycznego

- Kontrola parametrów chłodzenia magnesu

- Kontrola stanu układu awaryjnego wyrzutu helu

- Oczyszczeniu dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Przegląd wstrzykiwacza kontrastu:

- czyszczenie elementów mechanicznych głowicy (układu ruchu tłoka) z resztek kontrastu

- sprawdzenie podzespołów strzykawki

- kalibracja potencjometru pozycji tłoka, ciśnienia i prędkości przepływu

- weryfikacja funkcjonowania mechanizmów przekładni tłoka

- wykonanie serwisowych testów kontrolno-sprawdzających

- weryfikacja działania systemu

40. Jedno uzupełnienie poziomu helu, jeśli takie będzie zalecenie producenta, a poziom He  spadnie poniżej 80%.

41.  Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 5:

Zakres przeglądu systemu chłodzenia sprężarki helu RM - układ tzw. „wody lodowej”

- Ogólna kontrola zespołu - sprawdzenie izolacji cieplnej, izolatorów wibracyjnych, konstrukcji głównej;

- Ogólna kontrola układów czynnika chłodzącego – sprawdzenie: zaworów nadmiarowych, instalacji rurowej pod kątem uszkodzeń, wskaźnika wilgoci, sprawdzenie czy nie ma wycieków, sprawdzenie przegrzania ssania; sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych, okresowe w razie potrzeb uzupełnienie czynnika chłodzącego

- Sprężarka – sprawdzenie poziomu oleju i jego stanu

- Parownik/skraplacz – sprawdzenie przepływu wody, spadku ciśnienia wody, sprawdzenie pH wody/stężenia glikolu

- Ogólna kontrola zasilania i sterowania – sprawdzenie stanu panelu, okablowanie zasilania sieciowego i sterowania, połączenia czujników, mechaniczne wyłączniki wysokociśnieniowe

- Sprawdzenie wszystkich połączeń, styczników sprężarki, kalibracja czujników/przetworników

- Elementy sterowania mikroprocesorowego – sprawdzenie historii usterek, ustawienia programu.

- Sprawdzenie poprawności działania chłodnicy wentylatorowej

Pakiet nr 6:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania DAMECA:

- Kontrola:

- uszkodzeń mechanicznych

- instalacji zasilania gazowego

- mocowania parowników

- szczelności wysokiego ciśnienia

- ciśnienia zasilania

- ciśnienia zwrotnego parowników

- szczelności przy niskim ciśnieniu

- Wymiana zestawu serwisowego

- Sprawdzenie i regulacja przepływu oraz ciśnienia roboczego w reduktorze zasilającym O2

- Regeneracja zaworów jednokierunkowego przepływu oraz wymiana uszczelek w bloku zasilania aparatu

- Wymiana uszczelek w układzie okrężnym pacjenta

- Wymiana płatków mikowych w zastawkach: wdechowej i wydechowej

- Oczyszczenie układu odstojnika

- Przeprowadzenie testu ciśnienia i szczelności układu okrężnego

- Sprawdzenie wskazań przepływu w rotametrach O2 i N2O – porównanie z przepływomierzem wzorcowym

- Konserwacja i regulacja miksera – mieszalnika tlenu z podtlenkiem azotu

- Kontrola działania zastawki nadmiarowej

- Sprawdzenie funkcjonowania zestawu do odsysania – wymiana wkładu tłumiąco – filtrującego w iniektorze.

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 7:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania FABIUS GS:

- Kontrola wizualna uszkodzeń mechanicznych

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego pacjenta

- Kontrola instalacji zasilania gazowego - instalacja centralna i butle

- Kontrola i konserwacja układu odprowadzania gazów poanestetycznych

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Kontrola mocowania parowników i szczelności układów

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Kontrola i kalibracja przepływomierzy gazowych

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat .

- Kalibracja czujnika O2

- Test by-pass

- Kontrola i kalibracja respiratora

- Kontrola działania układu ssaka

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Przegląd monitora

- Wymiana zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 8:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania S/5 AESPIRE:

- Kontrola i konserwacja zbiornika AGSS

- Kontrola i konserwacja układu oddechowego i okrężnego

- Kontrola i konserwacja układu miecha

- Test zaworu nadmiarowego MOPV

- Analiza historii błędów systemu

- Kontrola działania wszystkich przełączników

- Wymiana czujnika O2 - 1 raz w ciągu 2 lat

- Kalibracja czujnika O2

- Kalibracja czujników przepływu

- Kalibracja reduktora gazu zasilającego – respirator

- Kalibracja przetworników ciśnienia

- Kalibracja zaworu PEEP

- Kalibracja zaworu wdechowego

- Kalibracja ciśnienia zastawki APL

- Kontrola systemu

- Kontrola i testy układu zasilania gazami – instalacja centralna i butle

- Testy przepływu: minimalnego O2, LINK25 i liniowości zaworów przepływomierzy

- Test zaworu nadmiarowego

- Test alarmu zasilania O2

- Test FLUSH (by-pass)

- Test ciśnienia zwrotnego parowników

- Test szczelności niskiego ciśnienia

- Kontrola wskazań i stanu manometru dróg oddechowych PAW

- Sprawdzenie szczelności układu oddechowego

- Kontrola dodatkowego przepływomierza tlenu – jeśli zainstalowany

- Kontrola działania układu ssaka - jeśli zainstalowany

- Sprawdzenie awaryjnego zasilania elektrycznego (akumulator) - wymiana 1 raz w ciągu 2 lat.

- Wymiana zestawu serwisowego

- Przegląd i konserwacja parowników: sevofluranu i desfluranu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 9:

Zakres przeglądów aparatów do znieczulania WATO EX 55:

Aparat do znieczulania:

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania , przycisków, podłączenia zasilania, filtry, wyposażenia

- Test czujnika tlenu i kalibracja

- Test czujników przepływu i ciśnienia

- Test szczelności układu pacjenta, w trybie pracy mechanicznej i pracy ręcznej

- Test pochłaniacza CO2

- Test akumulatora

- Test działania w różnych trybach pracy

- Testy alarmów

- Wymiana czujnika tlenu

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

Kardiomonitor aparatu do znieczulania:

- Test bezpieczeństwa

- Sprawdzenie obudowy, panelu sterowania

- Test funkcjonalny działania torów pomiarowych

- Test modułu gazowego i kalibracja

- Test innych modułów

- Test systemu alarmowego

- Wymiana akumulatora (w razie potrzeby)

Pakiet nr 10:

Zakres przeglądów respiratorów BENNETT:

- Sprawdzenie działania

- Kalibracja aparatu

- Wykonanie testów serwisowych

- Wykonanie testów EST i SST

- Wykonanie testów wg Performance Verification

- Wykonanie testów bezpieczeństwa

- Sprawdzenie szczelności układu pacjenta

Ponadto

- Wymiana czujnika tlenu

- Wymiana baterii (jeśli zachodzi potrzeba)

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 11:

Zakres przeglądu zestawu INFANT FLOW SiPAP:

- Kontrola wizualna stanu aparatu i akcesoriów

- Sprawdzenie trybów pracy aparatu

- Sprawdzenie i kalibracja parametrów nastawianych

- Sprawdzenie poprawności kalibracji stężenia tlenu

- Wymiana czujnika tlenu  – 1 raz w ciągu 2 lat

- Kontrola poprawności działania alarmów

- Sprawdzenie stanu baterii – wymiana 1 raz w ciągu 2 lat

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 12:

Zakres przeglądów respiratora SLE 2000:

- Inspekcja wizualna i mechaniczna

- czas pracy respiratora

- stan zewnętrzny aparatu

- stan elementów wewnątrz aparatu

- stan przewodów pacjenta i zasilania gazami

- stan przewodu zasilającego

- Testy modułów elektrycznych

– test alarmów dźwiękowych i wizualnych

– test pokręteł, wskaźników i wyświetlaczy

- parametry elektryczne zasilacza

- ustawienia w trybach CPAP, CMV, PTV, SIMV

- badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy modułu pneumatycznego

- alarm braku zasilania gazami roboczymi

- stan dyszy wdechowej

- ciśnienie CPAP

- kalibracja modułu blendera

- kalibracja wskaźnika FIO2

- przepływ gazów przed mieszaniem

- przepływ gazów po mieszaniu

- ciśnienie załączające alarm LEAK

- ciśnienie załączające alarm BLOCK

- max. ciśnienie wdechu

- max. ciśnienie CPAP

5. Wymiana czujników tlenu (podczas jednego przeglądu)

6.  Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora AMBU MATIC :

- Kontrola wizualna stanu aparatu i akcesoriów

- Kontrola wskaźników zasilania

- Kontrola alarmów

- Kontrola ciśnienia granicznego

- Kontrola przepływu

- Kontrola częstotliwości

- Kontrola stężenia tlenu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądów respiratora INSPIRATION, EVENT INSPIRATION 5i oraz SV300:

- Inspekcja wizualna i mechaniczna

- czas pracy respiratora

- stan zewnętrzny aparatu

- stan elementów wewnątrz aparatu

- stan przewodów pacjenta i zasilania gazami

- stan przewodu zasilającego

- Testy modułów elektrycznych

– test alarmów dźwiękowych i wizualnych

– test pokręteł, wskaźników i wyświetlaczy

- parametry elektryczne zasilacza

- ustawienia w trybach CPAP, CMV, PTV, SIMV

- badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Testy modułu pneumatycznego

- alarm braku zasilania gazami roboczymi

- stan dyszy wdechowej

- ciśnienie CPAP

- kalibracja modułu blendera

- kalibracja wskaźnika FIO2

- przepływ gazów przed mieszaniem

- przepływ gazów po mieszaniu

- ciśnienie załączające alarm LEAK

- ciśnienie załączające alarm BLOCK

- max. ciśnienie wdechu

- max. ciśnienie CPAP

4.   Wymiana czujnika tlenu – 1 raz w ciągu 2 lat

5.  Wymiana akumulatora – 1 raz w ciągu 2 lat

6.   Wymiana filtra powietrza chłodzącego

7.   Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 13:

Zakres przeglądu respiratora OXYLOG 3000 Plus:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu, przewodów zasilających w tlen itp.)

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana akumulatora, filtrów

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora noworodkowego BABYLOG VN 500:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego , zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 14:

Zakres przeglądu respiratorów ParaPac:

- Sprawdzenie

- częstotliwości wentylacji

- objętości oddechowej

- maksymalnej wartości ciśnienia wentylacji

- alarmów respiratora

- pracy w trybie Demand i CMV/Demand

- Sprawdzenie sygnalizacji niskiego ciśnienia roboczego

- Kontrola stanu fizycznego respiratora

- Kontrola stanu akcesoriów: przewodu pacjenta, zastawki pacjenta, przewodu zasilającego tlenem, filtra pacjenta, reduktora i butli tlenowej

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 15:

Zakres przeglądu respiratora OSIRIS 3:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora podczas drugiego przeglądu

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 16:

Zakres przeglądu respiratora CAREVENT MRI:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 17:

Zakres przeglądu respiratora MEDUMAT STANDARD 2:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, rur – układu pacjenta, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora noworodkowego BABYLOG VN 500:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego , zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu respiratora HAMILTON G-5:

- Sprawdzenie ogólne stanu respiratora (obudowy, kabla zewnętrznego, zastawki wydechowej i czujnika przepływu (kierunek podłączenia), wężyka sterującego zastawką wydechową oraz przewodów zasilających w tlen

- Czyszczenie respiratora

- Wymiana filtrów w układzie pneumatycznym respiratora, filtra przeciwpyłowego

- Wymiana akumulatora

- Kalibracja

- Testowanie

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 18:

Zakres przeglądu aparatu do dializ PRISMAFLEX:

- Oględziny i czyszczenie  urządzenia

- Wymiana baterii na płycie PC

- Wymiana uszczelek stożkowych poduszek ciśnienia

- Wymiana segmentów pompy APRS i filtra powietrza

- Kontrola podgrzewacza

- Kontrola napięć zasilających

- Kontrola działania urządzenia przy użyciu trybu Diagnozowania Serwisowego

- Kontrola funkcjonowania (zabieg próbny)

- Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 19:

Zakres przeglądu defibrylatorów Lifepak 20:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu defibrylatorów Lifepak 12 i Lifepak 15:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatorów - 2 szt. podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 20:

Zakres przeglądu defibrylatorów M-Series ZOLL:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie działania drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód EKG, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 21:

Zakres przeglądu defibrylatorów Cardio-Aid:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie działania drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód EKG

- Test defibrylatora – ładowanie/rozładowanie przy zasilaniu bateryjnym i sieciowym, rozładowanie automatyczne

- Wymiana akumulatorów podczas pierwszego przeglądu

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 22:

Zakres przeglądu defibrylatorów  BeneHeart D3 i D6 :

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatorów podczas jednego przeglądu.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 23:

Zakres przeglądu defibrylatorów MRx, M4735A:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji (jeśli dotyczy)

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie działania drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód EKG, czujnik i przedłużacz SpO2 (jeśli dotyczy)

- Wymiana akumulatora podczas jednego przeglądu

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 24:

Zakres przeglądu defibrylatora DefiMax:

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie rejestrów pracy

- Sprawdzenie gniazda EKG  i poprawność odczytów

- Sprawdzenie gniazda SpO2 i poprawność odczytu saturacji

- Sprawdzenie skalowania defibrylatora – energia wyładowania

- Sprawdzenie pracy aparatu w trybie AED

- Sprawdzenie skalowania stymulatora – prąd stymulacji

- Sprawdzenie funkcji synchronicznej defibrylacji – czas synchronizacji

- Sprawdzenie kalibracji drukarki

- Sprawdzenie akcesoriów: łyżki twarde, przewód główny EKG, przewody odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, czujnik i przedłużacz SpO2

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wymiana akumulatora podczas pierwszego przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 25 i 26:

Zakres przeglądu aparatury audiologicznej:

- Ocena wizualna (stan przewodów, gniazd, słuchawek, przetwornika kostnego, sond, elektrod itp. w zależności od typu urządzenia) – w przypadku uszkodzeń wymiana na nowe lub naprawa (odrębnym zleceniem).

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Oczyszczenie sond

- Sprawdzenie działania urządzenia – kontrola poszczególnych programów.

- Kalibracja zadawanych i mierzonych parametrów

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 27:

Zakres przeglądu automatycznego wstrzykiwacza kontrastu:

- Wykonanie serwisowych testów diagnostycznych

- Czyszczenie elementów mechanicznych głowicy (układu ruchu tłoka) z resztek kontrastu i soli fizjologicznej

- Czyszczenie obudowy głowicy, gniazd mocowania wkładu, systemu czujników wykrywania i pozycjonowania wkładu.

- Kalibracja potencjometru pozycji tłoka, ciśnienia i prędkości przepływu

- Kalibracja potencjometru Mechanical Stop

- Weryfikacja funkcjonowania mechanizmów przekładni tłoka

- Wykonanie serwisowych testów kontrolno-sprawdzających

- Weryfikacja napięć zasilających

- Weryfikacja działania systemu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 28:

Zakres przeglądu mikroskopu laboratoryjnego AXIOSKOP:

- Przegląd i czyszczenie układów optycznych

- Justowanie optyki

- Przegląd i czyszczenie układów mechanicznych

- Przegląd układów elektrycznych

- Ustawienie oświetlenia.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 29:

Zakres przeglądu wirówki UNIVERSAL 320R typ 1406:

- Oględziny zewnętrzne – uszkodzenia, zanieczyszczenia, stan połączeń elektrycznych

- Oględziny wewnętrzne - uszkodzenia, zanieczyszczenia, stan połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie panelu kontrolnego

- Kontrola płyty zasilającej

- Kontrola konwertera częstotliwości

- Sprawdzenie i regulacja pokrywy

- Sprawdzenie układu wirowania

- Sprawdzenie systemu chłodzenia

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 30:

Zakres przeglądu wirówki ID-Centrifuge 12SII:

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie pozycji uchwytu karty

- Kontrola stanu pokrywy

- Kontrola uszczelek

- Kontrola klawiatury oraz wyświetlacza

- Testy obrotów i czasu wirowania

- Wymiana filtra powietrza

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu cieplarki  laboratoryjnej INCUBATOR 37SII:

- Kontrola temperatury i czasu inkubacji

- Czyszczenie

- Testowanie urządzenia

- Wymiana filtra powietrza

- Walidacja

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Zakres przeglądu pipetora:

- Oględziny urządzenia

- Czyszczenie

- Smarowanie

- Testy

- Kontrola parametrów

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 31:

Zakres przeglądu wirówki MPW 341 i 350:

- Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji

- Działanie układu niewyważenia

- Działanie układu blokady pokrywy

- Oględziny instalacji ochronnej

- Badanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Walidacja wirówki z wystawieniem protokołu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 32:

Zakres przeglądu analizatora parametrów krytycznych :

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Oczyszczenie wnętrza aparatu

- Sprawdzenie szczelności elementów łączących kasetę odczynnikową z aparatem

- Sprawdzenie oprogramowania analizatora

- Sprawdzenie działania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 33:

Zakres przeglądu spirometru :

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Sprawdzenie działania urządzenia

- Wykonanie testu kalibracyjnego wartości mierzonych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 34:

Zakres przeglądu aparatu USG SAX 4 firmy MEDISON:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 35:

Zakres przeglądu aparatu USG ACUSON X700 firmy SIEMENS:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 36:

Zakres przeglądu aparatów USG firmy GE( VIVID 3, VIVID 4, Voluson 730 Pro):

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 37:

Zakres przeglądu aparatu USG Flex Focus 1202:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 38:

Zakres przeglądu aparatu USG okulistycznego AVISO:

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 39:

Zakres przeglądu aparatów USG (ACCUVIX V20 firmy MEDISON; VINNO E-10; AFFINITI 50 ULTRASOUND firmy Philips; ACUSON NX3 firmy Siemens Elite; Sparq firmy Philips):

- Sprawdzenie funkcjonowania reżimów pracy aparatu

- Sprawdzenie poprawności działania monitora, klawiatury alfanumerycznej oraz/lub panelu operacyjnego

- Sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oraz softwarowej aparatu

- Sprawdzenie funkcjonowania kół, hamulców oraz blokad obracanych części aparatu

- Czyszczenie filtrów powietrza, trackballa, klawiatury, obudowy aparatu, sond, uchwytów sond, odkurzanie wnętrza i zewnętrza aparatu

- Wykonanie testów diagnostycznych oraz ewentualnych kalibracji

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania peryferiów akceptowanych przez producenta

- Sprawdzenie dokładności pomiarów (długość, pole powierzchni na fantomie)

- Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 40:

Zakres przeglądu tomografu okulistycznego OCT CIRRUS:

- Kalibracja aparatu zgodnie z zaleceniem producenta

- Ocena wizualna, stan przewodów

- Testowanie podłączonych akcesoriów

- Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 41:

Zakres przeglądu aparatu EMG Nicolet EDX (Viking):

- Podzespoły komputerowe

- testy jednostki centralnej komputera

- sprawdzenie działania monitora, klawiatury, myszy, drukarki

- wykonanie testów głowicy EMG

- sprawdzenie okablowania, listwy zasilającej i UPS

- Kontrola poprawności instalacji i działania oprogramowania

- dane pacjenta (wprowadzanie, sortowanie, edycja)

- sprawdzenie poprawności działania lampy do fotostymulacji

- edycja remontaży i programów fotostymulacji

- zmiany ustawień filtrów

- sprawdzenie poprawności zapisu i przeglądania badania

- poprawność działania edytora opisów

- poprawność działania linijki ekranowej

- sprawdzenie poprawności wydruku

- sprawdzenie przesyłania danych

- wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych

- Akcesoria – sprawdzenie stanu przewodów, elektrod itp.

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 42:

Zakres przeglądu diatermii ERBE( Erbotrom ICC 300; VIO300D+APC2; ICC200):

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 43:

Zakres przeglądu diatermii BOWA:

- Ocena stanu obudowy aparatu

- Ocena wyłącznika sieciowego i gniazd aparatu

- Ocena działania wyświetlaczy / ekranu dotykowego

- Sprawdzenie i ocena działania głośnika

- Pomiar rezystancji przejścia między stykiem ochronnym obudowy a stykiem ochronnym kabla zasilającego

- Ocena stanu akcesoriów (pomiar rezystancji biegunów elektrod)

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego (pomiar prądów upływu LF oraz ocena stanu izolacji)

- Pomiar mocy poszczególnych trybów przy użyciu certyfikowanych urządzeń pomiarowych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 44:

Zakres przeglądu myjni endoskopowej WD440:

- Wymiana drenów układu dozowania środka myjącego i dezynfekcyjnego

- Wymiana zestawu przeglądowego

- Sprawdzenie działania testera szczelności

- Pomiar wydajności pomp dozujących i ustawienie pomierzonych wartości w sterowniku

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie ustawionych parametrów myjni w sterowniku

- Testowanie myjni

- Wyzerowanie licznika myjni określającego czas do przeglądu

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 45:

Zakres przeglądu myjni endoskopowej CYW-100:

- Kontrola wizualna stanu urządzenia

- Oczyszczenie wnętrza urządzenia

- Wymiana kompletu filtrów

- Sprawdzenie działania testera szczelności

- Pomiar wydajności pomp dozujących i ustawienie pomierzonych wartości w sterowniku

- Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie ustawionych parametrów myjni w sterowniku

- Testowanie myjni

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

Pakiet nr 46:

Zakres przeglądu myjni dezynfektora:

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie i oczyszczenie wszystkich filtrów i zaworów

- Sprawdzenie działania sterownika w programie testowym

- Sprawdzenie stanu uszczelek drzwi oraz działania ich blokady

- Sprawdzenie działania regulatora poziomu wody

- Czyszczenie układu pobierania detergentu

- Sprawdzenie funkcjonowania układu natryskowego

- Sprawdzenie parametrów dezynfekcji

- Sprawdzenie systemu podgrzewania wody i pomiar prądu grzałek

- Sprawdzenie zabezpieczenia grzałek i bezpiecznika termicznego

- Sprawdzenie systemu suszenia

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych – jeśli dotyczy

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy).

Zakres przeglądu sterylizatora ciśnieniowego:

- Czyszczenie wszystkich filtrów i odwadniaczy

- Wykonanie testu szczelności

- Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

- Sprawdzenie dokładności rejestratora

- Czyszczenie zaworów redukcyjnych

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie czujników temperatury i ciśnienia

- Sprawdzenie regulacji i bezpieczeństwa drzwi

- Sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych

- Sprawdzenie jakości wszystkich połączeń elektrycznych

- Wykonanie wszystkich procesów sterylizacji

- Sprawdzenie ciśnienia, temperatury

- Sprawdzenie wskaźników sygnalizacyjnych

- Wymiana filtra sterylnego powietrza – po przepracowaniu odpowiedniej ilości cykli

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy)

Zakres przeglądu suszarki:

- Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie parametrów suszenia

- Sprawdzenie działania sterownika

- Sprawdzenie bezpiecznika termicznego i pomiar prądu grzałek

- Sprawdzenie jakości uszczelek drzwiowych

- Sprawdzenie filtru elektrostatycznego

- Kalibracja czujnika temperatury

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Wykonywanie napraw awaryjnych wynikłych  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń (bez ceny części niezbędnych do zakupu podczas naprawy)

Zakres przeglądu systemu T-DOC:

1.  Weryfikacja rejestrowanych danych w systemie T-DOC Cycle

2.  Weryfikacja połączeń pomiędzy systemem T-DOC i poszczególnymi urządzeniami

3.  Weryfikacja parametrów ustawień poszczególnych urządzeń (myjni i sterylizatorów)

4. Update systemu T-DOC

5. Sprawdzenie poprawności rejestracji procesów my w systemie T-DOCjni i sterylizatorów

6. Wykonywanie napraw awaryjnych systemu T-DOC  w okresie obowiązywania  umowy w okresach między przeglądami, wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących przestój urządzeń

Pakiet nr 47:

Zakres przeglądu sterylizatora gazowego:

- Przegląd instalacji sprężonego powietrza sterylizatora

- Sprawdzenie szczelności, drożności instalacji wyrzutu gazu wewnątrz sterylizatora

- Naprawa elektrozaworu nawilżania z wymianą zestawu naprawczego

- Naprawa elektrozaworu zasilającego pompę próżniową

- Oczyszczenie pompy próżniowej

- Naprawa elektrozaworu blokowania drzwi

- Naprawa elektrozaworu napowietrzania komory

- Wymiana filtra bakteryjnego

- Naprawa elektrozaworu przebijaka naboju

- Wymiana uszczelki naboju

- Wymiana zaworu zwrotnego

- Wykonanie testu szczelności komory i regulacja pompy próżniowej

- Wykonanie programów testowo – sprawdzających

- Przegląd aeratora z wymianą filtrów bakteryjnych

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową.

- Przegląd i konserwacja autoczytników Attest 290 jeden raz w roku

Pakiet nr 48:

Zakres przeglądu urządzenia do masażu klatki piersiowej LUCAS 2:

- Inspekcja zewnętrzna urządzenia

- Oczyszczenie wentylatora

- Smarowanie podzespołów mechanicznych

- Sprawdzenie działania układu mechanicznego

- Test działania układu elektronicznego

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 49:

Zakres przeglądu kriokomory AMAZING:

- Sprawdzenie czasu wymrażania

- Sprawdzenie poprawności działania układu detekcji gazów

- Sprawdzenie szczelności instalacji wewnętrznej

- Sprawdzenie szczelności dysz

- Sprawdzenie prawidłowej pracy elektrozaworów

- Sprawdzenie prawidłowej pracy automatyki

- Sprawdzenie pracy elementów grzejnych

- Sprawdzenie prawidłowej pracy wentylacji i wentylatorów

- Sprawdzenie prawidłowości oświetlenia

- Sprawdzenie szczelności urządzenia

- Inne czynności przeglądowe zgodnie z instrukcją serwisową

Pakiet nr 50:

Zakres przeglądu urządzenia do krioterapii KRIOPOL R30

- Oględziny obudowy

- Oględziny gniazd i złącz

- Oględziny izolacji przewodów

- Sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora mocy

- Sprawdzenie poprawności działania detektora LN2

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

MK/AK