Ciechanów dnia 21.12.2020 r.

AT - ZP/2501/116/20

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek chirurgicznych sterylnych i niesterylnych

ogłoszonego w dniu 18.12.2020 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2020/S 247-610948 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy umowa będzie zawarta na 6 (zgodnie z rozdziałem IV SIWZ), czy na 12 miesięcy (zgodnie z rozdziałem III.1 i wzorem umowy)? | Na 6 miesięcy |
| 2 | Pakiet 5: czy Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, wewnętrznie chlorowane, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. gładkie z teksturą na palcach, grubość pojedynczej ścianki rękawic w palcach min. 0,07 mm, na dłoni min. 0,06mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3, 4, potwierdzone przez Kartę Danych Technicznych wystawioną przez producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-3/EN 16523-1. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN 374-5:2016 potwierdzone Certyfikatem wydanym przez jednostkę niezależną. Posiadające certyfikat do żywności, dołączony do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic. Opakowanie z odsłoniętym otworem? | tak |
| 3 | Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „Zwłoki”? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy |
| 4 | Par. 6 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,25% maksymalnej wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki w realizacji świadczenia zgodnego z zamówieniem? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy |
| 5 | Par. 6 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umowne do 5% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 3 Umowy? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy |
| 6 | Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: długość rękawicy min 278-290mm w zależności od rozmiaru, grubość na palcu 0,21mm+/-0,02, grubość na dłoni 0,18+/-0,01? Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych przede wszystkim na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671? Pragniemy zaznaczyć, że metoda ASTM F1670 bazuje na obserwacji wizualnej, a nie na pomiarach analitycznych przenikania patogenów krwiopochodnych. Może być więc metodą wstępną, orientacyjną dla przenikania krwi i innych płynów ustrojowych, ale wiarygodne testy uzyskuje się w wyniku badań analitycznych wg metody badawczej opisanej w ASTM F1671. Taki wymóg wskazuje tylko i wyłącznie na jednego dostawcę, który takie badania posiada. | Zgodnie z siwz |
| 7 | Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: długość rękawicy min 280-290mm w zależności od rozmiaru, grubość na palcu 0,33mm+/-0,01, poziom protein <21 µg/g, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ? Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty raportu producenta zgodnie z normą EN 455 wystawioną nie wcześniej niż w 2017r., a mianowicie wystawioną w 2016r. | Zgodnie z siwz |
| 8 | Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: grubość na palcu 0,20mm+/-0,02, grubość na dłoni 0,18+/-0,02, długość całkowita 280-300 w zależności od rozmiaru, siła zrywania 13N, w rozmiarach 6,0-9,0? Prosimy o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych przede wszystkim na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671? Pragniemy zaznaczyć, że metoda ASTM F1670 bazuje na obserwacji wizualnej, a nie na pomiarach analitycznych przenikania patogenów krwiopochodnych. Może być więc metodą wstępną, orientacyjną dla przenikania krwi i innych płynów ustrojowych, ale wiarygodne testy uzyskuje się w wyniku badań analitycznych wg metody badawczej opisanej w ASTM F1671. Taki wymóg wskazuje tylko i wyłącznie na jednego dostawcę, który takie badania posiada. Prosimy również o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty raportu producenta zgodnie z normą EN 455 wystawioną nie wcześniej niż w 2017r., a mianowicie wystawioną w 2016r. | Zgodnie z siwz |
| 9 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: wewnętrzna warstwa chlorowana, AQL 1,5, grubość na palcu 0,19mm +/-0,01, grubość na dłoni 0,12 +/-0,01, grubość mankietu 0,1+/-0,01, opakowanie wewnętrzne papier foliowany? | tak |
| 10 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: wewnętrzna warstwa chlorowana, grubość na palcu 0,08mm+/-0,02, grubość na dłoni 0,07mm+/-0,02, opakowanie w SafeDon – system umożliwiający pojedyncze dozowanie rękawic zawsze za mankiet bez ryzyka kontaminacji uchwytu, opakowania, a przede wszystkim rękawic w opakowaniu? Prosimy również o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty raportu producenta zgodnie z normą EN 455 wystawioną nie wcześniej niż w 2017r., a mianowicie wystawioną w 2016r. | Zgodnie z siwz |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa