Załącznik nr 2a –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę:

1. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.

2. mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

3. aparatu USG.

ZP/2501/118/20

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 23cale Rozdzielczość monitora≥1920x1080 |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy. | TAK, Min. 12 cali |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w zakresie kalkulacji pomiarowych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego /dodać je lub usunąć/. | TAK |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania. | TAK Regulacja Góra /dół min. 18 cm |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo. Blokada pozycji panelu realizowana w sposób elektromechaniczny. | TAK Lewo/prawo≥ +/- 30° |  |
|  | Dedykowany, wbudowany lub zewnętrzny podgrzewacz żelu. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGCi/lub LGC dostępna na panelu sterującym użytkownika. | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 4 700 000 kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu | TAK Min. 320 dB |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych. | ≥4 aktywne |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 2200 |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective) | Min. 500 sek. |  |
|  | Dysk twardy SSD lub HDD | ≥500 GB |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI, (dla pętli obrazowych). | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-30 cm |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego | ≥0-30 cm |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥1900 fps |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego | Min. od 0,01KHz do 18KHz |  |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera | ≥ +/- 20° |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD | ≥10 m/s |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min. od 1KHz do 23KHz |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-20 mm |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak |  |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK Min. 3 kroki |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. |  |  |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - transkranialnych - urologicznych - tętnice szyjne - żyły kończyn górnych - tętnice kończyn górnych - żyły kończyn dolnych - tętnice kończyn dolnych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal(Pure Wave lub równoważnej) lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 160 - kąt skanowania: min. 70° - głowica umożliwiająca pracę w trybie elastografii akustycznej - głowica współpracująca z modułem Fuzji - przystawka biopsyjna | TAK, opisac |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 4-15 MHz - ilość elementów: min. 1000 - szerokość skanu: min. 50 mm - głowica współpracująca z modułem Fuzji - Przystawka biopsyjna | TAK, opisać |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 3-9 MHz - ilość elementów: min. 190 - szerokość skanu: min 38 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° | TAK |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń. Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. | Tak Aplikacje w których funkcja jest aktywna min. piersi, tarczyce, jama brzuszna, ramię, kolano Głowice z którymi współpracuje min. convex, linia |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System umożliwia wykrycie tkanki referencyjnej i kalkuluje strain ratio. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy - Możliwość pomiaru współczynnika elastyczności wybranego obszaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wykonanie pomiarów prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej, działająca na głowicy: convex. Wynik podany w m/s lub kPa. Możliwośc generowania raportu z badania. Możliwość manualnej edycji (usunięcie) błędnego pomiaru w raporcie z możliwością powrotu do wykonania kolejnych pomiarów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania działająca na głowicy liniowej i convex. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - głowica współpracująca z modułem Fuzji - Przystawka biopsyjna | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array typu single crystal matrycowa do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 280 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz - ilość elementów: min. 96 - kąt skanowania: min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 190 - Kąt skanowania: min. 160° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 5-16 MHz -Ilość elementów: min. 190 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal(Pure Wave lub równoważnej) lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 5-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Fuzja – moduł służący do łączenia uprzednio wykonanych badań CT / MRI z na żywo wykonywanym badaniem ultrasonograficznym. Opcja dostępna na głowicach: linia oraz convex, microconvex. Moduł Fuzji dedykowany do badań prostaty. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących w trybie Low MI z możliwością analizy napływu środka kontrastującego w czasie, wewnątrz zaznaczonego obszaru. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowaną opcję renderingu 3D/4D umożliwiającą wyświetlenie światła na powierzchni obiektu w celu zwiększenia realizmu i poprawy przedstawienia kształtu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do analizy tętnicy szyjnej wraz z analizą blaszek miażdżycowych z uzyskanych danych 3D naczynia. Wizualizacja trójwymiarowa naczynia oraz grubości blaszki. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na wyświetlenie na ekranie diagnostycznym aparatu obok (side by side) obrazu USG w czasie rzeczywistym - obrazu uzyskanego przy wykorzystaniu innej modalności CT, MRI, mammografia inne USG. Możliwość wyboru konkretnej warstwy z danych CT lub MRI. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakresie min. 5-13 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną pracującą w zakresie min. 5-9 MHz | TAK |  |
| V | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min. 24 miesiące | TAK |  |

………………………………………………………………………………….

miejscowość, data i podpis