Załącznik nr 2a –dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę:

1. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.

2. mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

3. aparatu USG.

ZP/2501/118/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: MAMMOGRAF CYFROWY

Producent/Firma•

Urządzenie typ•Rok produkcji

|  | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/ Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |
| 1 | Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym (aparat nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe, najnowsza wersja oprogramowania) wyprodukowanym w roku dostaw aparatu do klienta. | TAK |  |
| 2. | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) oraz dokumentację serwisową pozwalającą na zdiagnozowanie uszkodzenia oraz interpretację błędów wyświetlanych przez a arat. | TAK |  |
| 3 | Oferowane urządzenie będzie zainstalowane w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach | TAK |  |
| 4. | Od wykonawcy wymaga się: adaptacji pomieszczeń pod mammograf wraz z wykonaniem projektu w zakresie określonym w PFU wykonania projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) — zatwierdzony przez WSSE. zainstalowania dostarczonego urządzenia i jego uruchomienia. Uzyskanie-zezwoleń na stosowanie aparatu i na Pracownię wydane przez WSSE. wykonania przez Wykonawcę testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych dla zainstalowanego aparatu oraz testów monitorów diagnostycznych i przeglądowych. wykonania przez Wykonawcę testów bezpieczeństwa zintegrowania dostarczonego urządzenia z posiadanym przez | TAK |  |

|  | Zamawiającego systemem HIS/RIS/PACS - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i użytkowania, oraz obsługi technicznej w zakresie testowania prawidłowości działania aparatu diagnozowania usterek, przeprowadzania drobnych napraw i przeglądów. Szkolenie z wykonywania testów podstawowych i tworzenia raportów — ilość — 10 dni. Szkolenie — Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów i ich druku 1 dzień. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę RTG wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK |  |
| 6. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien nosić minimum 5 lat. | TAK |  |
| 7 | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
| 8. | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. | TAK |  |
| 9. | Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 3 miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne w tym lampę rtg oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usług i serwisowe. | TAK |  |
| 10. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze. | Maks. 48 godzin |  |
| I l | Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 72 godziny |  |
| 12. | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, niewymagającej importu części | Maks. 5 dni roboczych |  |

| 13. | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wymagającej importu części — | Maks, 10 dni roboczych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych aparatu i monitorów diagnostycznych i przeglądowych | TAK |  |
| 15, | Oferent musi posiadać na terenie Polski serwis z autoryzacją producenta do serwisowania zaoferowanego urządzenia | TAK |  |
| 16 | Oferowane urządzenie powinno spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |
| Mammograf cyfrowy |
|  | Wymagany skład aparatu: mammograf cyfrowy z opcją tomosyntezą przystawka do biopsji stereotaktycznej łóżko/fotel przystosowane do wykonywania biopsji stereotaktycznej |  | TAK TAK TAK |  |
| 18. | Oferowany mammograf musi spełniać warunki wymagane do wykonywania badań przesiewowych oraz badań diagnostycznych zgodne z wymaganiami polskich przepisów |  | TAK |  |
| Statyw mammografu |  |
| 19. | Aparat musi być wyposażony w statyw wolnostojący |  | TAK |  |
| 20. | Ramię zespołu lampa rtg — cyfrowy detektor obrazu musi zapewniać izocentryczny ruch obrotowy |  | TAK |  |
| 21 | Musi być zagwarantowany zmotoryzowany obrót ramienia zespołu lampa rtg — cyfrowy detektor obrazu w całym oferowanym zakresie obrotu |  | TAK |  |
| 22. | Wymagany zakres obrotu ramienia aparatu dla badań konwencjonalnych 2D). |  | min. 3500 |  |
| 23. | Musi istnieć możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji - 1800(detektor na górze, lampa na dole) dla badania 2D |  | TAK |  |
| 24. | Wymagany zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony od podłogi do górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo | dolna granica max. 71, górna granica min. 140 cm |  |
| 25. | Wymagana odległość ognisko lampy rtg — cyfrowy detektor obrazu | Min. 65cm |  |
| 26. | Musi być zapewniony automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 27. | Aparat musi być wyposażony w zestaw do zdjęć powiększonych minimum stolik, | TAK |  |

|  | dedykowana płytka) o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5 x |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Aparat musi być wyposażony w funkcję kontroli siły kompresji do 200 N | TAK |  |
| 29 | Aparat musi umożliwiać sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół ręcznie (przyciski lub pokrętła) oraz przy pomocy włączników nożnych (dwa zestawy włączników nożnych po obu stronach statywu). Musi istnieć możliwość wykonania dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | TAK |  |
| 30. | Aparat musi być wyposażony w komplet płyt do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18cm x 23 cm min. 23cm x 29 cm docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK TAK TAK |  |
| 31 | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  |
| 32 | Aparat musi być wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania rozmiaru zainstalowanej płytki dociskowej oraz w funkcję automatycznego dopasowywania pola kolimacji do tego rozmiaru (autodetekcja) | TAK |  |
| 33. | Aparat musi być wyposażony w funkcję automatycznego zwolnienia ucisku po zakończeniu ekspozycji. | TAK |  |
| 34. | W przypadku awarii systemu lub zaniku napięcia zasilającego aparat musi umożliwiać automatyczne bądź manualne zwolnienie docisku | TAK |  |
| Generator rtg wraz z lampą rtg i kolimatorem |  |
| Generator W.N. |
| 35. | Wymagany rodzaj generatora W.N. | Generator wysokoczęstotliwościowy |  |
| 36. | Wymagana moc wyjściowa generatora | min. 5 kW |  |
| 37. | Wymagany zakres wysokiego napięcia | min 23 - 35 kV |  |
| 38. | Wymagana dokładność regulacji napięcia anodowego | skok max. co 1 kV |  |
| 39 | Maksymalna wymagana wartość obciążenia czasowo-prądowego lampy rtg | Min. 500 mAs |  |
| 40. | Generator musi być wyposażony w układ kompensacji zmian napięcia zasilającego na poziomie co najmniej +/-10% | TAK |  |
| 41. | Aparat musi być wyposażony w wyświetlacz parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  |
| 42. | Aparat powinien posiadać system automatyki zdjęciowej AEC | TAK |  |

| Lampa rtg |
| --- |
| 43. | Aparat musi być wyposażony w lampę rtg dwuogniskową min. jednomateriałową z wysokoobrotową wirującą anodą | TAK |  |
| 44 | Wymagana wartość pojemności cieplnej anody | min. 162 kHU |  |
| 45. | Wymagana szybkość chłodzenia anody | min. 40 kHU/min. |  |
| 46 | Wymagana pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka | min 500 kHU |  |
| 47. | Wymagana wielkość nominalna małego ogniska | max. 0,15 mm |  |
| 48. | Wymagana wielkość nominalna dużego ogniska | max. 0,30 mm |  |
| 49 | Maksymalny prąd małego ogniska | min. 34 mA |  |
| 50, | Maksymalny prąd dużego ogniska | min 100 mA |  |
| Kolimator |
| 51. | Kolimator promieniowania rtg powinien być wyposażony w diodowy lub halogenowy oświetlacz pola | TAK |  |
| 52. | Kolimator promieniowania rtg powinien być wyposażony w układ filtrów (co najmniej 2) zapewniających dwuenergetyczną charakterystykę tego promieniowania dostosowaną do anatomii piersi, | TAK |  |
| 53. | Aparat musi zapewniać automatyczny wybór filtrów z podaniem informacji o rodzaju zainstalowanego filtru. | TAK |  |
| 54. | Wymagana wartość inherentnej filtracji promieniowania rtg | min. eq. 0,3 mm Be |  |
| Cyfrowy detektor obrazu rtg |
| 55. | Aparat musi być wyposażony w cyfrowy detektor obrazu rtg oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm oraz min. 23 cm x 29 cm, w technologii TFT | TAK |  |
| 56. | Wymagany rozmiar piksela | max. 100 µm |  |
| 57 | Wymagana cyfrowa głębokość przetwarzania | min. 13 bit |  |
| 58. | Wymagana wartość współczynnika DQE dla 0,5 lp/mm | min. 70% |  |
| 59. | Wymagany zakres dynamiki detektora | min. 13 bitów |  |
| 60. | Musi istnieć możliwość oceny przez użytkownika ilości martwych pikseli w detektorze oraz uwidocznienie ich rozkładu (skupienie) | TAK |  |
| 61 | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D - zapewniająca redukcję promieniowania rozproszonego | TAK |  |
| 62. | Aparat musi posiadać funkcję automatycznego wysuwania kratki z toru promieniowania podczas zdjęć z powiększeniem | TAK |  |
| 63. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max. 26 s |  |
| Konsola operatorska |
| 64. | Aparat musi być wyposażony w wolnostojącą konsolę operatorską (stację technika), oddzieloną od statywu z ramieniem. | TAK |  |
| 65. | Aparat powinien być wyposażony w cyfrowy wyświetlacz: siły kompresji oraz grubości sutka o kompresji | TAK |  |
| 66. | Konsola operatorska powinna być wyposażona w szybę ochronną o wymaganym współczynniku pochłaniania min 0,5 mmPb. | TAK |  |
| 67, | Minimalne wymagania dla stacji technika: monitor ekranowy z medyczną matrycą TFT/IPS o przekątnej min. 19”, rozdzielczości min. 1920 x 1600 pikseli oraz jasności min. 300cd/m2 możliwość zapisu min. 9 tys. zdjęć ( obrazy bez kompresji dla pełnego for matu detektora) nagrywarka CD/DVD interface LAN | TAK |  |
| 68 | Konsola operatorska (stacja technika) musi umożliwiać wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  |
| 69. | Konsola musi zapewniać dostęp do surowych danych (raw data) z możliwością ich eksportu na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB . | TAK |  |
| 70. | Konsola operatorska (stacja technika) musi umożliwiać nagranie badania na dysku optycznym zawierającym zdjęcia w standardzie DICOM. | TAK |  |
| 71 | Aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS/RIS/HIS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist DICOM 3.0 Storage Commitment DICOM 3.0 Send/Receive DICOM 3.0 Print DICOM 3.0 MPPS | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 72. | Konsola musi być wyposażona w zasilacz awaryjny UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający system przed zniszczeniem plików przy zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| Opogramowanie |
|  | Musi być spełniona możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) | TAK |  |
| 73. | Oprogramowanie musi realizować co najmniej niżej wymienione funkcje: - powiększenie - pomiary długości | TAK TAK |  |

|  | dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej |  | TAK TAK TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Aparat musi być wyposażony w moduł oprogramowania służącego do obrazowania piersi z implantami. |  | TAK |  |  |
| Dodatkowe opcje diagnostyczne |  |  |  |
| Tomosynteza |  |  |  |
| 75. | Funkcja tomosyntezy musi być realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku. Moduł oprogramowania funkcji tomosyntezy musi umożliwiać rekonstrukcję wolumetryczną |  | TAK |  |  |
| 76. | Tomosynteza wykonywana bez dodatkowej przystawki zakładanej na stolik wykorzystywany przy zdjęciach 2D. |  | TAK |  |  |
| 77. | Wymagany czas wykonania skanu tomosyntezy |  | Max. 25s |  |
| 78. | Wymagany zakres wykonania skanu tomosyntezy |  | Min. +/- 7,5 st |  |
| 79. | Wymagana odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy (definiowana również jako grubość zrekonstruowanej płaszczyzny) |  | max. 1 mm |  |
| 80. | Musi być zapewniona możliwość rekonstrukcji obrazów 2D w różnych płaszczyznach (również skośnych) z danych uzyskiwanych w trakcie wykonywania procedury tomosyntezy |  | TAK |  |
| 81 | Wymagany czas rekonstrukcji tomosyntezy |  | max. 35 s |  |
| 82. | Musi istnieć możliwość uzyskania tradycyjnego obrazu mammograficznego i zestawu zdjęć do tomosyntezy w trakcie jednego cyklu — bez uwalniania ucisku piersi (w celu porównania obu obrazów w tym samym położeniu piersi |  | TAK |  |
| 83. | Musi istnieć możliwość wykonywania badań z tomosyntezą w klasycznych położeniach CC i skośnych w celu umożliwienia porównywania z poprzednimi badaniami pacjentki. |  | TAK |  |
| 84. | Musi być spełniony warunek aby średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D i 2D nie przekraczała dawki określonej przez normę EUREF. Jeżeli mammograf posiada dwa lub więcej tryby (zakresy kątowe) tomosyntezy, wymóg musi być spełniony przynajmniej dla jednego z nich, dedykowanego do badań przesiewowych. |  | TAK |  |
| 85 | Maksymalna grubość piersi podlegająca rekonstrukcji tomograficznej |  | min. 8cm |  |
|  | Dla oferowanej opcji oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności — na dzień składania ofert |  | TAK |  |

| Mammografia spektralna |
| --- |
| 86 | Oferowany aparat musi zapewnić możliwość rozbudowy o funkcjonalność umożliwiającą wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (w oparciu o nisko i wysokoenergetyczną ekspozycję). Opcja dopuszczona do obrotu i użytkowania. | TAK |  |
| Przystawka do biopsji stereotaktycznej |
| 87. | Oferowana przystawka musi być w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem i umożliwiać wykonanie biopsji stereotaktycznej. |  | TAK |  |
| 88. | Oferowana przystawka stereotaktyczna musi umożliwiać wykonanie biopsji stereotaktycznej z wykorzystaniem detektora cyfrowego zaoferowanego mammografu. |  | TAK |  |
| 89. | Pozycjoner igły musi umożliwiać wykonanie biopsji co najmniej w pozycji CC i w pozycji 900 w stosunku do CC |  | TAK |  |
| 90. | Oferowana przystawka stereotaktyczna musi umożliwiać automatyczną i ręczną kontrolę pozycjonowania igły |  | TAK |  |
| 91 | Wymagana waga przystawki stereotaktycznej |  | Max. 15 kg |  |
| Stół / fotel do wykonywania biopsji |  |
| 92. | Oferowane łóżko (fotel) musi być dedykowane do wykonywania biopsji stereotaktycznej w pozycji siedzącej i leżącej bocznej. |  | TAK |  |
| 93. | Wymagany zakres pochylenia do pozycji trendelenburga |  | min. 00-100 |  |
| 94. | Stół/fotel musi być wyposażony w funkcję zmotoryzowanego ruchu góra-dół |  | TAK |  |
| 95. | Wymagana wartość udźwigu fotela |  | Min. 135 kg |  |
| 96. | Wymagana długość blatu |  | Min. 165 cm |  |
| 97 | Wymagana szerokość blatu |  | Min. 60 cm |  |
|  | Zasilanie 230 VAC |  | TAK |  |
| Lekarska stacja diagnostyczna |
| 98. | Wymagana konfiguracja sprzętowa oferowanej stacji diagnostycznej: konfiguracja sprzętowa stacji powinna zapewnić sprawne działanie spełniając wymogi oprogramowania aplikacyjnego przy konfiguracji nie gorszej niż: procesor dwurdzeniowy, RAM 32GB, co najmniej RAID1, I TB, nagrywarka CD/DVD, karta sieciowa Ethernet 1Gb karta graficzna przystosowana do obsługi trzech monitorów dwa radiologiczne monitory medyczne, monochromatyczne do diagnostyki obrazowej jeden monitor z kolorową matrycą służący do opisywania badań diagnostycznych | TAK TAK TAK TAK |  |

| 99 | Wymagane parametry medycznych monitorów ekranowych: - rodzaj matrycy obrazowej przekątna ekranu rozdzielczość nominalna matrycy obrazowej wielkość plamki jasność kontrast skala szarości kąt widzenia (prawo-lewo, góra-dół) dopuszczalna różnica w maksymalnej luminancji pomiędzy monitorami zero martwych pikseli wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM wymagana matowa powłoka antyrefleksyjna, typ AF przystosowana specjalnie do pracy w jaśniejszych pomieszczeniach. | TFT/IPS Min. 21,3” Min. 5 Mpix (min. 2560 x 2048 pix) Max. 0,165 mm Min. 1000 cd/m2 Min. 1200:1 Min. 10 bit Min.1700/1700 Max. 5% TAK TAK TAK TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100. | Medyczne monitory ekranowe muszą posiadać stosowny certyfikat medyczny klasy I oraz certyfikat parowania, karta graficzna min. 10-cio bitowa wraz z odpowiednimi sterownikami musi być dedykowana przez producenta monitorów oraz oprogramowanie diagnostyczne musi osiadać certyfikat medyczny klasy IIA | TAK |  |
| 101 | Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. | TAK |  |
| 102 | Minimalne wymagania dotyczące funkcji oprogramowania aplikacyjnego: automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia prezentacja obrazów w pełnej rozdzielczości funkcja przesunięcia, powiększenia obrazu min x4 funkcja inwersji w obszarze roboczym omaczanie obszarów zainteresowania (pomiar linowy) dla diagnostyki przesiewowej zastosowane oprogramowanie musi być zgodne z zaleceniami EUREF - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów możliwość oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości moduł oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizę i ocenę badań tomosyntezy. funkcja przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej „cine” | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |

| 103. | Musi być zapewniona możliwość przeglądania obrazów 3D na stacji diagnostycznej w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie — warstw składających się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | Oprogramowanie musi umożliwiać min. zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne, powiększenia, przesunięcia obrazu, skali, narzędzie lupy | TAK |  |
| 105 | Oprogramowanie musi umożliwiać zmianę skali: dopasowanie obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali | TAK |  |
| 106 | Oprogramowanie musi posiadać funkcję automatycznego wyrównania piersi oraz wyświetlania poszczególnych kwadrantów piersi | TAK |  |
| 107. | Musi istnieć możliwość automatycznego wczytywania badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) | TAK |  |
| 108. | Stacja musi mieć możliwość synchronicznego przeglądania warstw tomosyntezy piersi lewej i prawej | TAK |  |
| 109, | Musi istnieć możliwość definiowania protokołów wyświetlania dla poszczególnych użytkowników. | TAK |  |
| 110 | Obsługa interfejsu użytkownika oferowanego oprogramowania aplikacyjnego musi odbywać się w języku polskim lub za pomocą systemu czytelnych, intuicyjnych ikon | TAK |  |
|  | Stacja diagnostyczna musi być wyposażona w interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z co najmniej następującymi klasami serwisowymi: - DICOM Storage DICOM Send / Receive DICOM Query/Retrieve DICOM Print | TAK TAK TAK TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| Urządzenie do biopsji mammotomicznej |
| 111, | System próżniowy do wykonywania biopsji mammotomicznej oraz min. 10 kompletów materiałów zużywalnych (w tym igieł) na pierwsze zabiegi. | TAK |  |
| 112 | Jednostka modułu kontrolnego z wbudowaną pompą próżniową i elektroniką kontrolno -sterującą do biopsji próżniowej z automatycznym przesuwem pobieranych fragmentów tkankowych w pojemnik umożliwiający wzrokową kontrolę poszczególnych wycinków oraz funkcją przepłukiwania loży biopsji. | TAK |  |
| 113. | Opcja podtrzymania stałego podciśnienia celem zapewnienia czystości sondy i loży biopsyjnej w czasie przerwy w zabiegu | TAK |  |
| 114. | System rotacyjny lub oscylacyjny noża tnącego | TAK |  |
| 115. | Deklaracja CE dla systemu próżniowego do wykonywania biopsji mammotomicznej | TAK |  |
| Wyposażenie inne |
| 1 16 | Zestaw fomów z oprogramowaniem do kontroli jakości do mammografii cyfrowej zgodnie z rozporządzeniem MZ z 12.11.2005 | TAK |  |
| 1 17 | Drukarka/ kamera wydruku suchego do wydruków mammograficznych, min. 508 dpi min. dwa rozmiary wydruku: 25x30 cm 20x25 cm | TAK |  |
| 118 | Zestaw ochrony bezpośredniej dla pacjentki - fartuch mammograficzny 0,35 mm Pb zapinany na rzep - 2 szt. - ochrona tarczycy o równoważniku 0,35 mm Pb, zapięcie na rzep - 2 szt. - ochrona miednicy (półfartuch miednicowy) o równoważniku 0,35 mm Pb, zapięcie na rzep - 2 szt. | TAK |  |
| 119 | Komputer z drukarką — z oprogramowaniem do wykonywania testów podstawowych z możliwością tworzenia raportów i ich druków. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………….

podpis oferenta