Załącznik nr 2a–dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę:

1. rezonansu magnetycznego, wraz z adaptacją pomieszczeń.

2. mammografu, wraz z adaptacją pomieszczeń

3. aparatu USG.

ZP/2501/118/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: REZONANS MAGNETYCZNY

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Urządzenie typ: ...................................................				Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Oferowany aparat ma być urządzeniem fabrycznie nowym (aparat nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe, najnowsza wersja oprogramowania) wyprodukowanym w roku dostawy aparatu do klienta. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura ma być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim (również w wersji angielskiej) oraz zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim, niezbędne oprogramowanie serwisowe konieczne do diagnozowania poszczególnych części składowych oferowanego systemu diagnostycznego. Pełny komplet fantomów do diagnostyki i kalibracji aparatu MR. | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się: - zainstalowania dostarczonej przez siebie klatki Faraday’a zapewniającej maksy malne tłumienie akustyczne dostępne dla danego producenta klatki. Klatka musi zawierać elementy oświetlenia, wykończenia architektonicznego ścian wewnętrznych, podłogi oraz sufitu zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. - zainstalowania dostarczonych przez siebie systemów: wytwarzania wody lodowej oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnego - zainstalowania i uruchomienia dostarczonego urządzenia (magnes aparatu powinien być posadowiony na dostarczonej przez Wykonawcę macie antywibracyjnej tłumiącej hałas) i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. - wykonania przez Wykonawcę wymaganych przepisami testów (pomiarów pola magnetycznego, testów bezpieczeństwa) dla zainstalowanego urządzenia. - pełnego zintegrowania dostarczonego urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego RIS, HIS/PACS f-my Pixel | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Wykonawca ma zapewnić co najmniej 24-ro miesięczną gwarancję prawidłowego działania aparatu, obejmującą wszystkie elementy peryferyjne, części zamienne wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja). | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie producenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego musi wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres ma wynosić minimum 5 lat. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. | TAK |  |
|  | Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca zobowiązany jest, w czasie eksploatacji aparatu, udzielać 12-to miesięcznej gwarancji na wszystkie części zamienne oraz co najmniej 6-cio miesięcznej gwarancji na wykonane usługi serwisowe. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 48 godzin |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie pogwarancyjnym od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze | Maks. 48 godzin |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 6 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zgodnie z zaleceniami producenta bezpłatnych przeglądów technicznych oferowanego aparatu wraz z wymaganymi przez przepisy testami. | TAK |  |
|  | W okresie obowiązywania gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym w przypadku nieumyślnego uszkodzenia aparatu podczas wykonywania czynności serwisowych przez podmiot wskazany przez oferenta, koszty przywrócenia pełnej funkcjonalności aparatu ponosi oferent | TAK |  |
|  | Tomograf ma być wyposażony w pełny zestaw podkładek do poszczególnych części ciała, specjalizowany regał na cewki | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną | TAK |  |
| Tomograf Rezonansu Magnetycznego |  |  |  |
|  | Typ magnesu | Nadprzewodzący |  |
|  | Wartość indukcji pola magnetycznego | > 1,5 T |  |
|  | Aparat (wraz z klatką Faraday’a) ma być przygotowany do prawidłowej pracy i serwisowania w pomieszczeniu o wysokości min. 3m | TAK |  |
|  | Aktywne ekranowanie pola (shielding aktywny) | TAK |  |
|  | Aktywna korekta jednorodności pola z pacjentem i cewkami w zdefiniowanej przestrzeni pomiarowej. | TAK |  |
|  | Wymiary przestrzeni pomiarowej w kształcie kuli, elipsoidy lub walca (w osiach X,Y,Z) | > 50 cm x 50 cm x 50 cm |  |
|  | Gwarantowana jednorodność pola w objętości pomiarowej (wartość gwarantowana mierzona metodą VRMS 24 płaszczyznową, min. 24 punktów w płaszczyźnie) w warunkach statycznych – bez aktywnego shimmingu). - 50 x 50 x 50 cm lub w objętości cylindrycznej 50 x 50 x 45 cm - sfera 40 cm - sfera 30 cm - sfera 20 cm - sfera 10 cm | Tak, podać ≤ 3,60 ppm ≤ 1,00 ppm ≤ 0,40 ppm ≤ 0,15 ppm ≤ 0,04 ppm |  |
|  | Maksymalna odległość izolinii 0,5 mT od izocentrum - X - Y - Z w kierunku korytarza | ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 5,0 m |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna wartość krótkotrwałych zmian jednorodności pola magnetycznego | ≤ 0,10 ppm/h |  |
|  | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badanym obszarze, poprzez shimowanie każdej warstwy a nie objętości, poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty m.in. tzw. artefakty połamanego kręgosłupa w obrazowaniu DWI oraz poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu (Slice Adjust) lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta. | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę |  |
|  | Konstrukcja magnesu nadprzewodzącego musi zapewniać zerowe zużycie helu. | TAK |  |
|  | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem shim, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami) | > 70 cm |  |
|  | Długość magnesu z obudową | ≤ 210 cm |  |
|  | Waga całego gotowego do pracy magnesu – z helem, cewkami gradientowymi i wbudowanymi na stałe oraz obudowami | ≤ 5500 kg |  |
|  | Zapewniona wymuszona wentylacja oraz oświetlenie tunelu pomiarowego (pacjenta). | TAK |  |
|  | System wizyjny do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem ekranowym umieszczonym w pomieszczeniu sterowni. | TAK |  |
| System gradientów |  |  |  |
|  | Maksymalna rzeczywista wartość amplitudy gradientu pola magnetycznego wytwarzanego przez układ cewek gradientowych dla każdej z osi jednocześnie w max. FOV. | ł 40 mT/m |  |
|  | Maksymalna. prędkość narastania gradientu pola magnetycznego (slew rate) wytwarzanego przez cewki gradientowe dla każdej osi jednocześnie w max. FOV. | ≥ 200 mT/m/ms |  |
|  | Aktywny system ekranowania cewek gradientowych. | TAK |  |
| System RF |  |  |  |
|  | Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa nadajnika (zespołu nadajników) | ł 16 kW |  |
|  | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych kanałów odbiorczych odbiornika RF> 64 # lub system z cyfrowym torem odbiorczym RF z cewkami posiadającymi indywidualne przetworniki analogowo cyfrowe, podłączane do systemu łączem światłowodowym | TAK, podać typ rozwiązania |  |
|  | Dynamika odbiornika RF (na wejściu odbiornika) | Min. 157 dB |  |
|  | Rozdzielczość odbiornika sygnału RF | Min. 16 bity |  |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | > 1MHz |  |
|  | System minimalizacji SAR | TAK |  |
| Cewki |  |  |  |
|  | Zintegrowana z Gantry cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK |  |
|  | Cewka wielokanałowa lub kombinacja cewek typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi, posiadająca min. 20 kanałów lub elementów obrazujących, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | TAK/NIE |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia cewki do badania głowy i szyi (umożliwiająca komfortowe badanie osób chorych) | TAK |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) o min. 32 kanałach lub elementach obrazujących, przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta (bez uwzględnienia cewki zabudowanej). | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) o min. 48 kanałach lub elementach obrazujących, przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) o min. 29 kanałach lub elementach obrazujących, przeznaczona do badań obszarze tułowia w zakresie min. 48 cm w osi z i 50 cm w osi x (np. klatka piersiowa lub jama brzuszna lub miednica), bez przesuwu stołu pacjenta, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna, posiadająca min. 16 kanałów lub elementów obrazujących, przeznaczona do badań stawu kolanowego, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna lub elastyczna przeznaczona do badań nadgarstka, o min. 16 kanałach lub elementach obrazujących, różna od cewki kolanowej, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka wielokanałowa, sztywna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym na unieruchomienie badanego stawu, o min. 16 kanałach obrazujących, przeznaczona do badań stawu skokowego, pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
|  | Cewka lub zestaw cewek do badań naczyniowych kończyn dolnych lub cewka do badania tułowia wraz z podstawką do badania kończyn, dedykowaną, certyfikowaną przez producenta rezonansu magnetycznego | TAK Podać liczbę elementów i długość pokrycia |  |
|  | Cewka sztywna (lub elastyczna z systemem dopasowania i unieruchomienia anatomicznego) do badania stawu barkowego minimum 16 kanałowa lub elementowa Cewka w całości sztywna z możliwością dopasowania do wielkości badanej anatomii w dwóch płaszczyznach | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów TAK/NIE |  |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa lub typu loop) do badań małych i śr stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp. o min. 4 kanałach lub elementach | TAK Podać liczbę kanałów lub elementów |  |
| Stół i otoczenie pacjenta |  |  |  |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. Czas ewakuacji do podjęcia akcji reanimacyjnej nie dłuższy niż 45 sekund | TAK |  |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała | ≥ 185 cm |  |
|  | Możliwość sterowania przesuwem płyty stołu pacjenta z konsoli operatorskiej pomiędzy sekwencjami pomiarowymi. | TAK |  |
|  | Dopuszczalny ciężar obciążenia stołu pacjenta | > 220 kg |  |
|  | Minimalna wysokość stołu nad podłogą [cm]. | Max. 70 cm |  |
|  | Powiadamianie personelu sygnałem dźwiękowym oraz zapewniona komunikacja głosowa pomiędzy pacjentem i personelem medycznym z możliwością odsłuchu muzyki przez pacjenta podczas badania. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania szybkiego zaprogramowania środka obszaru skanowania za pomocą aktywnej listwy dotykowej umieszczonej wzdłuż blatu stołu lub rozwiązanie automatycznie pozycjonujące cewki w izocentrum | TAK/NIE |  |
|  | Materace o grubości minimum 6 cm z pamięcią kształtu, pozwalające na immobilizację pacjenta, redukcję artefaktów ruchowych i poprawę komfortu pacjenta w czasie badania | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem oddechowym dla pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość zapauzowania sekwencji skanowania bez utraty zgromadzonych danych | TAK |  |
| Akwizycja danych |  |  |  |
|  | Max. wielkość pola pomiarowego FOV w osiach X, Y | ł 50,0 cm |  |
|  | Max. wielkość pola pomiarowego FOV w osi Z | ł 50,0 cm |  |
|  | Minimalna grubość warstwy w akwizycji typu 2D | Ł 0,5 mm |  |
|  | Minimalna grubość warstwy w akwizycji typu 3D | Ł 0,1 mm |  |
|  | Wielkość matrycy akwizycyjnej | Min. 1024 x 1024 bez interpolacji |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika b dla DWI | > 10 000 s/mm2 |  |
|  | bramkowanie badania: wraz z wyświetlaniem na konsoli operatorskiej i na gantry aparatu krzywych w/w parametrów - sygnałem EKG - oddechem - sygnałem pulsu | TAK |  |
|  | Techniki redukcji artefaktów - od przepływu - od ruchu a. technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i koń czynach występujących w kierunku płaszczyzny obrazu bazująca na sekwencjach T2 i FLAIR (BLADE, Propeller, JET lub odpowiednio do nomenklatury producenta) b. technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T2 i FLAIR (BLADE, JET lub odpowiednio do nomenklatury producenta) c. technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 (Propeller lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) - pochodzących od tkanki tłuszczowej i powietrza. | TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK |  |
| Techniki pomiarowe |  |  |  |
|  | Rodzaje badań: - badania onkologiczne z oceną dyfuzji i perfuzji narządowej - badania angiograficzne naczyń mózgowia, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy oraz naczyń obwodowych. - badania morfologiczne (z zakresu wszystkich regionów anatomicznych z uwzględnieniem dyfuzji) -n - neurologiczne (funkcjonalne i angiograficzne) łącznie z pomiarem dyfuzji i perfuzji - badania kardiologiczne | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Badania angiograficzne - Time-of-Flight MRA - Phase Contrast MRA - Contrast-enhanced MRA (ceMRA) - Dynamiczne 3D Angio MR - Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Angiografia peryferyjna z automatycznym przesuwem stołu pacjenta | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Badania neurologiczne - Rutynowe badania neuro - Dyfuzja a. obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI b. obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. Sekwencjami typu PSIF- Diffusion, High-Resolution Diffusion, lub odpowiednik). c. liczenie map ADC d. generowanie map TRACE i map ADC (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) - Perfuzja a. obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI b. automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) - Perfuzja bezkontrastowa ASL (Arterial Spin Labeling) z wykorzystaniem sekwencji FSE 2D lub 3D, z możliwością określenia ilościowego CBF, na konsoli operatorskiej - Ocena przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego - Badania spektroskopii SVS, 2D CSI i 3D CSI - Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/NIE |  |
|  | Badania w obszarze brzucha - Sekwencje bramkowane oddechowo i na zatrzymanym oddechu - Pakiet LAVA, VIBE lub odpowiednik - Obrazy T2 zależne z dwoma czasami TE (długie TE rzędu 200ms i krótkie TE rzędu 100 ms) - Obrazy In phase i Out of phase - Dynamiczne badania wątroby - Cholangiografia 2D i 3D - Nawigator 2D dla badań w obszarze brzusznym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – np. w płaszczyźnie Obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta. - Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, (DISCO, FREEZEit z TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Specjalistyczna sekwencja typu DIXON pozwalająca uzyskać cztery obrazy z jednej akwizycji: woda, tłuszcz, w fazie, w przeciwfazie | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK |  |
|  | Badania ortopedyczne z automatycznym planowaniem przekrojów przez badany staw (min. staw kolanowy). - Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. - Sekwencja do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub odpowiednik producenta) - Automatyczna modyfikacji sekwencji skanowania dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR na podstawie specyfikacji implantu | TAK TAK TAK/NIE |  |
|  | Badania kardiologiczne (protokoły i sekwencje pomiarowe) - Cardiac Morphology - Functional Imaging/Cine - Technika typu Tagging lub równoważna - First-Pass Perfusion - Delayed Enhancement 2D i 3D - Wizualizacja naczyń wieńcowych - Nawigator 1D dla badań kardiologicznych (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w jednym kierunku) – Navigators, 1D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Badanie tensora dyfuzji (traktografia) z minimalną ilością 32-óch kierunków | TAK |  |
|  | Obrazowanie podatności magnetycznej SWI lub odpowiednik producenta | TAK |  |
|  | - Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET lub odpowiednio wg. nomenklatury producenta) w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów - Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego iPAT, ASSET, SENSE odpowiednio do nomenklatury producenta, w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | TAK > 9 |  |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE |  |
|  | Technika autokalibracji niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru (skanu), w procesie kalibracji czułości cewek | TAK/NIE |  |
|  | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania - Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu - Częstotliwościowo selektywna saturacja wody Metody przyspieszenia obrazowania. - Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube) lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta. | TAK TAK/NIE TAK TAK/NIE |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (techniki GOBrain i GOBrain lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta. | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę |  |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D) lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta. | Tak/Nie; jeżeli tak – podać nazwę |  |
| Sekwencje pomiarowe |  |  |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w min. niżej wymienione sekwencje pomiarowe - Spin Echo (SE) – kompatybilne z : Single Echo, IR, Gradient Motion Corection, bramkowaniem - Inversion Recovery (IR) - Gradient (Field) Echo (FE) w akwizycji 2D oraz 3D kompatybilne z bramkowaniem a. 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik b. 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik c. 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) d. Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik) e. 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik) f. 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) g. 2D i 3D GRE z full transverse Rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) - Short TI Inversion Recovery (STIR) - TIR (true inversion recovery) - Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR) - Magnetization Transfer Contrast (MTC) - Fast Spin Echo (FSE), Turbo Spin Echo (TSE) w akwizycji 2D oraz 3D kompatybilne z FatSat, IR, bramkowaniem a. Echo Planar Imaging (EPI) – Multi Shot b. Echo Planar Imaging (EPI) – Single Shot c. Single Shot Fast Spin Echo (SS-FSE) – SE,GE,IR - Fast Gradient Echo (FFE) - Steady State - RF spoiled Steady State - Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację (susceptibility) (SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia (factor) w sekwencjach Turbo spin echo | ł 512 |  |
|  | Minimalne czasy echa (TE) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256x256 | Ł 1,3 ms |  |
|  | Minimalne czasy repetycji (TR) dla sekwencji echa gradientowego (3D GRE) i dla matrycy 256x256 | Ł 2,3 ms |  |
|  | Minimalne czasy echa (TE) dla sekwencji EPI i dla matrycy 256x256 | Ł 2,7 ms |  |
|  | Minimalne czasy repetycji (TR) dla sekwencji EPI i dla matrycy 256x256 | Ł 10 ms |  |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia (factor) w sekwencjach EPI | ł 255 |  |
|  | Minimalny czas repetycji dla sekwencji EPI dla matrycy 256x256 | Ł 10 ms |  |
|  | Minimalny czas echa dla sekwencji EPI dla matrycy 256x256 | ≤ 2,7 ms |  |
| Konsola operatorska wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Funkcje: - rejestracja pacjenta - przygotowanie badania (korekta jednorodności pola, strojenie systemu - sterowanie badaniem - opracowanie badania zawierające funkcje: sortowania obrazów, powiększania obrazów, pomiary odległości i kątów, nakładanie siatki pomiarowej, obroty i odwracanie obrazów - wyświetlenie wyników badania - „cine” - dokumentacja na kamerze laserowej lub drukarce sublimacyjnej - archiwizacja w standardzie DICOM wraz z dograniem przeglądarki umożliwiającej przeglądanie nagranych obrazów na standardowym PC. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Moduły oprogramowania służącego do post procesingu: - MPR w dowolnej płaszczyźnie i po krzywej - MIP (maximum intensity projection) - mIP (minimum intensity projection) - Rekonstrukcje 3D i SSD - Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji ruchów sylwetki serca i Obrazów z innych badań dynamicznych - Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego kręgosłupa lub angiografii peryferyjnej w jeden obraz całego badanego obszaru - Filtr obrazów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Możliwość modyfikacji istniejących sekwencji i projektowania własnych protokołów badania | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące monitora/ów ekranowych: - matryca obrazowa TFT - rozdzielczość - przekątna ekranu | TAK Min. 1900 x1200 pixeli Min 23” |  |
|  | Pamięć masowa | min. 110 000 obrazów w matrycy 256x256 pixeli, bez kompresji |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazu w matrycy min. 256x256 przy pełnym FOV | ≥ 50 000 obrazów/s. | ≥ 32 000 obrazów/s. |
|  | Aparat musi obsługiwać interfejs komunikacyjny umożliwiający współpracę z PACS i stacjami lekarskimi pracującymi w formacie DICOM 3.0 obsługujący klasy serwisowe: - DICOM 3.0 Modality Worklist - DICOM 3.0 Storage Commitment - DICOM 3.0 Send/Receive - DICOM 3.0 Query/Retrieve - DICOM 3.0 Print - DICOM 3.0 MPPS | TAK |  |
| Lekarska Stacja Robocza – 2 szt |  |  |  |
|  | Stacja lekarska jednostanowiskowa lub system oparty o architekturę „klient-serwer” | TAK |  |
|  | Oferowane stacje ma mieć możliwość obsługi posiadanego przez zamawiającego RIS/PACS/HIS (w polskiej wersji językowej). W przypadku braku takiej możliwości oferent zobowiązany jest dostarczyć dodatkowy komputer (wraz z systemem operacyjnym) do każdej ze stacji lekarskich w celu zainstalowania oprogramowania RIS. | TAK |  |
|  | Parametry medycznych monitorów ekranowych: - kolorowe monitory referencyjne lub diagnostyczne z funkcją rekalibracji zgodnie z DICOM Part 14. Oferent zobowiązany jest dostarczyć Kalibrator kompatybilny z oferowanymi monitorami - rodzaj matrycy – TFT/IPS - przekątna ekranu – min. 24”w przypadku stacji jednomonitorowej lub min. 19” w przypadku stacji dwumonitorowej - rozdzielczość – 1920 x 1200 pix (2,3Mpix) - jasność ekranu – min. 300 cd\m2 - kontrast – min. 1000:1 - kąt widzenia obrazu pionowy/poziomy - 178º/178º - układ stabilizujący jasność obrazu - monitory medyczne muszą być wyposażone w szybę ochronną z powłoką antyrefleksyjną | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Medyczne monitory ekranowe oferowanej stacji muszą posiadać certyfikaty medyczne. | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące parametrów ekranowego monitora tekstowego do obsługi RIS: - rodzaj matrycy – TFT/VA lub lepsza - przekątna ekranu – min. 19” - rozdzielczość min. 1Mpix - jasność ekranu – min. 300 cd\m2 - kontrast – min. 800:1 - kąt widzenia obrazu pionowy/poziomy - 178º/178º | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Moduły oprogramowania służącego do postprocesingu: - MPR w dowolnej płaszczyźnie i po krzywej - MIP - mIP - Rekonstrukcje 3D i SSD - 3D VRT - pakiet oprogramowania do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością automatycznej segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań - pakiet oprogramowania do oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i innych narządów miąższowych umożliwiające porównania zmiany z poprzednimi badaniami typu MRI, CT, SPECT/TC, PET/CT - Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji badań angiograficznych, cholangiograficznych i obrazów z innych badań dynamicznych oraz ruchów sylwetki serca, - Oprogramowanie do analizy naczyniowej - Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej lub PET. - Oprogramowanie do analizy badań perfuzji (mózg i inne narządy), a w szczególności kalkulacja i obrazowanie parametrów perfuzji prezentacja w kolorze następujących wskaźników: a. TTP (Time to Peak) b. relMTT (relative Mean Transit Time) c. relCBV (relative Cerebral Blood Flow). - Oprogramowanie do postprocesingu ba dań DTI obejmujące między innymi prezentację obrazów 2D, 3D z anizotropią funkcjonowaną, średnią dyfuzyjnością i traktografią prezentowanymi w kolorach oraz traktografię. - Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej, pomiary regionalnych parametrów mięśnia lewej komory w technice 17-to segmentowej. - Generowanie raportów dla badań kard- - MR- Filtr obrazów | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli w tle. | TAK/NIE |  |
|  | Konsola musi być wyposażona w interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z co najmniej następującymi klasami serwisowymi: - DICOM Storage - DICOM Send / Receive - DICOM Query/Retrieve - DICOM Print | TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Oferent ma dostarczyć oprogramowanie umożliwiające przeglądanie wyników badań MR (obrazów) na komputerach klasy PC. W/w oprogramowanie musi być automatycznie wgrywane na CD-ROM wraz z obrazami MR i automatycznie otwierającą się przeglądarką | TAK |  |
| Warunki środowiskowe |  |  |  |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa [kVA] | < 100 kVA |  |
|  | Maksymalny chwilowy (<5s) pobór mocy podczas pracy [kVA] | < 125 kVA |  |
|  | Pobór mocy w trybie „jałowym” tzn. gotowości do badania [kVA] | <18 kVA |  |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć system Video służący do obserwacji pacjenta podczas wykonywania badania. | TAK |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę komputera konsoli operatorskiej aparatu przez min. 5 minut w momencie zaniku prądu w sieci szpitalnej, pozwalający na bezpieczne zamknięcie systemu | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć system audio przystosowany do obustronnej komunikacji głosowej ze słuchawkami z pneumatyczną transmisją dźwięku do badanego pacjenta do osłuchu muzyki . | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć przenośny detektor implantów metalowych | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć gaśnicę przystosowaną do użycia w wysokim polu magnetycznym | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć pulsoksymetr przystosowany do pracy w wysokim polu magnetycznym. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć urządzenie - robot do nagrywania badań na płytach CD/DVD |  |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć automatyczny wstrzykiwacz przeznaczony do współpracy z MRI. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć niemagnetyczny wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć monitor stężenia tlenu w pomieszczeniu badań | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć zestaw podkładek do pozycjonowania pacjenta przy różnych typach badań. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi dostarczyć biurka i krzesła operatora dostosowane do pracy przy komputerze – 3 szt. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………………………….

Podpis oferenta