# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

APARATU  DO  BARWIENIA  PREPARATÓW

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Automatyczne urządzenie przeznaczone do rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych. | Tak |  |
|  | Całkowita ilość stacji minimum 44 | Tak |  |
|  | Minimum 30 stacji odczynnikowych, pojemność stacji 360 ml z możliwością zmniejszenia do 260 ml | Tak |  |
|  | 6 stacji myjących lub alternatywnie 4 stacje myjące i 2 stacje do suszenia | Tak |  |
|  | Min. 4 stacje załadowcze i min. 4 stacje wyładowcze umożliwiające załadowanie i rozładowanie barwiarki bez konieczności otwierania pokrywy osłaniającej przed emisją oparów | Tak |  |
|  | Dwie stacje suszenia o regulacji temperatury co najmniej od 20°C do 90°C | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać system umożliwiający skopiowanie, utworzenie, modyfikację i usunięcia programu barwienia | Tak |  |
|  | Możliwość załadunku co najmniej 12 koszy | Tak |  |
|  | Koszyki na szkiełka o pojemności od 1 – 30 szkiełek | Tak |  |
|  | Wybór odczynnika z predefiniowanej listy i dodawanie własnych odczynników | Tak |  |
|  | Zintegrowany system kontroli oparów z zewnętrznym wyciągiem i filtrem z aktywnym węglem | Tak |  |
|  | Panel sterujący z kolorowym ekranem | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania min. 20 programów pracy (składających się z minimum 40 kroków) w których można sterować min: kolejnością stacji, czasem barwienia preparatu w poszczególnym pojemniku oraz czasem okresowych ruchów (agitacji) szkiełek podczas barwienia | Tak |  |
|  | Regulacja czasu zanurzenia w każdej stacji w zakresie od : 1 sekundy do 59 minut | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję agitacji | Tak |  |
|  | Urządzenie musi posiadać filtr z aktywnym węglem który zatrzymuje opary ksylenu. | Tak |  |
|  | Pobór i opróżnianie wody 0 - 60 litrów /h | Tak |  |
|  | W przypadku awarii zasilania wewnętrzy system UPS pozwalający na dalszą pracę | Tak |  |
|  | Przechowywanie i zapisywanie danych na wewnętrznym dysku twardym, a także na wymiennej karcie pamięci | Tak |  |
|  | Funkcja zapasowych danych aktualnych ustawień i raportów na zewnętrznej karcie pamięci wraz z wgraniem nowych programów barwienia | Tak |  |
|  | Podłączenie do drukarki | Tak |  |
|  | Automatyczna taca ociekowa pod głowicą zbierająca krople zabezpieczająca przed mieszaniem się odczynników | Tak |  |
|  | Regulowany czas ociekania po wyjęciu z kąpieli w zakresie 0 – 9 sekund | Tak |  |
|  | Wydajność barwienia do 500 szkiełek na godzinę | Tak |  |
|  | Wkłady do ociekacza o długości 115 mm | Tak |  |
|  | Wymiary max.: (szer/gł/wys): 1210 x 670 x 640 mm | Tak |  |
|  | Waga: max.120 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)