# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

APARATU  DO  ECHO  SERCA  STACJONARNEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Waga aparatu: maksymalnie 90 kg | Tak |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 000 000 | Tak |  |
|  | Monitor LCD lub LED lub OLED o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia | Tak |  |
|  | Uzyskiwanie rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 70% wielkości monitora | Tak |  |
|  | Panel sterowania regulowany: góra/dół min. 20 cm, obrót prawo/lewo min. +/- 130º z pozycji środkowej w obu kierunkach | Tak |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak |  |
|  | Podgląd (zduplikowanie) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu lub umieszczona na panelu sterowania | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund | Tak |  |
|  | Dynamika aparatu min. 300 dB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 18,0 MHz | Tak |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - microconvex - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe - dopplerowskie typu ołówkowego - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezprzełykowej | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat (lub zainstalowany na aparacie UPS) pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30s | Tak |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu: |  |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | Tak |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | Tak |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek. | Tak |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | Tak |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 m/s | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: naczyniowych, transkranialnych, echokardiograficznych | Tak |  |
|  | Funkcje użytkowe: |  |  |
|  | Min. 10-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz obrazu zamrożonego | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Tak |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | Tak |  |
|  | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | Tak |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia w funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do w pełni zautomatyzowanej analizy typu „strain” wyliczające globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii ‘speckle tracking’ wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej mogącej współpracować z aparatem. Możliwość prezentacji kierunku napływu | Tak |  |
|  | Funkcja wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania, w trybie B i Doppler kolorowy, z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami dostępna min. na dwóch elektronicznych głowicach mogących współpracować z aparatem | Tak |  |
|  | Funkcja uzyskania dowolnej płaszczyzny skanowania w sposób elektroniczny, poprzez sterowanie płaszczyzną skanowania a nie ruchem głowicy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej z maksymalną prędkością min. 90 vps, z obrazowaniem pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli), z obrazowaniem w sektorze min. 102° x 95°, z kolorowym odwzorowaniem przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej, z wyznaczeniem dynamicznego modelu trójwymiarowego zastawki mitralnej wraz z zautomatyzowaną listą pomiarów | Tak |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych Zakres częstotliwości pracy min. od 1,5 do 4,5 MHz Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) Liczba elementów min. 300 Szerokość czoła głowicy max. 40 mm | Tak |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa (jako samodzielne urządzenie diagnostyczne) do badań echokardiograficznych, jamy brzusznej z wymiennym kablem USB - Zakres częstotliwości pracy min. od 1.0 do 4.0 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 64 - Kąt pola widzenia głowicy min. 90 stopni - Tryby obrazowania min.: 2D, Kolor Doppler, obrazowanie harmoniczne, M-mode - Głowica kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym np. typu tablet umożliwiającym wykonanie badań poza pracownią USG | Tak |  |
|  | Kompatybilność oferowanego systemu echokardiograficznego z posiadaną przez Zamawiającego głowicą przezprzełykową typu X7-2t | Tak |  |
|  | Kompatybilność oferowanego systemu echokardiograficznego z posiadaną przez Zamawiającego głowicą typu S5-1 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 18.0 MHz (± 1 MHz), szerokość czoła głowicy min. 50 mm, min. 1600 elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz), liczbie elementów min. 300, kąt widzenia min. 100° | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz. Ilość elementów min. 96 Kąt pola skanowania min. 90° | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE) Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz Ilość elementów min. 2500 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180˚ w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy | Tak |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności 500GB | Tak |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. JPG, AVI | Tak |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: o stację roboczą do opisu badań wyposażoną w system operacyjny, pakiet MS Word, Oprogramowanie do przeglądania obrazów DICOM z oferowanego aparatu, połączoną z echokardiografem do archiwizacji, pakietem pomiarowym i tworzeniem raportów służącej do: - automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory, - określenia liczbowego i graficznego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego, - określenie liczbowego i graficznego odkształcenia okrężnego, - obróbki uzyskanych obrazów 3D przy pomocy głowicy przezprzełykowej np. wizualizacji zastawki mitralnej. - Aktywne złącze do importu danych/ transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające pobieranie obrazów oraz raportów strukturalnych min. kardiologicznych z urządzeń USG/ECHO Możliwość pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej | Tak |  |
|  | Wsparcie serwisowe autoryzowanego serwisu producenta (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)