# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### APARATU  KTG

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz i z wewnętrznego akumulatora. | Tak |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 4 godziny | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone z wygodną rączką do przenoszenia aparatu | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania ciąży bliźniaczej | Tak |  |
|  | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LED, pochylany o przekątnej ≥ 12 cali i rozdzielczości min 800x600dpi | Tak |  |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne | Tak |  |
|  | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |  |
|  | Zakres regulacji jasności ekranu LCD min. 6 poziomów | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające modułu pomiarowe umożliwiające monitorowanie EKG, NIBP, SPO2, TEMP. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywych i wartości cyfrowych EKG, NIBP, SPO2, TEMP na ekranie głównym aparatu KTG. | Tak |  |
|  | Dostępność min. 7 różnych ekranów monitorowania płodu i matki, w tym ekran dużych znaków. | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne ≥ 120 godzin. | Tak |  |
|  | Ustawienia pauzy alarmu w zakresie 1 – 10 min z krokiem co 1 min. | Tak |  |
|  | Alarm parametrów razem z odpowiednimi wycinkami krzywych ≥ 300 zdarzeń | Tak |  |
|  | Trójpoziomowy system alarmów | Tak |  |
|  | Programowanie czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 60 min. i na czas badania nieograniczony | Tak |  |
|  | Widoczny na ekranie wybrany czas badania | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm | Tak |  |
|  | Zakres regulacji głośności alarmów min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe. | Tak |  |
|  | Zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 5-20 sekund i wyłączanie na stałe | Tak |  |
|  | Zakres regulacji głośności FHR min. 6 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. 1MHz - 3MHz ±10% | Tak |  |
|  | Średnia wartość szczytowego natężenia dźwięku między impulsami <100mW/cm² | Tak |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału. | Tak |  |
|  | Monitorowania ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej. | Tak |  |
|  | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR, TOCO i FM | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu | Tak |  |
|  | Wodoszczelność przetworników | Tak |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i TOCO | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału TOCO minimum 0-100 | Tak |  |
|  | Zerowanie funkcji TOCO na wartość 0;5;10;15, 20 | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Prędkości przesuwania papieru 1,2,3 cm/min. | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. 150 mm | Tak |  |
|  | Zapis na papierze o skali 30-240bpm; 50-210bpm;30-250bpm lub dowolnej skonfigurowanej przez użytkownika | Tak |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej i drukowania na papierze o formacie A4. | Tak |  |
|  | Łatwe wprowadzanie danych pacjentki. | Tak |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania poprzez wejście USB | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie centralnego monitorowania KTG oraz kardiomonitorów tego samego producenta | Tak |  |
|  | Wyposażenie do każdego aparatu: - głowica FHR1 - 1szt, - głowica FHR2- 1 szt. - głowica TOCO - 1 szt , - ręczny znacznik FM - 1 szt, - pasy do zapinania głowic - 3szt, - żel - papier do rejestratora termicznego wbudowanego w urządzenie – min. 3 szt. - podstawa jezdna – 1 szt. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny do każdego aparatu | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)