# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### APARATU  DO  ELEKTROKOAGULACJI

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora 357kHz +/- 5% | Tak |  |
|  | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości. Brak elementów wypukłych, pokręteł itp. | Tak |  |
|  | Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | Tak |  |
|  | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna) | Tak |  |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego. | Tak |  |
|  | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i wizualna | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania umieszczony z tyłu aparatu, oraz przycisk „czuwania” na panelu frontowym. | Tak |  |
|  | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu: w zakresie 1-30W z krokiem co 1W, oraz z krokiem co 5W powyżej 30W | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wyjścia: - jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie) - jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych - gniazdo elektrody neutralnej, płaskie | Tak |  |
|  | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | Tak |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie. Regulacja czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie 0.1-3 sek | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej. Regulacja czasu trwania koagulacji w zakresie 0.1 – 3 sek. | Tak |  |
|  | Regulacja głośności sygnałów aktywacji – 5 poziomów. | Tak |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie kodu. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego umieszczone z tyłu aparatu. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | Tak |  |
|  | Zmiana trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Cięcie monopolarne : - czyste – z mocą 250W - z hemostazą – z mocą 250W | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna. - miękka – moc 150W - forsowna – moc 150W | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna z mocą 100W. | Tak |  |
|  | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | Tak |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, z kablem o dł. min. 4m, przeznaczony do min. 100 cykli sterylizacji – min. 5 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowego użytku z kablem o dł. min. 4m – min.2szt. | Tak |  |
|  | Elektroda nożowa, prosta, długość 57 mm, trzonek Ø 4mm, wymiary noża 25 mm x 3,5 mm x 0,5 mm – min. 10 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda igłowa , prosta, długość 54 mm, trzonek Ø 4mm, dł. igły 22mm, średnica igły 0,7mm – min. 10szt. | Tak |  |
|  | Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 1mm - min.3 szt. | Tak |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 5 m – min. 3szt. | Tak |  |
|  | Włącznik nożny dwuprzyciskowy z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę trybu. | Tak |  |
|  | Wózek pod diatermię, na kółkach jezdnych z blokadą | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)