# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

MIKROSKOPU  OPERACYJNEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Mikroskop operacyjny mobilny | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach. | Tak |  |
|  | Kolumna mikroskopu, wyposażona w hamulce mechaniczne lub elektromagnetyczne. | Tak |  |
|  | Elektromechaniczny system wyważania głowicy mikroskopu | Tak |  |
|  | Najwyższej klasy układ optyczny zapewniający doskonałą rozdzielczość oraz głębię ostrości. | Tak |  |
|  | Baza stereoskopowa wynosząca min.22 mm dla optymalnego widzenia przestrzennego. | Tak |  |
|  | Mikroskop wyposażony w 2 binokulary: dla głównego operatora oraz bocznej asysty. | Tak |  |
|  | Binokular głównego operatora oraz asysty z możliwością regulacji pochyłu w zakresie min. 30-150 °. | Tak |  |
|  | Binokular asystenta z możliwością zmiany jego położenia z lewej na prawą stronę bez konieczności montowania/demontowania innych, dodatkowych elementów mikroskopu oraz bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. | Tak |  |
|  | Jednoczesna obserwacja obrazu z mikroskopu w dwóch binokularach. | Tak |  |
|  | Zmotoryzowane powiększenie w zakresie 1:6, możliwość płynnej, ręcznej zmiany powiększenia. | Tak |  |
|  | Odległość robocza regulowana elektromotorycznie w zakresie min. 210 mm ÷ 465 mm, realizowana jednym obiektywem z możliwością regulacji ręcznej w przypadku awarii. | Tak |  |
|  | Mikroskop wyposażony w 4 szerokokątne okulary o powiększeniu 12,5x z możliwością korekcji min. +/- 5 dioptrii oraz regulacją rozstawu źrenic. | Tak |  |
|  | Mikroskop posiadający możliwość wymiany okularów, na szerokokątne o powiększeniu 10x z możliwością korekcji min. +/- 5 dioptrii oraz regulacją rozstawu źrenic. | Tak |  |
|  | Zakres powiększenia w przypadku okularu 10x: min. 1.3× – min. 12.6×. | Tak |  |
|  | Pole obserwacji w przypadku okularu 10x: min. 16.8 mm do min. 178.0 mm. | Tak |  |
|  | Kolumna mikroskopu wyposażona w dwa całkowicie niezależne źródła światła. Główne oraz zapasowe źródło ksenonowe o mocy min. 180 W. | Tak |  |
|  | Rozkład natężenia oświetlenia wg krzywej Gaussa, największe natężenie światła w centralnym punkcie pola widzenia. | Tak |  |
|  | Głowica mikroskopu wyposażona w system automatycznej regulacji średnicy oświetlanego pola w zależności od bieżącego powiększenia | Tak |  |
|  | Wbudowana funkcja automatycznego zmniejszania natężenia światła mikroskopu w celu zmniejszenia ryzyka poparzenia operowanych tkanek podczas pracy z użyciem krótkich odległości roboczych (ogniskowych). | Tak |  |
|  | Zakresy regulacji położenia: a). przechylanie optyki mikroskopu przód/tył min. -30˚/+110˚, b). zakres wychylenia bocznego prawo/lewo min. ±130°, c). obrót głowicy wokół własnej osi min. ±320˚. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego zawężenia oświetlanego pola operacyjnego do pracy w kanałach. | Tak |  |
|  | Mikroskop umożliwiający współpracę z laserami chirurgicznymi, posiadający funkcję blokady zmiany ogniskowej. | Tak |  |
|  | Mikroskop wyposażony w adapter umożliwiający podłączenie posiadanego przez Zamawiającego mikromanipulatora lasera SMAXEL CO2 | Tak |  |
|  | Głowica mikroskopu wyposażona w dwa boczne uchwyty do manewrowania mikroskopem. Każdy z uchwytów wyposażony w przyciski umożliwiające realizację min. 6 funkcji mikroskopu. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji mikroskopu do przycisków na rękojeści (np.: ostrości, powiększenia, natężenia oświetlenia). | Tak |  |
|  | Zasięg mikroskopu liczony od osi kolumny do osi optyki min. 1600 mm. | Tak |  |
|  | Mikroskop wyposażony w moduł sterujący z wyświetlaczem umożliwiającym obserwację parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Ostrość i powiększenie sterowane z rękojeści mikroskopu oraz za pomocą panelu kontrolnego w celu umożliwia sterowania spoza pola sterylnego bez konieczności przerywania pracy przez operatora celem zmiany ustawień. | Tak |  |
|  | Programowania min. 8 indywidualnych profili użytkowników. | Tak |  |
|  | Kolumna mikroskopu wyposażona w dodatkowe zewnętrzne gniazdo zasilania 230 V o obciążeniu min. 100 VA do zasilania dodatkowych urządzeń takich jak kamera, monitor. | Tak |  |
|  | Wysokość transportowa mikroskopu nie większa niż 1920 mm. | Tak |  |
|  | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną typu nano-silver z domieszką aktywnego srebra. | Tak |  |
|  | Kompaktowa podstawa kolumny mikroskopu o maksymalnych wymiarach 610mm x 610mm | Tak |  |
|  | Głowica mikroskopu wyposażona w port video oraz video adapter umożliwiający instalację kamery rejestrującej obraz. | Tak |  |
|  | Mikroskop wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości 1xCMOS zintegrowaną z głowicą mikroskopu, umożliwiającą przesłanie obrazu z pola operacyjnego do jednostki sterującej. | Tak |  |
|  | Kamera FullHD z możliwością obsługi za pomocą jednostki sterującej kamery oraz pilota zdalnego sterowania. | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca kamery umożliwiająca archiwizację materiału filmowego w rozdzielczości min. 1080p60, format MP4 oraz zdjęciowego min. 2 megapixele, format JPEG bezpośrednio poprzez port USB 3.0 na dołączony do zestawu PENDRIVE | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca kamery posiadająca możliwość wyboru jednej z min. 5 predefiniowanych konfiguracji menu, w zależności od preferencji użytkownika. | Tak |  |
|  | Mikroskop z możliwością doposażenia w medyczny system archiwizacji zdjęć oraz wideo. | Tak |  |
|  | Mikroskop dostarczony ze szkłem ochronnym na optykę - min. 2szt., oraz osłoną przeciw kurzową na głowicę mikroskopu. | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)