# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

RESPIRATORA  NOWORODKOWEGO

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony do wspomagania oddechowego noworodków, niemowląt i dzieci. | Tak |  |
|  | Respirator umieszczony na wózku jezdnym | Tak |  |
|  | Wyposażony w boczne szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów | Tak |  |
|  | Swobodny obrót ekranu i zmiana kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do minimum 9 m (rozwiązanie dla izolatek) | Tak |  |
|  | Ekran wyposażony w gniazda HDMI oraz min 4x USB | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
| Tryby wentylacji |
|  | CMV, AC (CMVAssist) | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Wentylacja z wymuszoną objętością minutową typu MMV | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację APRV | Tak |  |
|  | Praca jako przepływomierz tlenu do terapii typu high-flow | Tak |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | Tak |  |
|  | Funkcja włączania westchnień | Tak |  |
|  | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji synchronizowanej AC i SIMV, HFO oraz spontanicznej | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę lub kaniule donosowe (NIV) możliwa w trybach CPAP i CMV | Tak |  |
| Wentylacja HFO |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO | Tak |  |
|  | Regulacja częstości HFO - zakres minimalny od 5 do 20 Hz | Tak |  |
|  | Regulacja amplitudy HFO - zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulacja I:E przy HFO | Tak |  |
|  | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO | Tak |  |
| Funkcje automatyczne |
|  | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej adaptacji do przecieków | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków | Tak |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV - zakres minimalny 5-150 min. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu - zakres minimalny od 2 - 200 ml. | Tak |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV - zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP - zakres minimalny od 0 do 30 cm H2O | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu - zakres minimalny od 0,1 do 4,0 s | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie - zakres minimalny od 21-100% | Tak |  |
|  | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków- zakres minimalny triggera 0,3 1/min-5,0 1/min. | Tak |  |
| Obrazowanie parametrów mierzonych |
|  | Częstość oddechów wymuszonych, wyzwalanych, spontanicznych oraz wartość sumaryczna | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu VTi | Tak |  |
|  | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość wentylacji minutowej MV | Tak |  |
|  | Spontaniczna wydechowa objętość minutowa | Tak |  |
|  | Objętość minutowa przecieku | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Podatność i oporność dynamiczna płuc | Tak |  |
|  | Indeks szybkiego płytkiego oddechu RSB | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora trendu DCO2 | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym | Tak |  |
|  | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym | Tak |  |
| Prezentacja graficzna |
|  | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 18 cali | Tak |  |
|  | Szklany ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie | Tak |  |
|  | Skalowanie wykresów - automatyczne lub zadane przez użytkownika | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnych min. 10 | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych | Tak |  |
|  | Prezentacja trendów mierzonych parametrów – 5000 wpisów oraz trendy graficzne i tabelaryczne z min. 10 dni | Tak |  |
|  | Graficzne obrazowanie podatności i oporności płuc | Tak |  |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | Tak |  |
|  | Instrukcja Obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora | Tak |  |
|  | Funkcja pomocy wyświetlana na ekranie z czytelnymi komunikatami - pomoc kontekstowa w postaci chmurek wyświetlanych na ekranie | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja proporcji samodzielnych wysiłków oddechowych pacjenta i wsparcia respiratorowego | Tak |  |
|  | Łatwe dostosowywanie wyświetlanych parametrów na ekranie - możliwość szybkiego wyboru np. parametrów spontanicznego oddechu | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Kategorie alarmów według ważności | Tak |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | Tak |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej | Tak |  |
|  | Za niskiej objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5-50 sekund | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie historii alarmów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie instrukcji pomocniczych do występującego alarmu - w postaci przyczyna alarmu i środek zaradczy | Tak |  |
| Wyposażenie |
|  | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta | Tak |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA | Tak |  |
|  | Czujniki proksymalnego pomiaru przepływ – min. 2 szt. | Tak |  |
|  | Płuco testowe | Tak |  |
|  | Zastawki wydechowe – min. 2 szt. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | Tak |  |
|  | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym | Tak |  |
|  | Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym | Tak |  |
|  | Nawilżacz z funkcją niezależnego programowania temeratury ramienia wydechowego oraz poziomu nawilżania i wykrywaniem poziomu wody w komorze | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)