# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

URZĄDZENIA  DO  DEZYNFEKCJI   PRZEZPRZEŁYKOWYCH  SOND  ULTRASONOGRAFICZNYCH   TEE

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Urządzenie do suchej dezynfekcji wysokiego poziomu HLD ultrasonograficznych sond typu TEE | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Zgodność z normą PN-EN ISO 13485 | Tak |  |
|  | Autodezynfekcja podczas każdego cyklu | Tak |  |
|  | Dezynfekcja – sucha dezynfekcja wysokiego poziomu całej sondy wraz z rękojeścią, bez użycia środków chemicznych. | Tak |  |
|  | Dezynfekcja przy pomocy promieniowania UV-C o odpowiedniej długości fali 254nm | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 6 lamp UV-C | Tak |  |
|  | Czas cyklu dezynfekcji max 180 sekund | Tak |  |
|  | Komora dezynfekcji wyposażona w czujniki do pomiaru dawki promieniowania UV-C | Tak |  |
|  | Wnętrze komory dezynfekcyjnej posiada lustrzaną zabudowę zapewniającą równomierny rozkład promieniowania UV-C | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z sondami TEE wszystkich wiodących producentów | Tak |  |
|  | Sonda umieszczona w pozycji pionowej w komorze dezynfekcyjnej | Tak |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do połączenia urządzenia z siecią komputerową | Tak |  |
|  | Zintegrowane autonomiczne oprogramowanie do rejestracji pracy urządzenia oraz informacji o pacjencie. Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych tj, monitor, mysz , klawiatura lub obsługi za pomocą sieci lokalnej. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ( podać i opisać jeśli występuje możliwość gromadzenia danych osobowych) | Tak |  |
|  | Możliwość usytuowania urządzenia w pokoju badań w obrębie łóżka pacjenta | Tak |  |
|  | Czytnik RFID wewnątrz komory dezynfekującej | Tak |  |
|  | 3 tagi RFID do umieszczenia na pancerzu sondy w zestawie | Tak |  |
|  | Zintegrowana drukarka raportów samoprzylepnych – wydruk po każdym cyklu z możliwością ustawienia ilości kopii | Tak |  |
|  | Panel sterujący z informacją o stanie lamp, temperaturze, pozostałym czasie dezynfekcji oraz dawce promieniowania UV-C | Tak |  |
|  | Urządzenie o kształcie walca, wyposażone w kółka do łatwego transportu | Tak |  |
|  | Wymiary max : śr. 55 cm, wysokość 205 cm | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)