# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

VIDEOKOLONOSKOPU

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Videokolonoskop HD | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu będącym na wyposażeniu pracowni Zamawiającego | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 1330- 1700 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
|  | Obsługa min. 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
|  | Pompa endoskopowa do spłukiwania pola operacyjnego | Tak |  |
|  | Pompa kompatybilna z oferowanym endoskopem | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  |
|  | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  |
|  | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  |
|  | Element pompujący rolkowy | Tak |  |
|  | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)