Ciechanów dnia 05.05.2021 r.

AT - ZP/2501/32/21
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej ogłoszonego w dniu 12.04.2021 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2021/S 070-177595 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Dotyczy części nr 5 - urządzenie do suchego rozmrażania osocza świeżo mrożonego / Pytanie nr 1. / Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie w którym wykorzystywana jest kondukcyjna metoda rozmrażania gwarantująca jednorodne ogrzewanie preparatu? W oferowanym urządzeniu znajdują się termofory w których krąży woda w układzie zamkniętym, służąca jako nośnik ciepła. Zapis w punkcie 4 specyfikacji ogranicza uczciwą konkurencję i jasno wskazuje na urządzenie SAHARA.	Zgodnie z SIWZ
2	Pytanie nr 2. / Dot. pkt. 8 - Zamawiający wymaga graficznego rejestru temperatury. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, / rejestracja procesu rozmrażania nie jest wymagana przepisami. Powyższy wymóg wpływa niekorzystnie na cenę urządzenia.	Zgodnie z SIWZ
3	Pytanie nr 3. / Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym funkcję „rynienki ze stali nierdzewnej” spełnia komora wykonana z tworzywa łatwego w czyszczeniu? Dodatkowo urządzenie przez nas oferowane posiada czujnik wycieku preparatu.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
4	Dot. zapisów w załącznika nr 2- zestawienie asortymentowo-wartościowe, poz. VAT. / Zważywszy na fakt, że w skład sprzętu - urządzenie do rozmrażania osocza, wchodzą równiez urządzenia peryferyjne, takie jak: drukarka, UPS, moduł do mieszania trombocytów, które, jako wyroby niemedyczne, posiadają podstawową 23 % stawkę VAT, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w formularzu i rozdzielenie VAT, na 8% oraz 23%.	Odpowiedź na pytanie została udzielona w 19.04.2021 r.w informacji dotyczącej składania ofert.
5	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH / APARATU DO MAGNETOTERAPII Z WYPOSAŻENIEM / Lp. Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia Wymóg /wartość graniczna Wymagany opis / spełnienia wymogu / Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 Tak TAK / Bezprzewodowy system do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości Tak Czy zamawiający dopuści aparat do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości z systemem przewodowym? / Obsługa dwóch, w pełni / niezależnych kanałów zabiegowych Tak TAK / Bezprzewodowa komunikacja między sterownikiem, a generatorem zmniejszająca ilość zbędnych przewodów Tak Czy zamawiający dopuści aparat z przewodową komunikacja między sterownikiem, a generatorem? / Ustawianie poszczególnych parametrów zabiegu: rodzaju aplikatora, rodzaju generowanego przebiegu, częstotliwości, modulacji (zmiany) częstotliwości, indukcji, modulacji (zmiany) indukcji, wypełnienia, czasu zabiegu Tak TAK / Częstotliwość pola magnetycznego w zakresie 1 – 60 Hz Tak TAK / Indukcja pola magnetycznego w zakresie 0 -120 Gs Tak TAK / Czas przerwy dla trybu z modulacją 1 – 9 s Tak TAK / Regulacja wypełnienia 10 – 100% Tak TAK / Programy terapeutyczne: min. 50, dzielone na 3 serie zabiegowe Tak TAK / Wyświetlacz typu LED, podświetlany, min. 5 cali Tak Czy zamawiający dopuści aparat z kolorowym ekranem dotykowym 4,3"? / Generowane przebiegi: / - Sinusoidalny jednopołówkowy, dwupołówkowy / - Prostokątny jednopołówkowy, dwupołówkowy / - Trójkątny jednopołówkowy, dwupołówkowy / -Mix przebieg łączony Tak Czy zamawiający dopuści aparat generujący przebiegi: / - impulsy / prostokątne, / - prostokątne wysunięte / - trójkątne, / - sinusoidalne, / - eksponencjalne / - ciągłe / Możliwość podłączenia pionizatora z cewką Tak Czy zamawiający dopuści aparat bez możliwości podłączenia pionizatora? / Akustyczny sygnał końca leczenia z automatycznym przerwaniem emisji pola Tak TAK / Wyposażenie: / - aplikator 60 cm – szt.1 / - aplikator 30cm – szt. 1 / - leżanka – szt. 1 Tak TAK / Inne wymagania / Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. Tak TAK / Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe Tak TAK / Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. Tak TAK / Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia Tak TAK / Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta Tak TAK / Paszport techniczny Tak TAK / Warunki gwarancji i serwisu / Okres gwarancji min.24 miesiące. Tak 24 miesiące / Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. Tak TAK / Zapewniony serwis pogwarancyjny Tak TAK / Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat Tak TAK	Zgodnie z SIWZ
6	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH / SKANERA LASEROWEGO Z SONDĄ SKANUJĄCĄ / Lp. Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia Wymóg /wartość graniczna Wymagany opis / spełnienia wymogu / Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 Tak TAK / Laser biostymulacyjny, przeznaczony do automatycznego skanowania powierzchni ciała pacjenta Tak TAK / Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V/50 Hz Tak TAK / Sterownik przystosowany do pracy z różnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe, sondy powierzchniowe (prysznicowe), sondy skanujące Tak Czy zamawiający dopuści sterownik przystosowany do pracy z różnymi sondami zabiegowymi: sondy punktowe, sondy powierzchniowe (prysznicowe)? / Uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond – min. 3 szt. Tak Czy zamawiający dopuści sterownik z uniwersalnymi gniazdami umożliwiającymi dowolne podłączenie sond – min. 2 szt? / Ustawiane parametry zabiegu: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy oraz (dla sond skanujących) kształt i wielkość pola zabiegowego Tak Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością ustawienia parametrów zabiegu: czas, dawka, częstotliwość, moc sondy bez możliwości ustawienia (dla sond skanujących) kształtu i wielkości pola zabiegowego? / Parametry wyświetlane w trakcie zabiegu: czas (malejąco), dawka (narastająco),moc sondy, numer procedury Tak Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością wyświetlania parametrów w trakcie zabiegu: czas, dawka, moc sondy, numer procedury? / Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane: blokada elektroniczna (kod) Tak TAK / Licznik czasu pracy sond zabiegowych Tak TAK / Pomiar mocy sond punktowych: okienko pomiarowe Tak Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru mocy sond na panelu sterującym? / Pomiar mocy sond prysznicowych i skanujących: zewnętrzny miernik mocy Tak Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru mocy sond na panelu sterującym? / Tryb pracy sond: ciągły i impulsowy Tak TAK / Zakres częstotliwości: 1 – 10 000 Hz Tak TAK / Regulacja mocy sond w zakresie 20 – 100% Tak TAK / Zaprogramowane procedury terapeutyczne: / - dla sond punktowych: min. 60 rehabilitacyjnych, min. 50 stomatologicznych / - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych Tak Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zaprogramowane procedury terapeutyczne: / - dla sond punktowych: min. 50 rehabilitacyjnych, min. 30 stomatologicznych / - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych? / Sekwencje zabiegowe: / - dla sond punktowych: min. 50 rehabilitacyjnych, min. 40 stomatologicznych / - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych Tak Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający sekwencje zabiegowe: / - dla sond punktowych: min. 50 rehabilitacyjnych, min. 30 stomatologicznych / - dla sond skanujących: min. 30 rehabilitacyjnych? / Procedury użytkownika dla sond punktowych: min. 50 Tak TAK / Wybieranie jednostek chorobowych: / wg nazwy/wg numerów, klawisz szybkiego dostępu Tak TAK / Uchwyty parkujące dla sond punktowych – 2 szt. Tak TAK / • Zakończenia przewodów sond metalowe, z nakrętką zabezpieczającą Tak Czy Zamawiający dopuści aparat bez metalowego zakończenia przewodów sond, z nakrętką zabezpieczającą? / Soczewki sond punktowych: metalowe, zdejmowane końcówki, przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz Tak Czy Zamawiający dopuści aparat bez poniższej opcji: Soczewki sond punktowych: metalowe, zdejmowane końcówki, przystosowane do dezynfekcji od wewnątrz? / Wyświetlacz typu LED, podświetlany Tak Czy Zamawiający dopuści aparat z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 4,3”? / Oprogramowanie i nazewnictwo parametrów w języku polskim Tak TAK / Sondy punktowe: / - światło czerwone R: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 660 nm ( od 654 do 662 nm) / • moce sond 50 mW / - światło podczerwone IR: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 808 nm ( od 800 do 816 nm) / • moce sond 250 mW Tak Czy zamawiający dopuści aparat posiadający poniższe opcję: / Sondy punktowe: / - światło czerwone R: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 685 nm / • moce sond 50 mW / - światło podczerwone IR: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 830 nm / • moce sond 300 mW / Sonda skanująca: / - źródła promieniowania laserowego niezależne, światło czerwone i podczerwone instalowane bezpośrednio w głowicy skanera / - światło czerwone R: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 660 nm ( od 654 do 662 nm) / • moce sond 50 mW / - światło podczerwone IR: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 808 nm ( od 800 do 816 nm) / • moce sond 250 mW / - tryb pracy R, IR, R+IR / - kształt naświetlanej powierzchni – koło, elipsa, kwadrat, prostokąt / - funkcja „pilot” - dowolna regulacja pola zabiegowego / - funkcja „offset” - dowolne przemieszczanie zaznaczonego pola zabiegowego Tak Czy zamawiający dopuści aparat posiadający poniższe opcję: / Sonda skanująca: / - źródła promieniowania laserowego niezależne, światło czerwone i podczerwone instalowane bezpośrednio w głowicy skanera / - światło czerwone R: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 685 nm / • moce sond 50 mW / - światło podczerwone IR: / • tryb pracy ciągły i impulsowy / • długość fali 830 nm / • moce sond 250 mW / - tryb pracy R, IR, R+IR / Statyw skanera mobilny, łatwy w manewrowaniu, wyposażony w koła jezdne, z wyprofilowaną półką na sterownik. Tak TAK / Stabilne ramię statywu wspomagane mechanizmem sprężynowym, zabezpieczającym przed opadaniem. Tak Czy Zamawiający dopuści aparat z zabezpieczeniem statywu przed opadaniem mechanizmami hamulców ciernych płytowych? / Pełna regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach za pomocą uchwytu ułatwiającego manipulowanie głowicą. Tak TAK / Inne wymagania / Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. Tak TAK / Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe Tak TAK / Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. Tak TAK / Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia Tak TAK / Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta Tak TAK / Paszport techniczny Tak TAK / Warunki gwarancji i serwisu / Okres gwarancji min.24 miesiące. Tak TAK / Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. Tak TAK / Zapewniony serwis pogwarancyjny Tak TAK / Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat Tak TAK	Zgodnie z SIWZ
7	Pozycja 20 - elektrokoagulator / Pytanie nr 1 punkt 6 / Czy zamawiający dopuści aparat elektrochirurgiczny o częstotliwości pracy generatora 330 kHz. / Pytanie nr 2 punkt 11 / System kontroli elektrody neutralnej. / Czy zamawiający dopuści aparat / który automatycznie rozpoznaje podłączoną elektrody bierną / a. dzielona jednorazowa / b. niedzielona jednorazowa i wielorazowa, / w którym wyświetlacz/kontrolka podłączenia elektrody dzielonej pracuje w trzech trybach: / kolor czerwony brak kontaktu płytki biernej z ciałem pacjenta brak możliwości uruchomienia aktywacji / kolor żółty znaczące podwyższenie oporu między tkanką a elektrodą bierną np. z powodu nie usuniętych kosmetyków. / Kolor zielony prawidłowa aplikacja elektrody biernej jednorazowej dwudzielnej	Zgodnie z SIWZ / Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
8	Pytanie nr 3 punkt 14 / Czy zamawiający dopuści aparat z jednym głównym włącznikiem zasilania umiejscowionym na płycie czołowej aparatu. / Pytanie nr 4 punkt 15 / Czy zamawiający wymaga aby regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy w całym zakresie była ustawiana z krokiem co 1 W.	Zgodnie z SIWZ / Zamawiający dopuszcza nie wymaga oferowanego rozwiązania
9	Pytanie nr 5 punkt 21 / Czy zamawiający dopuści aparat w którym regulacja czasu trwania koagulacji bipolarnej jest ustawiana w krokach co 50 ms w zakresie 50-2500ms.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
10	Pytanie nr 6 punkt 24 / Czy zamawiający dopuści aparat w którym w budowane jest jedno gniazdo do podłączenia włącznika nożnego mono/bipolar, bez możliwości pracy z bezprzewodowym włącznikiem nożnym – radiowym.	Zgodnie z SIWZ
11	Pytanie nr 7 punkt 26 / Czy zamawiający dopuści aparat w którym sterowanie włącznikiem nożnym, zmiana trybu mon/bipolar odbywa się z panelu głównego aparatu.	Zgodnie z SIWZ
12	Pytanie nr 8 punkt 27 / Czy zamawiający wymaga aby w aparacie było zainstalowane : / Cięcie monopolarne – z mocą do 300 W z 10 stopniami hemostazy dedykowane chirurgia otwarta standard / Cięcie monopolarne MicroCUT – z mocą do 30W dedykowane dermatologia, okulistyka. / Cięcie monopolarne MacroCut – z moca do 75w dedykowane do operacji plastycznych skóry.	Zgodnie z SIWZ
13	Pytanie nr 9 punkt 28 / Czy zamawiający dopuści aparat w którym są w budowane są : / Miękka: / Koagulacja monopolarna soft -kontaktowa występująca w dwóch trybach: / -standard z mocą 120 - dedykowana chirurgia ogólna, / -koagulacja moderowana Micro dedykowane dermatologia z mocą 30 W, / Koagulacja monopolarna forsowna z trzema podstawowymi trybami: / -Koagulacja forsowna tnąca moc do 75 W / -Koagulacja forsowna mieszana (cut, koag) moc do 120 W / -Koagulacja nietnąca moc 120 W	Zgodnie z SIWZ
14	Pytanie nr 9 punkt 29 / Czy zamawiający dopuści aparat z koagulacją bipolarną o mocy 120W	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
15	Pytanie nr 10 punkt 33 / Czy zamawiający dopuści; / Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	Zgodnie z SIWZ
16	Pytanie nr 11 punkt 34 / Czy zamawiający dopuści: / Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 1mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	Zgodnie z SIWZ
17	Pytanie nr 12 punkt 36 / Czy zamawiający dopuści długość kabla 4,5 m, ,reszta parametrów bez zmian.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
18	Pytanie nr 13 punkt 37 / Czy zamawiający dopuści: / Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem	Zgodnie z SIWZ
19	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 3 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 26 stacji. Zaproponowana ilość stacji jest w zupełności wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
20	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 4 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 24 stacje odczynnikowe. Zaproponowana ilość stacji odczynnikowych jest w zupełności wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
21	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 5 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 4 stacje myjących oraz jedną stację suszenia. Zaproponowana ilość stacji myjących oraz stacji suszenia jest w zupełności wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
22	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 6 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w 4 stacje załadowczo-wyładowcze z możliwością zdefiniowania ich według preferencji Użytkownika w 3 wariantach: stacja załadowcza – 3 szt./stacja wyładowcza 1 szt.; stacja załadowcza – 2 szt./stacja wyładowcza 2 szt.; stacja załadowcza – 1 szt./stacja wyładowcza 3 szt. Zaproponowana ilość stacji załadowczo-wyładowczych wraz z możliwością ich dowolnej konfiguracji jest w zupełności wystarczająca, zapewnia elastyczność pracy i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
23	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 7 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w jedną stację suszenia z regulacją temperatury w zakresie od temp. pokojowej do 750C. Zaproponowana ilość stacji oraz zakres temperaturowy jest w zupełności wystarczający do właściwego wykonywania różnych rodzajów barwień z zapewnieniem bardzo wysokiej jakości preparatów mikroskopowych. Zaproponowana ilość stacji suszenia jest w zupełności wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
24	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 9 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów z możliwością załadunku do 11 koszy. Zaproponowana ilość barwionych w tym samy czasie jest w zupełności wystarczająca i umożliwia Użytkownikowi wybarwienie do 500 szkiełek mikroskopowych na godzinę – zgodnie z wymaganiami z pkt. 25 oraz umożliwia przeprowadzanie w tym samym czasie różnych rodzajów barwień (HE, HE cytologiczne, PAP).	Zgodnie z SIWZ
25	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 20 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów z możliwością zapisywania i przechowywania danych na wewnętrznej pamięci a także z możliwością exportu danych na zewnętrzny dysk USB.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
26	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 21 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów umożliwiającego zapis zapasowych danych, aktualnych ustawień i raportów na zewnętrznym dysku USB wraz z wgraniem nowych programów barwienia.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
27	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 23 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w wysoko wydają funkcję ociekania/odsączania koszyków ze szkiełkami podczas barwienia, która w optymalny sposób zabezpiecza odczynniki przed mieszaniem bez konieczności stosowania tacy ociekowej pod głowicą.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
28	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 26 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu zaproponowania wkładów do ociekacza w przypadku zaproponowania aparatu do barwienia preparatów wyposażonego w wysoko wydajną funkcję ociekania/odsączania koszyków ze szkiełkami podczas barwienia, która w optymalny sposób zabezpiecza odczynniki przed mieszaniem.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
29	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 27 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów o wymiarach: 1066 x 700 x 630 (długość x szerokość x wysokość mm).	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
30	Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów poz. 28 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do barwienia preparatów o wadze 130kg.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
31	Część nr 7 – automat do nakrywania szkiełek poz. 4 i 12 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie automatu do nakrywania szkiełek z optymalną jedną prędkością czasu nakrywania jednego szkiełka bez konieczności dostosowywania prędkości nakrywania szkiełek w różnych wartościach. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia pełen komfort pracy oraz przekłada się na wysoką jakość zaklejonych preparatów mikroskopowych. Prędkość optymalna zaklejania jest dobrana w taki sposób aby zapewnić Użytkownikowi najwyższą jakość podczas pracy z różnego rodzaju materiałem tkankowym naniesionym na szkiełko mikroskopowe (materiały histologiczne i cytologiczne).	Zgodnie z SIWZ
32	Część nr 7 – automat do nakrywania szkiełek poz. 5 i 6 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie automatu do nakrywania szkiełek do preparatów pracującego przy użyciu szkiełek nakrywkowych o wymiarze 24x50 mm. Zaproponowane rozwiązanie jest typowe, standardowe i najczęściej stosowane w Zakładach Patomorfologii i Cytologii.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
33	Część nr 7 – automat do nakrywania szkiełek poz. 8 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu - dysza dozująca klej o wymiarze 1,5 mm. Rozmiar dyszy dozującej w żaden sposób nie odnosi się do komfortu pracy oraz jakości zaklejania preparatów mikroskopowych. Rozmiary dysz stosowane w tego typu urządzeniach oraz technika dozowania medium zaklejającego na szkiełko jest indywidualną, często opatentowaną cechą konkretnych producentów i są one tak zaprojektowane żeby zapewnić najwyższą jakość preparatów mikroskopowych.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
34	Część nr 7 – automat do nakrywania szkiełek poz. 16 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie automatu do nakrywania szkiełek pracującego z medium zaklejającym w butelkach o pojemności 250ml	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
35	Część nr 7 – automat do nakrywania szkiełek poz. 18 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie automatu do nakrywania szkiełek z jednym optymalnym programem. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia pełen komfort pracy oraz przekłada się na wysoką jakość zaklejonych preparatów mikroskopowych. Optymalny program zaklejania jest dobrany w taki sposób aby zapewnić Użytkownikowi najwyższą jakość podczas pracy z różnego rodzaju materiałem tkankowym naniesionym na szkiełko mikroskopowe (materiały histologiczne i cytologiczne). Dodatkowo proces barwienia oraz zaklejania szkiełek mikroskopowych jest w pełni zautomatyzowany a co za tym idzie automaty nakrywające po pobraniu koszyka z barwiarki uruchamiają procedurę zaklejania szkiełek bez ingerencji Użytkownika. W związku z powyższym zaproponowane rozwiązanie zapewni wysoką jakość zaklejonych preparatów bez względu na ilość oraz rodzaj naniesionego na szkiełko materiału tkankowego.	Zgodnie z SIWZ
36	Część nr 7 - automat do nakrywania szkiełek poz. 23 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie aparatu do automatu do nakrywania szkiełek o wymiarach: 660 x 770 x 640 mm (długość x szerokość x wysokość).	Zgodnie z SIWZ
37	Część nr 7 - automat do nakrywania szkiełek poz. 24 / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie automatu do nakrywania szkiełek o wadze 90 kg.	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
38	Dotyczy: Część nr 6 - aparat do barwienia preparatów + Część nr 7 - automat do nakrywania szkiełek / Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaproponowania dla części nr 6 i 7 urządzeń kompatybilnych ze sobą z możliwością pełnej integracji elektro - mechanicznej bez konieczności stosowania dodatkowych łączników oraz stacji transferowych tak aby proces barwienia oraz zaklejania odbywał się w pełni automatycznie bez konieczności ingerencji użytkownika? Aparaty do barwienia preparatów oraz automaty do nakrywania szkiełek są urządzeniami współpracującymi i tylko pełna ich integracja zapewnia automatyzację procesu barwienia oraz zaklejania oraz przekłada się na komfort pracy. Brak kompatybilności zaproponowanych urządzeń dla części nr 6 i 7 może przełożyć się na konieczność przekładania szkiełek z koszyka barwiarki do koszyka dedykowanego do automatu do nakrywania.	Zamawiający wymaga zgodności od strony technicznej barwiarki i naklejarki bez zastosowania dodatkowych urządzeń (możliwość przełożenia koszyka pomiędzy urządzeniami).
39	Pytanie 1 : dot. pakiet 17, pkt. 6 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z intuicyjnym systemem wyważania całego mikroskopu (w tym głowicy) w sposób mechaniczny?	Zgodnie z SIWZ
40	Pytanie 2 : dot. pakiet 17, pkt. 11 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z binokularem asystenta z możliwością zmiany jego położenia z lewej na prawą bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi? Zmiana podglądu realizowana jest poprzez demontaż asysty przy użyciu pokrętła blokującego.	Zgodnie z SIWZ
41	Pytanie 3 : dot. pakiet 17, pkt. 14 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z odległością roboczą regulowaną elektromotorycznie w zakresie 200mm ÷ 415?	Zgodnie z SIWZ
42	Pytanie 4 : dot. pakiet 17, pkt. 18 / Czy zamawiający dopuści mikroskop o polu obserwacji 14,00 mm do 141,00 mm?	Zgodnie z SIWZ
43	Pytanie 5 : dot. pakiet 17, pkt. 20 / Czy Zamawiający dopuści zakup mikroskopu o równomiernym poziomie natężenia światła w całym polu widzenia? Proponowane rozwiązanie zapewnia komfortową pracę w całym polu operacyjnym, nie tylko w jego centralnym punkcie. Dodatkowo zapewnia to mniej manipulacji głowicą mikroskopu, wygodą i oszczędnością czasu zabiegu.	Zgodnie z SIWZ
44	Pytanie 6 : dot. pakiet 17, pkt. 21 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z inteligentnym systemem doboru szybkości zmiany parametru focus w zależności od parametru zoom zamiast systemu automatycznego zawężania oświetlanego (i widzianego) pola?	Zgodnie z SIWZ
45	Pytanie 7 : dot. pakiet 17, pkt. 22 / Czy zamawiający dopuści mikroskop bez wbudowanej funkcji natężenia światła mikroskopu?	Zgodnie z SIWZ
46	Pytanie 8 : dot. pakiet 17, pkt. 23 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z zakresami regulacji położenia: / a). bez zmian, / b). zakres wychylenia bocznego prawo/lewo - ±380mm, / c). bez zmian?	Zgodnie z SIWZ
47	Pytanie 9 : dot. pakiet 17, pkt. 31 / Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w panel kontrolny bez możliwości zmian ustawień ostrości i powiększenia w trakcie zabiegu za to z możliwością ustawienia parametrów początkowych dla ww. funkcji, oraz z możliwością ustawienia szybkości ich pracy?	Zgodnie z SIWZ
48	Pytanie 10 : dot. pakiet 17, pkt. 32 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z możliwością programowania 3 indywidualnych profili użytkowników?	Zgodnie z SIWZ
49	Pytanie 11 : dot. pakiet 17, pkt. 33 / Czy zamawiający dopuści mikroskop bez zewnętrznego gniazda zasilania? Proponowane rozwiązanie nie wymaga dodatkowego źródła zasilania, a zintegrowana kamera zasilana jest wewnętrznie z mikroskopu.	Zgodnie z SIWZ
50	Pytanie 12 : dot. pakiet 17, pkt. 35 / Czy zamawiający dopuści mikroskop bez powłoki nano-silver z domieszką aktywnego srebra? W zabiegach laryngologicznych, z uwagi na ich specyfikę i bliskość pola operacyjnego wymagane jest stosowanie sterylnych obłożeń.	Zgodnie z SIWZ
51	Pytanie 13 : dot. pakiet 17, pkt. 36 / Czy zamawiający dopuści mikroskop z kompaktową podstawą jezdną o wymiarach 640mm x 640mm?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
52	Pytanie 14 : dot. pakiet 17, pkt. 37 / Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w głowicę z videoadapterem umożliwiającym instalację kamery? Proponowane rozwiązanie nie wymaga dodatkowych portów video do poprawnego funkcjonowania kamery.	Zgodnie z SIWZ
53	Pytanie 15 : dot. pakiet 17, pkt. 38 / Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości 1xCMOS niezintegrowaną z głowicą mikroskopu, umożliwiającą przesłanie obrazu z pola operacyjnego do jednostki sterującej.	Zgodnie z SIWZ
54	Pytanie 16 : dot. pakiet 17, pkt. 39 / Czy zamawiający dopuści mikroskop bez pilota zdalnego sterowania obsługującego kamerę?	Zgodnie z SIWZ
55	Pytanie 17 : dot. pakiet 17, pkt. 40 / Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w medyczny archiwizator danych video niezintegrowany z kamerą mikroskopu?	Zgodnie z SIWZ
56	Pytanie 18 : dot. pakiet 17, pkt. 41 / Czy zamawiający dopuści mikroskop wyposażony nie posiadający możliwość wyboru jednej z min. 5 predefiniowanych konfiguracji menu, w zależności od preferencji użytkownika, ale za to z możliwością dodatkowego zoomu cyfrowego w zakresie 1x ÷ 4x, kompensacji wzmacniania koloru czerwonego i niebieskiego?	Zgodnie z SIWZ
57	Pytanie 19 : dot. pakiet 17, pkt. 43 / Czy Zamawiający dopuści zakup mikroskopu dostarczonego z zabezpieczeniem ochronnym optyki w postaci zaślepki zakładanej na czas spoczynku mikroskopu? Pozostałe parametry bez zmian.	Zgodnie z SIWZ
58	Pytanie 20 : dot. pakiet 17 / Czy zamawiający wymaga mikroskopu wyposażonego w statyw jezdny z kołami z zabezpieczeniem przed najechaniem i uszkodzeniem kabli leżących na podłodze?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga oferowanego rozwiązania
59	Pytanie 21 : dot. pakiet 17 / Czy zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w większy zakres korekcji okularów, tj. +5 ÷ -8 dioptrii?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga oferowanego rozwiązania
60	Pytanie 22 : dot. pakiet 17 / Czy zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w system pozwalający na szybką wymianę przepalonej żarówki za pomocą pokrętła przez użytkownika bez potrzeby odkręcania obudowy odłączania kabla i dotykania żarówki, bez angażowania służb technicznych?	Zgodnie z SIWZ
61	Pytanie 23 : dot. pakiet 17 / Czy zamawiający wymaga aby mikroskop był wyposażony w pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga oferowanego rozwiązania
62	Pozycja 16 Respirator noworodkowy Załącznik nr 3 Wzór umowy §7 ust. 1 pkt. a) Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,2%?	NIE
63	Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - zadanie 14 „ureterorenoskop giętki z oprzyrządowaniem” pkt. 2 „Warunki gwarancji i serwisu „oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy paragraf 6 ustęp 7 na następujący: „Trzecia, wykonana w okresie gwarancyjnym, naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu, skutkuje leżącym po stronie Wykonawcy obowiązkiem wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy” Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiana części urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,	Nie zmieniamy treści ust. 7 w §6
64	Pytanie nr 2 dotyczące zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 50,00 zł ?	Nie akceptujemy propozycji
65	Pytanie nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - zadanie 14 „ureterorenoskop giętki z oprzyrządowaniem” oraz zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2d: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu przekazania Zamawiającemu „instrukcji serwisowych urządzenia” ? Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi urządzenia dla użytkowników, w której są wszystkie niezbędne wymogi dotyczące prawidłowego użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami producenta dodatkowo dostarczony będzie paszport techniczny urządzenia Dostarczenie instrukcji serwisowych urządzenia jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej - Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.	W OPZ zadanie 14 ”Ureterorenoskop giętki z oprzyrządowaniem” nie ma zapisu mówiącego o wymogu dołączenia do oferowanego urządzenia instrukcji serwisowej. / Załącznik nr 3 – wzór umowy § 5 ustęp 2d brzmi: ”Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: instrukcję serwisową urządzenia (jeśli dotyczy)” z czego wynika, że zapis ten niedotyczy w/w zadania.
66	Dot. SWZ, V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, dot. pakietu 18 / Prosimy o potwierdzenie, że wymóg określony w V. SWZ – „Dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania dla przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186, ze zm.) – aktualne na dzień składania ofert” dotyczy wyłącznie oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020 poz. 186, ze zm.)	Potwierdzamy
67	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, Wzór umowy nr .... /ZP/21, pakiet 18 / Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
68	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, Wzór umowy nr .... /ZP/21, pakiet 18 / Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem? / W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
69	Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ, Wzór umowy nr .... /ZP/21, pakiet 18 / Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
70	Zapytanie dot. załącznika nr 7 do SWZ- Wzór umowy nr .... /ZP/21, pakiet 18 / Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? / 1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, / (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz / (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. / 2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. / 3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). / 4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. / 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. / 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. / 7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
71	Zapytanie dot. załącznika nr 7 do SWZ- umowa projekt / Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?	Nie
72	Pytanie do części nr. 17 – mikroskop operacyjny 1. Czy Zamawiający w zestawieniu parametrów technicznych mikroskopu operacyjnego, w pkt. 38, wymaga – oprócz przesłania obrazu z pola operacyjnego do jednostki sterującej - dostarczenia przewodu sygnałowego, umożliwiającego przesłanie obrazu z pola operacyjnego także na zewnętrzny monitor? Jeśli tak proszę określić jego rodzaj oraz minimalną długość (np. przewód HDMI/DVI długość 5m).	Zgodnie z SIWZ
73	Pakiet 16 - respiartor noworodkowy / Pytanie 1 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora Amerykańskiego producenta, model Fabiana HFO. / O parametrach podanych w tabeli poniżej: / PARAMETRY OGÓLNE / 1 Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony / 2 Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg / 3 Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów / 5 Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz / 6 Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 140 minut pracy / 7 Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar / 8 Automatyczna kalibracja czujnika tlenu / 9 Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii / 10 Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością / 11 Waga respiratora – bez podstawy / 12 Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB / 13 Możliwość rozbudowy o współpracę z systemem PDMS/HIS / 14 HFO – wentylacja wysoką częstotliwością / METODY WENTYLACJI / 15 Oscylacje wytwarzane przez jedną, dużą, wbudowaną wewnątrz aktywną membranę zapewniającą ciągły przepływ bazowy (bez przerywania strumienia gazów) oraz aktywny wdech i wydech. / 16 Wydajność oscylacji do min. 20 kg (masy ciała) / 17 IPPV / 18 CPAP/PEEP – regulowane płynnie / 19 SIMV, SIPPV / 20 PSV / 21 SIMV + PSV / 22 Limit objętości oddechowej (VL) / 23 Objętość gwarantowana (VG) / 24 Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze / 25 Trigger: przepływowy i objętościowy / 26 NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) / 27 Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel / 28 Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”. / 29 Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% / 30 Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC / 31 Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. / 32 Możliwość rozbudowy o funkcję pomiaru mechaniki płuc pozwalającą na optymalną rekrutację bez konieczności odłączania pacjenta od respiratora. / 33 Możliwość rozbudowy o funkcję pomiaru kapnografii w respiratorze. / PARAMETRY NASTAWIALNE / 34 Zakres drgań dla HFO 5-20 Hz / 35 Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) do 100 cmH2O / 36 Częstość oddechów 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej / 37 Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min / 38 Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. / 39 Regulacja czasu wydechu do 25 sek / 40 Przepływowe wyzwalanie oddechu / 41 Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego / 42 Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min / 43 Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 15 L/min / 44 Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% / 45 Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% / 46 PEEP/CPAP 0-30 cmH2O / 47 NCPAP 2-13 cmH2O (bezpośrednia regulacja wartości ciśnienia) / 48 Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O / MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI / 49 Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD / 50 Zapis trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB / 51 Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB / 52 Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM / 53 Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości / 54 Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych / 55 Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. / 56 Obrazowanie pętli: / przepływ/objętość, / objętość/ciśnienie. / 57 Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie / 58 Ciśnienie szczytowe PIP / 59 Ciśnienie średnie MAP / 60 Ciśnienie PEEP / 61 Nieszczelność układu oddechowego / 62 Oporność dróg oddechowych (R), / 63 Pomiar podatności (C) oraz C20/C, / 64 Pomiar FiO2 / 65 Bezdechu / 66 Ciśnienia w układzie oddechowym / 67 Ciśnienia CPAP / 68 Braku zasilania gazowego i elektrycznego / 69 Alarm rozłączenia układu / WYPOSAŻENIE / 70 Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta / 71 Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA / 72 Ramię podtrzymujące układ oddechowy / 73 Płuco testowe / 74 Czujnik przepływu – min. 2 szt. / 75 Stojak jezdny / 76 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym / 77 Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym / 78 Nawilżacz z funkcją niezależnego programowania temperatury ramienia wydechowego oraz poziomu nawilżania i wykrywaniem poziomu wody w komorze	Zgodnie z SIWZ
74	Dotyczy wzoru umowy / Pytanie 1 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszeni kar umownych wynikających z zapisu §7 ust. 1 a) do 0,5%?	Nie
75	1. Dotyczy wanny do masażu wirowego kończyn dolnych: / a. Czy Zamawiający dopuści wannę wykonaną z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym? Ten proces technologiczny eliminuje efekt „ciągnięcia” materiału, który sprawia iż w newralgicznych punktach powłoka jest cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Cała skorupa posiada tą samą grubość. Ze względu na użyte materiały, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, możliwa jest naprawa takowej wanny bez dużych nakładów finansowych. TWS jest nowoczesnym materiałem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod względem możliwości technicznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi i elastycznym właściwościom, tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branży konstrukcyjnej. / b. Czy Zamawiający dopuści wannę o dwóch poziomach napełniania (80 i 210 litrów), co zapewnia większy komfort przy wykonywanej terapii? / c. Czy Zamawiający dopuści wannę o wymiarach 1440 mm x 720 mm x 980 mm? / Reszta parametrów bez zmian	a.Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie / b.Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie / c.Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
76	2. Dotyczy skanera laserowego z sondą skanującą: / a. Czy Zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach: / CECHY UŻYTKOWE / • duży, czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym / • jeden kanał zabiegowy / • tryb manualny / • jednostki chorobowe wybierane po nazwie / • baza wbudowanych programów zabiegowych / • baza wbudowanych sekwencji zabiegowych / • baza programów użytkownika / • możliwość edycji nazw programów użytkownika / LASEROTERAPIA / • współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi / • tryby emisji: ciągły i impulsowy / • regulacja mocy promieniowania laserowego / • regulacja wypełnienia / • możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu / • automatyczny test mocy promieniowania laserowego / • automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, / pola zabiegowego / • trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących / • dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi / • końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań laryngologicznych / • wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji / PROGRAMY ZABIEGOWE / • wbudowane programy zabiegowe, w tym: 168 / programy sondy IR 30 / programy sondy R 20 / programy z częstotliwością Nogiera 8 / programy z częstotliwością Volla 30 / programy aplikatora prysznicowego 55 / sekwencje dla aplikatorów skanujących 25 / • programy do ustawienia dla użytkownika 50 / SEKWENCJE ZABIEGOWE / • wbudowane sekwencje dla sond punktowych 10 / PARAMETRY TECHNICZNE / Parametry laseroterapii / • klasa urządzenia laserowego 3B / • zegar zabiegowy 1 s – 99 min 59 s / sondy laserowe biostymulacyjne / • długość fali sond światła czerwonego 660 nm / • maksymalna moc sond światła czerwonego 80 mW / • długość fali sond promieniowania podczerwonego 808 nm / • maksymalna moc sond promieniowania podczerwonego 400 mW / • regulacja mocy 25 %, 50 %, 75 %, 100 % / • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz / • wypełnienie w trybie impulsowym 25 – 75 %, impuls 50 us / skanery laserowe / • długość fali skanera 808 i 660 nm / • maksymalna moc skanera 450 i 100 mW / • regulacja mocy 50 %, 100 % / • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz / • wypełnienie przebiegu dla pracy impulsowej skanera 75 % / aplikator prysznicowy / • długość fali aplikatora prysznicowego 4x 808 nm i 5x 660 nm / • maksymalna moc aplikatora prysznicowego 4x 400 mW i 5x 40 mW / • regulacja mocy 50 %, 100 % / • częstotliwość trybu impulsowego 1 – 5000 Hz / • wypełnienie w trybie impulsowym 25 – 75 %, impuls 50 us / Parametry ogólne / • wymiary aparatu 30 x 23 x 11 cm / • masa aparatu 3 kg / • zasilanie, pobór mocy 230 V, 50/ 60 Hz, 50 VA / WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / • przewód sieciowy 1 / • okulary ochronne do laseroterapii 2 / • etykiety ostrzegawcze 1 kpl. / • wtyk blokady drzwi DOOR 1 / • bezpieczniki zapasowe 2 / • instrukcja użytkowania 1 / • zestaw programów i sekwencji zabiegowych 1 / • protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa 1 / • paszport techniczny 1 / • karta gwarancyjna 1 / • sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem 1 / • sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem 1 / • aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem 1	Zgodnie z SIWZ
77	3. Dotyczy aparatu do magnetoterapii z wyposażeniem / a. Czy Zamawiający dopuści aparat o następującej specyfikacji: / Aparat do terapii polem magnetycznym / Przenośny sterownik / Wyposażenie: / aplikator szpulowy o średnicy 610mm do leżanki 1 szt., / aplikator szpulowy o średnicy 300mm / leżanka z systemem przesuwnym do aplikatora 600mm / Minimum 9 typów fal: sinusoidalny bipolarny / sinusoidalny monopolarny / sinusoidalny zmienny monopolarny / trójkątny bipolarny / trójkątny monopolarny / trójkątny monopolarny zmienny / prostokątny bipolarny / prostokątny monopolarny / impulsy MgWave / Maksymalna indukcja magnetyczna min. 300 Gauss / 4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym czasie) / Częstotliwość min: 5 do 100Hz / Zegar do 240 min / Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola / Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich: 15 i 7,5 cm / Bank gotowych programów terapeutycznych / Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,9” / Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych / Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych	Zgodnie z SIWZ
78	Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §3 ust. 2 lit. e wzoru umowy poprzez określenie, iż wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty ubezpieczenia urządzenia do chwili odbioru urządzenia przez zamawiającego. Powyższe jest zgodne z powszechnie przyjmowanymi w usługach ubezpieczeniowych rozwiązaniami w zakresie określenia momentu przejścia odpowiedzialności za produkt na nabywcę. Przyjęcie odmiennego, niestandardowego mechanizmu wiązałoby się ze wzrostem wartości przedmiotu umowy.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
79	W nawiązaniu do zapisu §5 ust. 2 lit. i wzoru umowy, Wykonawca prosi o doprecyzowanie, czy dla każdego urządzenia objętego nn. postępowaniem Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w ww. zapisie dokumentów, czy też wystarczające jest przedłożenie przez Wykonawcę jednego, wybranego według własnego uznania dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie danego urządzenia do obrotu dla urządzeń, w stosunku do których wymóg taki wynika z przepisów prawa (przykładowo, dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka będzie to deklaracja zgodności i oznakowanie CE, potwierdzające przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej oceny zgodności).	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
80	Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §6 ust. 1 wzoru umowy poprzez określenie, iż wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych urządzeń i zapewnia, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, pochodzi z bieżącej produkcji (niewystawowe), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 ze zmian ze zmianami.). W odniesieniu do pierwotnego brzmienia zapisu Wykonawca wskazuje, iż nie będąc producentem urządzenia obiektywnie nie ma możliwości weryfikacji i złożenia oczekiwanego przez Zamawiającego zapewnienia w zakresie okoliczności niezależnych oraz nieznanych Wykonawcy. Wykonawca zwraca też uwagę, iż użyte ww. zapisie sformułowanie „niezawodność eksploatacyjna” jest nieprecyzyjne i prowadzić może do szeregu wątpliwości na etapie wykonywania umowy (brak definicji pojęcia oraz określenia metody oceny niezawodności eksploatacyjnej).	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
81	W nawiązaniu do zapisu §8 ust. 4 wzoru umowy, czy Zamawiającemu chodzi o przypadek określony w art. 456 pkt. 1 nowego Pzp?	Tak
82	Dot. zapisu §8 ust. 5 pkt. 5.1 wzoru umowy – wykonawca proponuje następującą modyfikację ww. zapisu: „gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania wyznaczającego dodatkowy siedmiodniowy termin na wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę”. / Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na cele umowy zamówienia publicznego oraz doniosłość skutków prawnych odstąpienia od umowy wymagają wprowadzenia dodatkowych mechanizmów jak najdalej zabezpieczających prawidłową realizację umowy.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
83	Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §7 wzoru umowy w ten sposób, aby wysokość wskazanych w nim kar umownych była określana w stosunku do wartości netto, a nie brutto umowy bowiem podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy.	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
84	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli umożliwiającej jej zmianę w zakresie przedmiotu umowy - jeśli urządzenie stanowiące przedmiot oferty zostanie wycofane z rynku, zaprzestano jego produkcji, zachodzi przejściowy jego brak na rynku lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada parametry i cechy równoważne lub lepsze niż produkt pierwotnie zaoferowany, a Zamawiający wyrazi na to zgodę?	Nie zmieniamy treści regulacji, o których mowa w zapytaniu
85	Dot. poz. 8 - mikroskop 1. Czy zamawiający dopuści układ oświetlenia umożliwiający 100% równooświetlający całe pole widzenia bez konieczności stosowania matrycy soczewek? 2. Czy zamawiający dopuści obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach:  4x/0,10, odległość robocza min. 26 mm  10x/0.25, odległość robocza min. 12 mm.  20x/0.40, odległość robocza min. 0,9 mm .  40x/0.65, odległość robocza min. 0,36 mm? 3. Czy zamawiający dopuści stolik z uchwytem na dwa preparaty z pokrętłem przesuwu stolika w osi XY z możliwością łatwego przełożenia prowadnicy z lewej lub prawej strony, stolik krzyżowy, ruchomy XY z ceramicznym pokryciem ochronnym z uchwytami zaprojektowanymi, aby można je było zmieniać jedną ręką, bez konieczności odchylania stolika przedmiotowego w czasie wymiany preparatu?	Zgodnie z SIWZ
86	Część 6 - Aparat do barwienia preparatów Pytanie 1, Lp. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z całkowitą liczbą stacji - 40 – w konfiguracji zawierającej cztery stacje grzewcze (36 stacji na pokładzie + 4 stacje pieca)?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
87	Pytanie 2, Lp. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z całkowitą liczbą stacji - 38 – w konfiguracji zawierającej cztery stacje grzewcze (36 stacji na pokładzie + 2 stacje pieca)?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
88	Pytanie 3, Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pojemnością stacji na odczynniki 450 ml?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
89	Pytanie 4, Lp. 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z temperaturą w komorze pieca: 40°C do 70°C?	Zgodnie z SIWZ
90	Pytanie 5, Lp. 19 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zewnętrzny system UPS pozwalający na dalszą pracę?	Zgodnie z SIWZ
91	Pytanie 6, Lp. 23 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem zabezpieczającym przed mieszaniem się odczynników z modyfikacją ruchów agitacji i czasu odkapywania?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
92	Pytanie 7, Lp. 25 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością rzędu 180-210 szkiełek/godzinę przy barwieniu rutynowym?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
93	Pytanie 8, Lp. 26 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wkładów do ociekacza o dł. 115 mm?	Zgodnie z SIWZ
94	Pytanie 9, Lp. 27 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość: 1060mm, głębokość: 750mm, wysokość: 980mm?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
95	Część 7 – Automat do nakrywania szkiełek Pytanie 1, Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulowanego czasu nakrywania jednego szkiełka z czasem nakrycia jednego szkiełka 10 sekund?	Zgodnie z SIWZ
96	Pytanie 2, Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez opcjonalnej możliwości pracy urządzenia ze szkiełkami nakrywkowymi o rozmiarach 24 x 32/36 mm ?	Zgodnie z SIWZ
97	Pytanie 3, Lp. 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pojemnością magazynka na szkiełka nakrywkowe: 120 szkiełek (22-24 mm x 60 mm; #1,5) 160 szkiełek (22-24 mm x 40 mm; #1,0)?	Zgodnie z SIWZ
98	Pytanie 4, Lp. 12 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości dostosowania prędkości nakrywania szkiełek – min. 7 zmian prędkości?	Zgodnie z SIWZ
99	Pytanie 5, Lp. 16 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z butelką na płyn do zamykania o pojemności 250 ml?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
100	Pytanie 6, Lp. 23 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość: 420mm, głębokość: 550mm wysokość: 980mm?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
101	Pytania dotyczą pozycji ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dla pozycji 15 – APARAT KTG / Pytanie dotyczy pkt 3 / Czy Zamawiający dopuści czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu 2 godziny?	Zgodnie z SIWZ
102	Pytanie dotyczy pkt 9 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z możliwością ustawienia 4 różnych poziomów jasności ekranu z funkcją zmiany koloru ekranu?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
103	Pytanie dotyczy pkt 11 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne - wyświetlanie wartości cyfrowych NIBP, SPO2, TEMP oraz krzywych EKG ORAZ SPO2 na ekranie głównym aparatu KTG?	Zgodnie z SIWZ
104	Pytanie dotyczy pkt 12 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy z dostępnością 3 ekranów monitorowania płodu i matki z wyświetlaniem dużych znaków? Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego do technologii przesuwanych ekranów dopuści w punktacji funkcję zmiany ekranów za pomocą specjalnego przycisku na ekranie dotykowym?	Zgodnie z SIWZ
105	Pytanie dotyczy pkt 13 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z pamięcią trendów tabelarycznych i graficznych około 60h?	Zgodnie z SIWZ
106	Pytanie dotyczy pkt 14 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z możliwością ustawienia pauzy alarmów w zakresie 1-3 minuty i możliwością wyłączenia na stałe?	Zgodnie z SIWZ
107	Pytanie dotyczy pkt 15 / Prosimy o dopuszczenie kardiotokografu bez funkcji opisanej w punkcie 15	Zgodnie z SIWZ
108	Pytanie dotyczy pkt 16 / Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści kardiotokografy, które posiadają alarmy monitorowanych parametrów, w tym w szczególności bradykardii oraz tachykardii z możliwością dopasowania progów alarmowych do monitorowanych parametrów?	Zgodnie z SIWZ
109	Pytanie dotyczy pkt 19 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania z zakresem pomiarowym FHR 50-240 bpm dla monitorowania z głowicy US?	Zgodnie z SIWZ
110	Pytanie dotyczy pkt 21 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z 3 poziomami głośności alarmów i możliwością wyłączenia na stałe?	Zgodnie z SIWZ
111	Pytanie dotyczy pkt 23 / Czy Zamawiający dopuści zakresy opóźnień występowania alarmów ustawiane krokiem 5 sekundowym: 10-30 sekund i wyłączanie na stałe?	Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie
112	Pytanie dotyczy pkt 25 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf pracujący z głowicami o częstotliwości 1 MHz +/- 10%?	Zgodnie z SIWZ
113	Pytanie dotyczy pkt 30 / Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf bez ujednoliconych gniazd FHR, TOCO i FM?	Zgodnie z SIWZ
114	Pytanie dotyczy pkt 38 / Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane kardiotokografy miały możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość 5,10,15, oraz 20 jednostek? Dla uzyskania prawidłowego wykresu skurczów macicy nie ma potrzeby ustawienia zerowania TOCO do wartości 0.	Zgodnie z SIWZ
115	Pytanie dotyczy pkt 42 / Prosimy o dopuszczenie zapisu na papierze o skali 30-240bpm oraz 50-210bpm	Zgodnie z SIWZ
116	Pytanie dotyczy pkt 44 / Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego - Możliwość podłączenia do komputera i drukowania na drukarce laserowej na papierze o formacie A4.	Zgodnie z SIWZ

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa