Ciechanów dnia 11.05.2021 r.

AT - ZP/2501/32/21
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej ogłoszonego w dniu 12.04.2021 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2021/S 070-177595 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Pytanie nr 1 dot. Wirówki do kończyn górnych: Czy zamawiający dopuści do postępowania wirówkę do kończyn górnych o następujących parametrach: - niecka wanny wykonana z akrylu wzmacniana matami z włókna szklanego, - wanna wyposażona w 44 dysze do hydromasażu, - pojemność zabiegowa 40l, - system zabezpieczający przed pracą na sucho, - elektroniczny panel sterowania, - elektronicznie sterowane odkamienianie, - czujnik temperatury wody, - czujnik poziomu wody, - automatyczne wyłączanie po zakończeniu zabiegu, - funkcja ciepłego prysznica, - regulacja intensywności masażu, - wygodne krzesło obrotowe w zestawie, - możliwość wyboru koloru wanny, - wymiary: 90 cm x 95 cm x 92 cm.	Zgodnie z SIWZ
2	Pytanie nr 2 dot. Aparat do magnetoterapii z wyposażeniem: Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat do magnetoterapii z wyposażeniem o następujących parametrach: - możliwość wykonywania 5 zabiegów jednocześnie, - 2 w pełni niezależne kanały zabiegowe, - gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń, - możliwość zapisu programów własnych, - kolorowy 5,7” ekran graficzny z panelem dotykowym, - częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 – 100 Hz, - zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 – 20 mT, - czas impuls / przerwa: 0,5 – 8 s, - zasilanie: 230V / 50Hz / 400W - masa aparatu: 6,2 kg - kształt pola: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne - automatyczna zmiana modulacji kształtów pola, - automatyczne wykrywanie aplikatora, - aparat wyposażony w cewkę 60 cm na leżance oraz cewkę 31,5 cm.	Zgodnie z SIWZ

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa