Załącznik nr 2a- OPZ

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

APARATU  USG  Z  TRZEMA  GŁOWICAMI:  BRZUSZNĄ,  TRANSREKTALNĄ  I  LINIOWĄ  DO   JĄDER

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. | Tak |  |
|  | Mobilny aparat USG | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna waga aparatu bez głowic 65 kg | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min 2,0-18,0 MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min 180 dB | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 3 | Tak |  |
|  | Monitor TFT o przekątnej min 18 cali | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej | Tak |  |
|  | Gniazda głowic zlokalizowane z boku obudowy systemu | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości monitora min 25 cm. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania min 25 cm. | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | Tak |  |
|  | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | Tak |  |
|  | Regulacja panelu sterowania prawo/lewo | Tak |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji badania w aparacie o dysku min 256 GB. | Tak |  |
|  | Minimum 5 aktywnych portów USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive. | Tak |  |
|  | Złącza pozwalające na komunikację z urządzeniami zewnętrznymi min: - USB 3.0 - USB 2.0 - HDMI - LAN (Ethernet 10 / 100 / 1000 | Tak |  |
|  | Głębokość skanowania min 1,5 cm – 30 cm | Tak |  |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5 cm/s - 805 cm/s | Tak |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii | Tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do urologii z możliwością automatycznego pomiaru PSAD | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na utworzenie indywidualnego konta użytkownika zabezpieczonego hasłem | Tak |  |
|  | Możliwość podziału wyświetlanego obrazu prowadzonego badania na dwa w czasie rzeczywistym zarówno w orientacji wertykalnej jak i horyzontalnej | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | Tak |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Głowica typu convex do badania jamy brzusznej | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 155 | Tak |  |
|  | b) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | c) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | d) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 58°. | Tak |  |
|  | e) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | f) częstotliwość pracy min. 2,5-5 MHz | Tak |  |
|  | g) wielorazowa przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy 0,6-2,4mm – 1szt. | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badania małych narządów | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |
|  | c) obrazowanie Color Doppler, Power Doppler | Tak |  |
|  | d) obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | e) Szerokość matrycy min. 35 mm | Tak |  |
|  | f) Głębokość skanowania do min 8,5 cm | Tak |  |
|  | g) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | Tak |  |
|  | h) częstotliwość pracy min. 5-12Mhz | Tak |  |
|  | Głowica rektalna dwupłaszczyznowa convex-convex do badania/ biopsji stercza | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | Tak |  |
|  | b) częstotliwość pracy min. 5,0-10,0 MHz | Tak |  |
|  | c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | d) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy | Tak |  |
|  | e) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
|  | f) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | Tak |  |
|  | g) wielorazowa przystawka biopsyjna z kanałem przechodzącym przez środek głowicy– 3szt. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną trzypłaszczyznową convex-convex-convex do badania/biopsji stercza | Tak |  |
|  | a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 310 | Tak |  |
|  | b) częstotliwość pracy min. 5-12MHz | Tak |  |
|  | c) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | d) Kanał biopsyjny przez środek głowicy (wielorazowa nasadka wraz z prowadnicą, której linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° względem osi głowicy | Tak |  |
|  | e) Min. Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty, aktywację i mrożenie obrazu | Tak |  |
|  | f) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 120°. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej konserwacji i obsługi potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesięcy na wszystkie elementy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |