## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia

## (P2, poz.6)

| PARAMETRY GRANICZNE I OCENY JAKOŚCIOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator serca jednojamowy VVI z elektrodą stymulującą |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Cecha parametru | Oferowana przez Wykonawcę wartość | Ocena (Liczba punktów możliwa do przyznania) |
| Stymulator (1 szt.) |  |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |  |  |
| 2 | Min. czas pracy przy nastawach nominalnych: 14 lat | TAK/NIE |  | Nie-0 pkt., Tak-10 pkt. |
| 3 | Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max.5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min | TAK |  |  |
| 4 | Szerokość impulsu 0,05-1,5 ms | TAK |  |  |
| 5 | Co najmniej 2 rodzaje histerezy | TAK |  |  |
| 6 | Amplituda impulsu 0,25-7,5 V | TAK |  |  |
| 7 | Czułość komorowa w zakresie min. 0,5-12,5 mV | TAK |  |  |
| 8 | Czułość przedsionkowa w zakresie min. 0,1 - 5,0 mV | TAK |  |  |
| 9 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" z back up impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji | TAK/NIE |  | Nie-0 pkt., Tak-10 pkt. |
| 10 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  |  |
| 11 | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych do 14 minut | TAK |  |  |
| 12 | Wejście stymulatora IS-1 | TAK |  |  |
| 13 | Waga stymulatora ≤ 20g | TAK |  |  |
| 14 | Łącznik elektrody - IS-1 | TAK |  |  |
| 15 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min. 1,5 T | TAK |  |  |
| Elektroda stymulująca komorowa RV/przedsionkowa (1 szt.) |  |  |  |  |
| 16 | Elektrody sterydowe, bipolarne dopuszczone do diagnostyki rezonansem magnetycznym co najmniej do 1.5 T | TAK |  |  |
| 17 | Aktywna i pasywna fiksacja elektrody do wyboru | TAK |  |  |
| 18 | Dostępne długości co najmniej 50 +/- 5 cm | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość wprowadzenia elektrody przez introduktor o średnicy 7 F | TAK |  |  |
| 20 | Elektrody proste oraz kształtu „J” do wyboru | TAK |  |  |
| 21 | Bipolarne złącza IS-1 | TAK |  |  |
| 22 | Elektroda przedsionkowa o średnicy poniżej 6.0F | TAK/NIE |  | Nie-0 pkt., Tak-10 pkt. |
| 23 | Rodzaj osłony: kopolimer silikonu i poliuretanu | TAK/NIE |  | Nie-0 pkt., Tak-10 pkt. |
| 24 | Utworzenie i utrzymywanie magazynu depozytowego, w ilościach niżej określonych - Stymulator SSIR - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów SSIR - 5 szt. - Stymulator DDDR z promowaniem własnego przewodzenia A-V - 5 szt. - Elektrody stymulujące do stymulatorów DDDR - 5 szt. - Zestawy do implantacji elektrod - 5 szt. - Dostawca na każde 10 urządzeń zakupionych zobowiązuje się dostarczyć 2 opakowania papieru do programatora, 4 prowadników / przedsionek – komora wedle zapotrzebowania/ ,1 śrubokrętu do przykręcania elektrod dostarczenie na 10 sztuk stymulatora 1 kompletu przewodów do pomiarów śródzabiegowych | TAK |  |  |
| 25 | Dostarczenie nieodpłatnie programatorów 3 szt. (do sali zabiegowej i punktu kontroli) do stymulatorów w cenie oferty-w tym jeden z możliwością wykonywania pomiarów śródzabiegowych. | TAK |  |  |
| 26 | Montaż i uruchomienie programatorów w cenie | TAK |  |  |
| 27 | Instrukcja obsługi – podręcznik programowania dla programatorów w języku polskim | TAK |  |  |
| 28 | Serwisowanie i aktualizacje programatorów w okresie trwania umowy w cenie oferty. | TAK |  |  |
| 29 | W przypadku uszkodzenia programatora – naprawa lub wymiana programatora na nowy w ciągu max. 2 dni roboczych. | TAK |  |  |
| 30 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń. Potwierdzenie w formie pisemnej odbytego szkolenia z imiennym wykazem przeszkolonego personelu. | TAK |  |  |
| 31 | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |  |
| 32 | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | TAK |  |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)