# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### HOLTERA  EKG  -  SZT.2.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG | Tak |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Cardio Scan 12 v.78a. | Tak |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 4 dni | Tak |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora | Tak |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | Tak |  |
|  | Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 elektrod | Tak |  |
|  | Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | Tak |  |
|  | Ekranowane kable pacjenta | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | Tak |  |
|  | CMRR >60dB | Tak |  |
|  | Programowanie rejestratora i transmisja zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego na PC przez kabel HDMI-USB | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą kablowego interface’u | Tak |  |
|  | Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta | Tak |  |
|  | Zasilanie z 1 baterii AAA lub akumulatora AAA | Tak |  |
|  | Wyposażenie do każdego rejestratora: - kabel 10 odprowadz. ( do 12 kanałów) – 1 szt. - kabel 4 odprowadz. ( do 3 kanałów) – 2 szt. - etui na pasku | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)