ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SSAKA  PRÓŻNIOWEGO  -  SZT.6

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |  |  |
|  | Regulator próżni, wersja jezdna, podstawa na 5 kołach, w tym 2 z blokadą | TAK |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji 0 – 950 mbar | TAK |  |  |  |  |
|  | Stopień siły ssania 115 l/min +/- 5 l/min do – 950 mbar | TAK |  |  |  |  |
|  | System regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej | TAK |  |  |  |  |
|  | System precyzyjnego ustawienia siły ssania | TAK |  |  |  |  |
|  | Wakuometr w obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem wykonanej z tworzywa. | TAK |  |  |  |  |
|  | System szybkiego odcinania siły ssania | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia od 1 do 4 pojemników | TAK |  |  |  |  |
|  | Zbiornik 2l do wkładów jednorazowych typu Serres- 1 szt. | TAK |  |  |  |  |
|  | Dodatkowo dwa zbiorniki 2l ( zapas dla wszystkich oferowanych ssaków) | TAK |  |  |  |  |
|  | Wąż zbrojony o długości 3 m zakończony wtykiem AGA | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia i zamocowania wszystkich niezbędnych elementów ssaka na szynie aparaturowej ściennej. | TAK |  |  |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |  |  |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy min. 24 miesiące | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)