ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWU  DO  INTUBACJI –  2 ZEST.

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do intubacji - laryngoskop światłowodowy z rękojeścią ze źródłem światła typu LED | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy laryngoskopu tego samego producenta (rękojeść, łyżki, ładowarka) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rękojeść laryngoskopowa diodowa światłowodowa rozmiar standardowy: - zasilanie akumulatorowe: bateria litowo-jonowa - bez efektu pamięciowego - funkcja ostrzegająca o wyczerpywaniu baterii poprzez stopniowe zmniejszanie jasności uruchamiane elektronicznie - wbudowany wskaźnik poziomu naładowania baterii z optyczną sygnalizacją niskiego poziomu energii - żywotność diodowego źródła światła – min. 100 000 godz. - źródło światła: dioda LED, temperatura koloru 5000K, wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 80, strumień świetlny (na wyjściu) min. 20lm - powierzchnia rękojeści radełkowana - możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu wewnętrznego z bateriami i źródłem światła) – rękojeść dwumodułowa | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ładowarka dwustanowiskowa: - szybkie ładowanie - ładowanie baterii litowo-jonowych w maks. 3h - możliwość ładowania całych rękojeści oraz samych wkładów wewnętrznych z baterią akumulatorową - optyczny wskaźnik procesu ładowania: światło pulsujące wskazujące na trwający proces ładowania i światło ciągłe sygnalizujące zakończenie procesu ładowania - ładowarka inteligentna gwarantująca brak możliwość przeładowania baterii akumulatorowych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki światłowodowe (dla jednego zestawu), typ Macintosh: - w rozmiarze 2 (dł.114 mm) – 1 szt. - w rozmiarze 3 (dł.134 mm) – 1 szt. - w rozmiarze 4 (dł.155 mm)– 1 szt. - w rozmiarze 5 (dł.177 mm)– 1 szt. - metalowe, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić brud - zintegrowany światłowód o średnicy min. 4,3 mm - sterylizacja łyżki w autoklawie – wytrzymałość światłowodu min. 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C z min. jasnością 1000 lux - liczba mikro-włókien w światłowodzie – ponad 6000 | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 (standard „zielonego zamka”) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżki wielokrotnego użytku oraz rękojeści oznaczone nr seryjnym (alfanumerycznie oraz DataMatrix) | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja czyszczenia i sterylizacji | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu min. 60 miesięcy | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)