## (P1) Stymulatory serca jedno i
(P1) Stymulatory serca jedno i dwujamowe
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Stymulatory serca dwujamowe-zgodnie z załącznikiem 2a |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | stymulatory serca jednojamowe-zgodnie z załącznikiem 2a |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące przedsionkowe i komorowe aktywne i pasywne-Elektrody aktywne i pasywne - do wyboru, kształt proste i „J” - do wyboru, max. 7Fr wew. Elektrody uwalniające steryd. Długość 45, 52, 58 cm - do wyboru. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Zestaw do implantacji elektrod-Zestaw umożliwiający wprowadzenie dostarczonej elektrody do układu żylnego. Zestaw składający się z koszulki, prowadnika igły i strzykawki z końcówką luer. Średnica wew. 7Fr. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P2) Stymulatory DDD i VVI
(P2) Stymulatory DDD i VVI
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
5 |  | 312_02_08 | Stymulator DDD-zgodnie z załącznikami nr 2a |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | stymulator VVI-zgodnie z załącznikami nr 2a |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Elektrody do stymulacji do stymulatorów DDD i VVI-Elektrody sterydowe, bipolarne dopuszczone do diagnostyki rezonansem magnetycznym co najmniej do 1.5 T Aktywna i pasywna fiksacja elektrody do wyboru Dostępne długości co najmniej 50 +/- 5 cm Możliwość wprowadzenia elektrody przez introduktor o średnicy 7 F Elektrody proste oraz kształtu „J” do wyboru Bipolarne złącza IS-1 Elektroda przedsionkowa o średnicy poniżej 6.0F Rodzaj osłony: kopolimer silikonu i poliuretanu |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Introducery rozrywalne typu PeelAway--Zestaw umożliwiający wprowadzenie dostarczonej elektrody do układu żylnego. Zestaw składający się z koszulki, prowadnika igły i strzykawki |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P3) Urządzenia do resynchroni
(P3) Urządzenia do resynchronizacji
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 |  | 312_02_08 | Stymulator resynchronizujący CRT-P -Waga poniżej 30 gramów Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji do 8V Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV IEGM wewnątrzsercowy – minimum 13 min Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2 Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków Możliwość zaprogramowania min. 15 wektorów stymulacji LV Obsługujące elektrody LV czterobiegunowe z min |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Kardiowertery-defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej o anatomicznym kształcie – obsługujące elektrody czteropolowe-Waga 80 gramów lub mniej [g], Objętość 35 cm3 lub mniej Energia defibrylacji minimum 36 J (dostarczana w pierwszej defibrylacji) Gniazdo elektrody LV do wyboru IS-1 lub IS-4 Anatomiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie skóry Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów Impuls dwufazowy regulowany energią lub napięciem Funkcja automatycznie określająca próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji w kanałach RA, RV, LV Sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym emitowanym przez wszczepione urządzenie Możliwość rozpoznawania zakłóceń powstałych wskutek uszkodzenia elektrody RV z możliwością generowania alarmu Funkcje statystyczne, histogramy, liczniki zdarzeń Przynajmniej 15 wektorów stymulacji w kanale lewokomorowym Możliwość programowania odstępu V-V z uwzględnieniem wyprzedzenia prawo- i lewo-komorowego Możliwość potwierdzenia arytmii przed pierwszą defibrylacją Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Kardiowerter-defibrylator z funkcją resynchronizacji. Żywotność min 7 lat Waga 80 gramów lub mniej [g], Objętość 35 cm3 lub mniej Energia defibrylacji minimum 35 J (dostarczana) Anatomiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie skóry Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów Impuls dwufazowy regulowany energią lub napięciem Funkcja automatycznie określająca próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji w kanałach RA, RV, LV Sygnalizacja ERI i uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym emitowanym przez wszczepione urządzenie Funkcje statystyczne, histogramy, liczniki zdarzeń Przynajmniej 15 wektorów stymulacji w kanale lewokomorowym Możliwość programowania odstępu V-V z uwzględnieniem wyprzedzenia prawo- i lewo-komorowego Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej terapii ATP Możliwość stymulacji lewokomorowej z dwóch punktów na elektrodzie Lewokomorowej Algorytm Adaptiv CRT Urzadzenie umożliwiające wykonanie badania MRI 1,5 T i 3 T bez stref wykluczeni ibrylator z funcją terapii resonchrynizującej: Adaptiv CRT oraz stymulacja LV wielopunktowa- |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Elektrody przedsionkowe-Kształt litery „J” lub prosta Unipolar/ bipolar Uwalniająca steryd Pasywna i aktywna fiksacja (do wyboru) Możliwość bezpiecznego wykonania badania MRI 1,5 T / 3 T bez stref wykluczeń |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Elektrody defibrylujące-Złącza IS-1/DF-1 i DF4 Elektrody do defibrylacji podskórne lub z pływającym coilem Uwalniająca steryd, Osłona silikonowa Jeden (RV) lub dwa pierścienie defibrylujące (RV / SVC) - do wyboru Możliwość bezpiecznego wykonanie badania MRI 1,5 T i 3 T bez stref wykluczeni |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Elektrody lewokomorowe czteropolowe, bipolarne-Łącznik IS-4/IS -1 &quot;Over the wire&quot; – czteropolowa, dwupolowa Uwalniająca steryd,Zewnętrzna osłona elektrody PUR Trzy rodzaje kształtu elektrody IS-4/IS-1 oraz po dwie długości dla każdego z kształtu Elektroda IS-4 mocowana aktywnie |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Prowadniki 0.014&quot; |  |  |  | szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Zestawy do kaniulacji zatoki wieńcowej-Zestaw złożony z 2 koszulek i noża Zastawka hemostatyczna wbudowana Prowadnik, Co najmniej 2 krzywizny koszulek |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Cewniki subselektywne |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Cewniki balonowe do kontrastowania zatoki wieńcowej |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Nożyk do rozcinana koszulki , mandryny |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Zestaw do monitorowania zdalnego urządzeń wszczepionych |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P4) CRT
(P4) CRT
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
21 |  | 312_02_08 | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) z podwyższoną liczbą wyładowań i możliwością wykonania MRI-I. Kardioweter-defibrylator resynchronizujący o zwiększonej liczbie wyładowań z funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI 1 waga - 87g ,grubość - 11 mm 2 żywotność 6,6 lat 3 Rok produkcji – 2021r. lub później 4 Energia dostarczona defibrylacji minimum 37 [J] od pierwszej defibrylacji 5 Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych 6 Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 3 7 Szybka stymulacja dla wsparcia zabiegów TAVI 8 Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI 9 Algorytm do optymalizacji stymulacji LV 10 Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego z możliwością stymulacji serca podczas badania MRI bez stref wykluczenia 11 zapis IEGM łacznie 168 min 12 rejestracja NST , PVC/h. lead monitoring 13 12 wektorów stymulacji LV ( IS4) 14 automatyczny pomiar czasów opóźnienia po stymulacji RV 15 8 wyładowań wysokoenergetycznych w każdej ze stref terapii,uzycie terapii niskonapięciowej ( ATP ) nie zmniejsza liczby dostępnych defibrylacji 16 Możliwość automatycznego wyłączenia nieskutecznej / zastosowania ostatniej skutecznej terapii ATP 17 Bezprzewodowa telemetria 18 Możliwość rozbudowy układu do CRT-D z użyciem elektrody defibrylującej z wyczuwaniem przedsionkowym 19 Możliwość stymulacji ATP przed rozpoczęciem ładowania kondensatorów 20 Pomiar oporności klatki piersiowej 21 Automatyczna zmiana polarności wyładowań w jednej interwencji 22 Negatywna histereza opóźnienia AV 23 Automatyczny pomiar progu stymulacji w kanałach A, RV, LV oraz samoaduptująca się amplituda impulsu we wszystkich kanałach 24 Dostępność w ilości 50% urządzeń CRTD z 20 wektorami stymulacji lewokomorowej oraz wydłużoną żywotnością powyżej 8 lat dla urządzeń IS4 |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Stymulator trójjamowy do resynchronizacji serca z funkcjami antyarytmicznymi i funkcją automatycznego wykrywania środowiska MRI-Tryby stymulacji: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00; DDD;VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT; VDI; V00; VDDR;VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00; DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT; OFF Funkcje antyarytmiczne min.: overdriving 2 niezależne sensory ruchu 13 wektorów stymulacji lewokomorowej Automatyczne rozpoznawanie środowiska rezonansowego i przełączanie urządzenia w tryb MRI bezprzewodowa komunikacja Automatyczna ocena skuteczności stymulacji „z uderzenia na uderzenie (beat to beat)” z zabezpieczającym impulsem po każdej nieskutecznej stymulacji Opóźnienie AV 20-350 ms |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Elektrody defibrylujące pro MRI-Dostępna elektroda defibrylująca jedno i dwukoilowa z budową heliksową w co najmniej 2 odcinkach Dostępna elektroda defibrylująca w standardzie DF-1 oraz DF4 Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Elektrody stymulujące pro MRI-Elektroda przedsionkowa aktywna, pasywna,Elektroda przedsionkowa o długości w zakresie 45-53 cm.,bipolar,osłona silikonowa,Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Elektrody lewokomorowe pro MRI -Elektroda lewokomorowa sterydowa ,Możliwość wykonania badania MRI,Elektrody lewokomorowe do wyboru w standardzie IS-4 i IS-1 |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Zestaw do subselektywnego cewnikowania zatoki wieńcowej cewnikowania żył ,Co najmniej 2 krzywizny cewników subselektywnych, |  |  |  | szt. |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Zestaw do selektywnego cewnikowania żył -Dostępność co najmniej 6 krzywizn,różne długości |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Zestaw do wprowadzania do zatoki wieńcowej |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Zestaw do wenografii |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Stylety |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Zestaw do domowego monitoringu. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## (P5) Ablacja-sprzęt jednorazow
(P5) Ablacja-sprzęt jednorazowy
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
32 |  | 312_02_08 | 1. Elektrody ablacyjne, niechłodzone-Średnica 5 F oraz 7 F rozstaw elektrod : 2-5-2; 2-2-2; 4mm lub 8 mm końcówka elektrody długość 110 cm i 115 cm dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe dostępne krzywizny : M, L, XL, Medium Sweep, Medium Curl, Large Sweep, Large Curl |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | 2. Elektrody ablacyjne, chłodzone -średnica 8 F rozstaw elektrod : 1-4-1 4mm końcówka elektrody długość 115 cm dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe – krzywizny symetryczne i asymetryczne dostępna elektroda z elastyczną końcówką, ponacinaną laserowo dla optymalnego chłodzenia dostępne krzywizny : D, F, J, DD, FF, JJ, DF, FJ, średnica 7 F rozstaw elektrod : 2-5-2; 0,5-5-2 4mm końcówka elektrody długość 110 cm dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe 6 lub 12 otworów wyprowadzających na końcówce elektrody dostępna elektroda z elastyczną końcówką, ponacinaną laserowo dla optymalnego chłodzenia dostępne krzywizny : M, L, XL, Medium Sweep, Medium Curl, Large Sweep, Large Curl |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Elektrody diagnostyczne czteropolowe o stałej krzywiźnie- 3 średnice do wyboru :4F , 5F, 6F 7 różnych krzywizn do wyboru w tym krzywizny DAO, DA0-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2, 4 w różne rozstawy elektrod : 2-2-2; 2–5–2 ; 5-5-5; 10-10-10 mm długość elektrody 120 cm bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Elektrody diagnostyczne dziesięciopolowe do zatoki wieńcowej , sterowalne:4 średnice do wyboru : 4F, 5F, 6F, 7F dostępne krzywizny do wyboru : medium, large, x-large, extra lrg curl dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2 długość elektrody 110 lub 115 cm dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne dostępne 2 różne mechanizmy sterowania |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Introduktory (koszulki) krótkie -Koszulka z zastawką i kranikiem, prowadnik, rozszerzacz |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Igły do punkcji transseptalnej-dostepne 3 różne krzywizny BRK, BRK1,BRK2 dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm igła wykonana w całości ze stali z zastawką hemostatyczną dostępne igły extra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | 8. Koszulki transseptalne (długie)-dostepne 3 średnice: 8 F ; 8, 5 F i 10 F 2 różne długości 63, 81 cm dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULIN, LAMP dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4 w zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Dren łączący elektrodę chłodzona z płynem chłodzącym Dreny do pompy chłodzące kompatybilny z pompą chłodzącą |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | 10. Elektrody rozpraszające (dyspersyjne) do generatora RF. |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | kable (łączniki) kompatybilne z oferowanymi elektrodami ablacyjnymi/diagnostycznymi |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_23 | Dzierżawa systemu do badań elektrofizjologiczncznych ze stymulatorem diagnostycznym wraz z akwizycją obrazu fluoroskopii wraz z generatorem RF oraz pompą chłodzącą wraz z zestawem startowym sprzętu jednorazowego do ablacji-zgodnie z załącznikiem |  |  |  | mies |  | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0