Ciechanów dnia 15.06.2021 r.

AT - ZP/2501/63/21

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do zadania pn. "Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych- Oddział Neurologiczny", ogłoszonego w dniu 08.06.2021 r. w BZP,

nr ogłoszenia 2021/BZP 00074873/01 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część nr 8 Respirator - Czy Zamawiający dopuści respirator o poniższych parametrach i wyposażeniu: Lp.; Parametry. 1; Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. 2; Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych z opcją noworodkową. 3; Respirator stacjonarno-transportowy. 4; Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar. 5; Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora. 6; Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego. 7; Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. Waga respiratora bez podstawy jezdnej 12kg. 8; Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz. 9; Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciagłej. 10; Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A). Tryb wentylacji. 1; VCV Wentylacja kontrolowana objętością. 2; PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem. 3; Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC. 4; PRVC+SIMV. 5; V-SIMV, P-SIMV. 6; CPAP/PSV. 7; APRV. 8; Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.. 9; Oddech spontaniczny. 10; Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów. 11; Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia. 12; Wentylacja nieinwazyjna NIV. 13; Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu. 14; Funkcja wstrzymania na wdechu. 15; Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora. 16; Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2. Parametry regulowane. 1; Częstość oddechów 1–80 odd./min. 2; Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml. 3; Czas wdechu zakres 0,2 – 10 s. 4; I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10. 5; Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu. 6; Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. 7; Ciśnienie wdechowe Pinsp 5 – 80 cmH2O. 8; Ciśnienie wspomagania Psupp 0 – 80 cmH2O. 9; PEEP zakres 1 – 45 cmH2O. 10; Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-80 cmH2O. 11; Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0-45 cmH2O. 12; Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 sekund. 13; Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres 0,2 do 30 sekund. 14; Czas narastania ciśnienia 0 – 2 s. 15; Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres 0,5 – 15 l/min. 16; Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres -0,5 – -10 cmH2O. 17; Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 10 – 85 [%]. Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji. 1; Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z rozdzielczością 1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora. 2; Integralny pomiar stężenia tlenu. 3; Całkowita częstość oddychania. 4; Częstość oddechów obowiązkowych. 5; Częstość oddechów spontanicznych. 6; Wydechowa objętość pojedynczego oddechu. 7; Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego. 8; Objętość całkowitej wentylacji minutowej. 9; Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej. 10; Minutowa objętość przecieku. 11; Ciśnienie szczytowe. 12; Średnie ciśnienie w układzie oddechowym. 13; Ciśnienie PEEP/CPAP. 14; Ciśnienie plateau. 15; Pomiar I:E. 16; Pomiar oporów wdechowych i wydechowych. 11; Pomiar podatności statycznej. 12; Pomiar podatności dynamicznej. 13; Pomiar ciśnienia PEEPi. 14; Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi. 15; Pomiar P0.1. 16; Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej.. 17; Pomiar pracy oddechowej WOB. 18; Pomiar wskaźnika RSBI. 19; Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp. 20; Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu. 21; Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ. 22; Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u. 23; Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z 72 godzin. Alarmy. 1; Braku zasilania w energię elektryczną. 2; Braku zasilania w tlen. 3; Braku zasilania w powietrze. 4; Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej). 5; Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej). 6; Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta. 7; Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta. 8; Wysokiej częstości oddechowej. 9; Bezdechu. 10; Hierarchia alarmów w zależności od ważności. 11; Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń. Inne pożądane funkcje i wyposażenie. 1; Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. 2; Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii z prezentacją krzywej na ekranie respiratora (pomiar i prezentacja parametru VCO2, VECO2, ViCO2)). 3; Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.. 4; Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW. 5; Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora. 6; Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego. 7; Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby). 8; Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora. 9; Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku (z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra) wraz z czujnikiem przepływu – 10 szt.. 10; Wbudowany nebulizator. 11; Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta. 12; Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej. 13; Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło. 14; złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet. 15.; Filtr HEPA wlotu powietrza – 1 szt.,. | Zgodnie z SIWZ |
| 2 | Dotyczy – pakiet nr 6 (Dozownik tlenu) - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi dozowników tlenu? Urządzenia te są bardzo łatwe w obsłudze (dodatkowo, przy każdym dozowniku znajduje się instrukcja obsługi), wyspecjalizowany personel szpitala nie powinien mieć problemów z użytkowaniem. Ponadto, taka usługa znacznie podwyższy cenę jednostkową urządzenia. - Czy Zamawiający dopuści butelkę nawilżacza wielokrotnego użytku, o poj. 200 ml, wykonaną z polisulfonu – materiału niezwykle wytrzymałego, którego temperatura sterylizacji wynosi 134°C? - Czy Zamawiający dopuści butelkę nawilżacza, która wytwarza wilgotność wyższą niż 10mg/l w 22°C? - Czy Zamawiający dopuści dostawę firmą kurierską? | 1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi dozowników tlenu. 2. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. 3. Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. 4.Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 3 | Pozycja nr 8 – Respirator Pytanie 1: Ze względu na sytuację pandemiczną i długi okres oczekiwania na respiratory, czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyprodukowany w grudniu 2020r.? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 4 | Część nr 1 – Kardiomonitor 6 szt. z centralą Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fabrycznie nowych kardiomonitorów z roku produkcji 2020? Kardiomonitory są nieużywane w zapakowanych fabrycznie kartonach. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 5 | szafka przyłóżkowa - Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości: 58 cm – wymiar całkowity ze wspornikiem blatu bocznego? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką z dostępem tylko od frontu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonaną z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafkę z piątym kołem pod wspornikiem blatu? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafkę z blokadą przy kółkach? W praktyce pacjent nie potrzebuje przemieszczać szafki aby wygodnie z niej korzystać, tym samym nie musi nieustannie blokować i odblokowywać kół. | Zgodnie z SIWZ |
| 6 | łóżko bariatryczne z wagą - Czy Zamawiający dopuści łóżko bariatryczne z leżem wypełnionym płytą HPL bez otworów wentylacyjnych? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające centralny panel sterowania bez przycisku typu Stop/Go? Panel posiada możliwość blokowania funkcji. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o gr.12 cm, składający się z 2 warstw, dolna warstwa z wysoce próżniowej pianki o gęstości 28 kg/m3 – pozostałe parametry materaca bez zmian? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 7 | dot. zestawienie parametrów technicznych: Czy Zamawiający dopuszcza stolik, którego szafka wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, a blat stolika wykonany jest z tworzywa ABS? Zdjęcie poglądowe poniżej: | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Czy Zamawiający dopuszcza stolik, którego podstawa wyposażona jest w 4 skrętne koła o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Czy Zamawiający dopuszcza stolik o wymiarach bez wyposażenia opcjonalnego - 670x570x1000 mm? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Czy Zamawiający dopuszcza stolik, którego masa własna wynosi 66 kg? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 8 | dot. Załącznik nr 3 projekt umowy dot. §1 ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji i uruchomienia. Stoliki dostarczane są w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymagają montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 9 | dot. §1 ust. 2.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu szkolenia pracowników medycznych oraz pracowników DAM w zakresie działania i obsługi urządzeń, gdyż dla stolików wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 10 | dot. §3 ust. 2 lit. j) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opisanego w §3 ust. 2 lit. j). | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 11 | Pakiet 7 – Szafki przyłóżkowe – szt 6 - Czy Zamawiający dopuści szafki o wymiarach wysokość 84cm, głębokość 43cm i szerokość 57cm? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki o wymiarach wysokość 91cm, głębokość 43cm i szerokość 58cm? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki składające się z szuflady z zamkiem z kluczykiem, wolnej przestrzeni, szafki zamykanej drzwiczkami (wewnątrz szafki półka z wycięciem na butelkę) oraz półki do odkładanie butów lub np. basenu?\ | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty wykonane są z blachy malowanej proszkowo? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki, w których fronty wykonane są z płyty hpl? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki, w których szuflady wysuwane są na prowadnicach rolkowych? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający dopuści szafki z indywidualną blokadą kół? | Zgodnie z SIWZ |
| 12 | Część: Aparat EKG. Pytanie 1: pkt 11 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem na papierze w postaci rolki i składanki, do wyboru przez użytkownika? Papier typu faxowego nie ma zastosowania w praktyce. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 2: pkt 14 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem w formatach 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 12? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie 3: pkt 17 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 5/10/20 mm/mV? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie 4: pkt 19 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrami mięśniowymi 25 i 40 Hz? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie 5: pkt 20 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z automatycznym dopasowaniem filtru izolinii, bez potrzeby ustawiania ręcznego tego filtru? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie 6: pkt 22 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwiękowej sygnalizacji tętna? Pytanie 7: pkt 23 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią na 50 badań i aplikacją PC do archiwizacji badań? | Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 8: pkt 3 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez ekranu dotykowego, z klawiaturą alfanumeryczną i zestawem klawiszy funkcyjnych? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 9: pkt 28 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez podglądu badania przed wydrukiem? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 10: pkt 38 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG na dedykowanym wózku bez z zabezpieczeniem bez potrzeby przykręcania aparatu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 11: pkt 33-37 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości podłączenia spirometrii, ekg PC i próby wysiłkowej, w zamian z aplikacja PC do zarządzania danymi i badaniami? W praktyce tego typu aparaty nie są stosowane do spirometrii i badań wysiłkowych. Do takich badań stosowane są zewnętrze, osobne systemy. | Zgodnie z SIWZ |
| 13 | Część: Holter ciśnieniowy. Pytanie 1: pkt 3 Czy Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy z własnym, pełnym oprogramowaniem holtera ABPM? Rejestratory holtera ciśnieniowego nie posiadają licencji, zatem zakup rejestratorów nie generuje dodatkowych kosztów. Wskazanie konkretnego rozwiązania sugeruje konkretne producenta. Aktualny opis przedmiotu zamówienia wskazuje tylko na jednego wykonawcę, zawiera nazwy produktu jednego producenta i uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom, co narusza przepis art. 16 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez naruszenie zasady dotyczącej przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. | Zgodnie z SIWZ |
|  | Pytanie 2: pkt 15-16 Czy Zamawiający dopuści holter ciśnieniowy o wadze 240g i 128x75x30mm? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | Pytanie 1: pkt 3 Czy Zamawiający wymaga, żeby rejestrator ciśnieniowy posiadam certyfikat medyczny i był wyrobem medycznym? | Zgodnie z SIWZ |
| 14 | Część: Respirator Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści respirator o parametrach podanych poniżej? Proponowane urządzenie umożliwia podłączenie respiratora do źródeł tlenu wskazanych w specyfikacji Zamawiającego. Możliwość stosowania wszystkich obwodów oddechowych: - jednoprzewodowego obwodu oddechowego - dwuprzewodowego obwodu oddechowego z zaworem pacjenta - obwodu przeciekowego. Tryby wentylacji kontrolowane ciśnieniowo i objętościowo. Mobilna budowa, pozwalająca na użytkowania w warunkach domowych i szpitalnych. Waga: - ok. 5,9 kg bez akumulatora wymiennego - ok. 6,5 kg z akumulatorem wymiennym. Wymiary: - SxWxG (cm): 23 x 15,3 x 34. Możliwość ustawienia i zapamiętania trzech programów wentylacji. Typ wentylacji: Wentylacja nieinwazyjna, inwazyjna. System przewodów: - obwód przeciekowy - jednoprzewodowy obwód oddechowy z zaworem pacjenta - dwuprzewodowy obwód oddechowy z zaworem pacjenta. Pacjenci: - dorośli i dzieci - waga pacjenta: ≥5 kg. Zakres ciśnienia powietrza: - 600 – 1100 hPa. Wbudowane przyłącze tlenu: - 15l/min., maks. 1 bar. Maksymalne ciśnienie wdechowe: - 45 hPa. Maks. ogrzewanie powietrza do oddychania przy temperaturze otoczenia 35°C: - 41°C. Oddech: - Objętość: 50 – 3000 ml - Dokładność: przy 23 °C: ± 20 %, co najmniej 25 ml - Częstotliwość: 5 – 45 bpm - Dokładność: ±0,2 1/min - Wielkość kroku: 0,5 1/min. Zakres ciśnienia IPAP: - 6 do 40 hPa (system nieszczelności) - 4 do 45 hPa (system zaworów) Zakres ciśnienia EPAP/PEEP: - 4 do 20 hPa (system nieszczelności) - 0 do 20 hPa (system zaworów) Zakres ciśnienia CPAP: - 4 do 20 hPa (system nieszczelności) Dokładność ciśnienia: - do 35 hPa ± 0,8 hPa - od 35 hPa ± 1,5 hPa Wielkość kroku: - 0,2 hPa (1 hPa = 1mbar ≈ 1 cm H2O). I:E (Ti/T): - Czas wdechu: 15 % do 67 % cyklu oddechowego - Wielkość kroku: 1% - Dokładność: ±1 %. Minimalne stabilne ciśnienie graniczne (PLSmin) (min. ciśnienie w przypadku błędu): - ≥ 0 hPa Maksymalne stabilne ciśnienie graniczne (PLSmax) (maks. ciśnienie w przypadku błędu): - ≤ 60 hPa. Stopień przerzutnika: - 8-stopniowa regulacja wyzwalania wdechu - 14-stopniowa regulacja wyzwalania wydechu (5-95% maks. przepływu), - w trybie ST może zostać wyłączone wyzwalanie wydechu. Prędkość wzrostu ciśnienia: - 6 stopni regulacji. Tryby wentylacji: - Tryb przeciekowy: CPAP, S, ST, T - Tryby kontrolowane ciśnieniowo: PSV, PCV, aPCV, SIMV, MPVp - Tryby kontrolowane objętościowo: VCV, aVCV, MPVv. Funkcje terapeutyczne: - LIAM - AirTrap Control - blokada wyzwalania - wzrost/Spadek ciśnienia - objętość docelowa. Filtry i techniki wygładzania: - Wartości rzeczywiste: po każdym oddechu liczone na nowo (brak uśredniania) - Wartości średnie: liczone dla wszystkich oddechów od włączenia aparatu - Statystyka AirTrap: liczone dla wszystkich oddechów od włączenia aparatu - Nieszczelność: liczona stale, aktualizowana po każdym oddechu - Kompensacja objętości: przy stopniu „powoli” aparat po 8 oddechach sprawdza osiągnięcie objętości docelowej i zmienia ciśnienie o 0,5 hPa; przy stopniu „średnio” aparat po 5 oddechach sprawdza osiągnięcie objętość docelowej i zmienia ciśnienie o 1,0 hPa; przy stopniu „szybko” aparat po każdym oddechu sprawdza osiągnięcie objętości docelowej i zmienia ciśnienie o 1,5 hPa.; przełączenie na dokładną regulację po osiągnięciu przedział objętości docelowej ciśnienia - Alarmy fizjologiczne: Alarmy “Niskie” wyzwalane gdy w przynajmniej trzech z pięciu ostatnich oddechów nie zostanie osiągnięta odpowiednia granica alarmowa. - Wskazanie Ti, Te, częstotliwości, Ti/T: filtr dolnoprzepustowy - Częstotliwość alarmowa: filtr dolnoprzepustowy - Wskazanie ciśnienia we wskazaniu P(t) i PV-Loop: filtr dolnoprzepustowy i filtr gradientowy - Alarm wyzwalany gdy ciśnienie terapeutyczne w ciągu co najmniej 15 sekund nie zmienia swojej wartości o co najmniej ± 8%. Monitorowanie: - programy wentylacji – 3 - wykresy w czasie rzeczywistym - tryby pętli - objętość wydechowa - FiO2 (opcjonalnie) - alarmy techniczne / fizjologiczne - oprogramowanie PC. Akumulator wymienny umożliwiający min. 4,5h pracy. Podstawa jezdna (opcjonalnie). Torba transportowa (opcjonalnie). | Zgodnie z SIWZ |
| 15 | Dotyczy: Aparat EKG - Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z wydrukiem na papierze termicznym w postaci perforowanej składanki, ryza zawiera 250 kartek formatu A4? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z formatami wydruku: 3, 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub 12 odprowadzeń, w układzie standard lub Cabrera? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z czułością regulowaną w zakresie 5, 10 20 mm/mV? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Ad. 19, 20, 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z szerokim pasmem częstotliwościowym rejestrowanego sygnału EKG, z możliwością ograniczenia do 40 lub 150 Hz? Filtry cyfrowe w oferowanym aparacie realizują filtrowanie izolinii oraz zakłóceń mięśniowych. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający wymaga aparatu z szerokim pasmem rejestrowanego sygnału EKG, min. 0,05-300 Hz? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 22. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez sygnału dźwiękowego tętna? Wartość HR jest wyświetlana na bieżąco na ekranie aparatu. | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 100 zapisów EKG? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z możliwością zmiany przesuwu, wzmocnienia, filtrów i układu wydruku? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG z funkcją rejestrowania do wbudowanej pamięci do 5 minut zapisu EKG i automatycznego wyszukiwania najbardziej diagnostycznego fragmentu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z analizą i interpretacją zapisu spoczynkowego EKG dla dorosłych i dzieci od pierwszych dni życia? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 34. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości współpracy z platformą kardiologiczną, z możliwością rozbudowy o funkcje integracji z systemem szpitalnym? Oferowane aparaty mają możliwość rozbudowy o interfejs komunikacyjny LAN i WLAN oraz obsługę DICOM do integracji aparatu z systemem szpitalnym. | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości rozbudowy o moduł spirometryczny? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG bez możliwości bezpośredniego wydruku ze zwykłej drukarki laserowej? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG dedykowany wózek medyczny z koszykiem i wysięgnikiem na kable pacjenta? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Ad. 39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG wyposażony w: kable pacjenta, komplet elektrod, przewód zasilający, żel 300 ml, 5 ryz papieru A4? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający wymaga aparatu wyposażonego w bezprzewodowy moduł akwizycji, z kablami pacjenta i przyciskami funkcyjnymi do wydruków AUTO i rytmu? | Zgodnie z SIWZ |
| 16 | Dotyczy: Holter ciśnieniowy – szt. 2 - Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania holter ciśnieniowy z oprogramowaniem Profil Manager XD w zestawie, do przygotowywania i odczytu danych z oferowanych rejestratorów? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający wymaga holtera z pomiarem ciśnienia w trakcie inflacji i deflacji mankietu? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy Zamawiający wymaga holtera wyposażonego w czujnik aktywności pacjenta? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający wymaga holtera wyposażonego w czujnik ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury zewnętrznej z korektą pomiarów wg. ich wskazań? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy Zamawiający wymaga holtera z funkcją detekcji i oznaczania arytmii? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 17 | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POMPY INFUZYJNEJ 2-TOROWEJ - SZT. 12 – Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy dwustrzykawkowe z możliwością programowania prędkości infuzji co 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 18 | Zadanie nr 3 - Ssak elektryczny -2 sztuki - Czy w rozumieniu pkt 8 - Zamawiający dopuści ssak z dwoma zbiornikami 3 litrowymi ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 10 Zamawiający dopuści ssak elektryczny z przepływem 60l/min ? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający dopuści ssak o głosności do 55dB? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 16 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez ssak funkcji przełączania z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących się na panelu przednim? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 17 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez ssak funkcji wyboru pojemnika oznaczonego na panelu przednim z podświetlaczem? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 19 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez ssak funkcji przełącznika do wyboru trybu pracy pedału do sterowania nożnego: praca ciągła, praca przerywana? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 20 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez ssak funkcji panelu sterującego na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi? | Zgodnie z SIWZ |
| 19 | Zadanie nr 13 - Materac przeciwodleżynowy - 10 sztuki - Czy w rozumieniu pkt 6 - Zamawiający dopuści materace zbudowane z 20 komór? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści materace o wymiarach 80x200cm ? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści materace o wadze 180 kg? | Zgodnie z SIWZ |
|  | - Czy w rozumieniu pkt 10 Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia pokrowca kompaktowego łączącego wspólnie materac p/odleżynowego z materacem piankowym za pomocą 4 gum na rogach? | Zgodnie z SIWZ |
| 20 | Umowa § 7 ust. 1 pkt. a) 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki do wysokości 0,2 % wartości brutto urządzenia. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 21 | Umowa § 7 ust. 4 1. W związku z występowaniem pandemii COVID-19 zapis o możliwości odstąpienia od umowy z powodu niedotrzymania terminów określonych § 2 umowy jest krzywdzący dla Wykonawców. Ponadto bezzasadnym jest określanie we wzorze umowy wysokości kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy(§ 7 ust. 1 pkt a), jeżeli warunki umowy przewidują możliwość odstąpienia od umowy z powodu przekroczenia terminu realizacji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o zmianę zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 4 oraz o uszczegółowienie zapisu, iż Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin realizacji wskazany w § 2 niniejszej umowy o 7 dni względem pierwotnego terminu realizacji określonego w umowie. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 22 | Lp. 6 dozownik tlenu 6 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu dla dozowników tlenu z Lp. 6. Specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwia wykonanie instalacji/uruchomienia/montażu. Oferowane dozowniki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane dozowniki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane dozowniki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych dozowników przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy. W przypadku braku zgody na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wykonania instalacji oraz zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia. | W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał wykonania instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu dla oferowanego wyrobu. |
| 23 | Lp. 6 dozownik tlenu 6 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie dozowników tlenu, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. | W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał wykonywania przeglądów gwarancyjnych dla oferowanego wyrobu. |
| 24 | Lp. 6 dozownik tlenu 6 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozowników tlenu wysokiej jakości z ciśnieniem roboczym zasilania do 0,5 MPa = 5 bar, przy którym urządzenia są kalibrowane zgodnie z normami dotyczącymi gazów medycznych PN_EN ISO? | Zgodnie z SIWZ |
| 25 | Lp. 6 dozownik tlenu 6 szt. 1. Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie dozownika tlenu z pojemnikiem wielokrotnego użytku wykonanego z poliwęglanu, poj.250 ml, przystopowany do sterylizacji w autoklawie w temp. 121°C ? | Zgodnie z SIWZ |
| 26 | Lp. 16 ssak próżniowy 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu dla ssaków próżniowych z Lp. 16. Specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwia wykonanie instalacji/uruchomienia/montażu. Oferowane ssaki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane ssaki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane ssaki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych ssaków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy. W przypadku braku zgody na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wykonania instalacji oraz zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 27 | Lp. 16 ssak próżniowy 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie ssaków próżniowych , z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. | W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał wykonywania przeglądów gwarancyjnych dla oferowanego wyrobu. |
| 28 | Lp. 12. stolik zabiegowy 2 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji i szkolenia personelu dla stolików zabiegowych z Lp. 12. Specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwia wykonanie instalacji/uruchomienia/montażu. Oferowane stoliki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane stoliki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane stoliki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych stolików przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy. W przypadku braku zgody na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wykonania instalacji oraz zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 29 | Lp. 12. stolik zabiegowy 2 szt. 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stolików zabiegowych, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. | W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymagał wykonywania przeglądów gwarancyjnych dla oferowanego wyrobu. |
| 30 | Lp. 12. stolik zabiegowy 2 szt. - Pkt. 3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji z anodowanego aluminium (ściana tylna wózka wzmocniona, 3-warstwowa) malowanego proszkowo. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Pk.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, podwójnymi. Większa średnica kół wpływa na komfort prowadzenia wózka i jego lepszą zwrotność. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Pkt.5_9_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie blatu z wytrzymałego ABS z wyprofilowanymi z trzech stron ergonomicznymi uchwytami do prowadzenia wózka, co daje większa swobodę przy przemieszczaniu wózka i jest parametrem lepszym od wymaganego. Dodatkowo w standardzie oferowany wózek posiada wysuwaną z prawej strony półkę np. do pisania lub zwiększającą powierzchnię roboczą blatu głównego. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Pkt.6_ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wytrzymałymi szufladami w całości wykonanymi z natryskowo formowanego tworzywa ABS, bez szczelin i łączeń (narażonych na gromadzenie się brudu i zarazków). Oferowane szuflady mają możliwością umieszczenia opisu zawartości oraz wyposażone są w kolorowe nakładki do czytelnego oznaczenia zawartości (10 kolorów nakładek do wyboru). | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Pkt. 10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o zewnętrznych wymiarach: - długość 830 - szerokość 650 - wysokość do powierzchni blatu 920 mm które jedynie nieznacznie odbiegają od wymiarów wymaganych. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
|  | - Pk.11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wadze własnej (z wyposażeniem) niecałe 60 kg. Mimo wagi większej od wymaganej oferowany wózek łatwo się prowadzi i zapewnia Użytkownikowi maksymalny komfort pracy dzięki solidnej i wytrzymałej konstrukcji. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. |
| 31 | Lp. 16 ssak próżniowy 1. Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy wysokiej jakości, którego stopień siły ssania wynosi 66 l/ min do 1000 mbar? | Zgodnie z SIWZ |
| 32 | Lp. 16 ssak próżniowy 1. Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy wysokiej jakości, którego stopień siły ssania wynosi 98 l/ min do 1000 mbar?= | Zgodnie z SIWZ |
| 33 | Lp. 16 ssak próżniowy 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ssaka na wózku z możliwością zawieszenia od 1 do 3 pojemników, które można przenieść i zamocować na szynie aparaturowej. | Zgodnie z SIWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa