Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WÓZKA  DO  TRANSPORTU  CHORYCH  W  POZYCJI  LEŻĄCEJ

DZIECIĘCEGO

| Lp. |  |  |  | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wózek specjalistyczny do transportu dzieci w pomieszczeniach na terenie szpitala | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budowa wózka składająca się z podstawy, kolumnowego układu podnoszenia oraz leża wózka | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Długość całkowita wózka max 1450 mm | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Szerokość całkowita wózka max 750 mm | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Leże wózka składające się z 2 segmentów: stały segment leża oraz ruchomy segment oparcia pleców | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja segmentu oparcia pleców uzyskiwana przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zakres kąta nachylenia segmentu oparcia pleców min od 0° do 70° | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, wypełnione płytą HPL | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja wysokości realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych dostępnych po obu stronach wózka | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zakres regulacji wysokości w zakresie min od 580 do 880 mm | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min 18° dla obu funkcji | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podwozie posiadające osłonę z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z bieżnikiem przeciwpoślizgowym, posiadające tworzywową osłoną | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Centralny system blokowania kół jezdnych wózka oraz blokada kierunku jazdy przy użyciu dźwigni nożnych | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | System blokowania kół jezdnych wózka – dźwignie przy każdym kole wózka | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poręcze boczne oraz uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnione płytą HPL z elementami graficznymi dla dzieci | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materac z pokrowcem nieprzemakalnym o grubości min 5 cm z zamkiem, wodoszczelny, | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maszt do zawieszenia płynów ifuzyjnych | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | TAK |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące | TAK |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | TAK |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |  |  |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)