Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### INHALATORA  -  SZT. 4

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Inhalator przeznaczony do użytku szpitalnego, do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Inhalator pneumatyczno-tłokowy | Tak |  |
|  | Wygodny uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50hz | Tak |  |
|  | Głośność pracy max. 55dB | Tak |  |
|  | Regulacja ciśnienia za pomocą pokrętła. | Tak |  |
|  | Wydajność kompresora : min.14 l/min | Tak |  |
|  | Przepływ powietrza z nebulizatora: min. 8,2 l/min-6,8 l/min | Tak |  |
|  | Szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml - 0,18 ml | Tak |  |
|  | Średni czas nebulizacji 2 ml leku: 3 minuty w ustawieniu max., 11 minut w ustawieniu min. | Tak |  |
|  | Ciśnienie maksymalne: 3,5±0,5 bar | Tak |  |
|  | Minimalna podawana objętość leku: 2ml | Tak |  |
|  | Maksymalna podawana objętość leku: 8ml | Tak |  |
|  | Średnica cząsteczek aerozolu ( MMAD): 2,21µm(min.) - 2,95µm(max.) | Tak |  |
|  | Frakcja respirabilna < 5 μm (FPF)%: 84,2% - 74,7% | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max. 2,4 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie: nebulizator , przewód powietrzny 2m, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, filtr, ustnik. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)