Załącznik nr 2a – dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego, w ramach zadania pn. Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" - Oddział Dziecięcy z Chirurgią Dziecięcą ZP/2501/74/21

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

MONITORA   PARAMETRÓW  ŻYCIA

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Monitor podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, statywie jezdnym, z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), z możliwością mocowania, szpulą na przewód saturacji i schowkiem czujnika SpO2 i oświetleniem LED do pracy nocnej, zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. | Tak |  |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: -dorosły, -dziecko, -noworodek | Tak |  |
|  | Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2 w technologii Nellcor, temperatury na błonie bębenkowej, skala NEWS | Tak |  |
|  | Praca w 3 trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w aktywną funkcję EWS (Algorytm Early Warnning Score oparty o skalę NEWS2). | Tak |  |
|  | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu min. 1000 znaków | Tak |  |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z akumulatorem max. 2 kg | Tak |  |
|  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | Tak |  |
|  | Czas pomiaru max.15s. | Tak |  |
|  | Przewód NIBP dwukanałowy | Tak |  |
|  | Typowy czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 15 sek. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 ± 5 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 20 do 220 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 200 ud./min z dokładnością ± 3 uderzenia/min | Tak |  |
|  | W zestawie pakiet mankietów wielorazowych (min.8 szt. w 8 różnych rozmiarach): wykonane z tworzywa sztucznego - wykończone powłoką antybakteryjną, mankiet bezprzewodowy, - wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. - szczelne zamknięcie gniazda w mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych, pełnej dezynfekcji w płynach. | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru | Tak |  |
|  | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie od 20°C do 42°C | Tak |  |
|  | Dokładność kalibracji ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym | Tak |  |
|  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo – w dostawie min. 1600 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar SPO2 w technologii Nellcor wyświetlany w zakresie min. 1 – 100% | Tak |  |
|  | W komplecie wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych typu klips – 1 szt. , czujnik pediatryczny typu Y (>1 kg) + klips do czujnika typu Y umożliwiający pomiar na palcu u pacjentów pediatrycznych o wadze ciała > 30kg – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna | Tak |  |
|  | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania interwałowego) | Tak |  |
|  | Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 20 do 250 uderzeń na minutę (+/- 3 ud/min) | Tak |  |
|  | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu, | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz i akumulatorowe | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych kompletów pomiarów | Tak |  |
|  | Akumulator wbudowany w monitorze pozwala na pracę min. 8 godz. | Tak |  |
|  | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie zwiększający pracę monitora do min. 17 godz. | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | Tak |  |
|  | Komunikacja: • USB min. 1 • Bluetooth • Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, • moduł komunikacji WiFi (przystosowany do ew. późniejszej integracji z systemem szpitalnym) • gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedyńczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta | Tak |  |
|  | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)