Załącznik nr 2a- ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH ZESTAWU  LASEROWEGO

Przedmiot przetargu: Laser holmowy

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | Tak |  |
|  | Laser urologiczny do kruszenia kamieni, enukleacji stercza oraz innych procedur urologicznych i chirurgicznych | Tak |  |
|  | Laser zbudowany na krysztale holmowo-yagowym | Tak |  |
|  | Długość fali 2100 nm | Tak |  |
|  | Moc urządzenia min. 150 W | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w port laserowy "otwarty", czyli bez chipowania włókien, bez limitacji ilości użyć danego włókna, dostarczonej energii oraz ilości sterylizacji danego włókna. Laser nie może posiadać mechanizmu ograniczającego pracę na tych włóknach. | Tak |  |
|  | Port laserowy typu high-power SMA | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia | Tak |  |
|  | Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego | Tak |  |
|  | Waga urządzenia maks. 260 kg | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz | Tak |  |
|  | Energia pojedynczego impulsu w zakresie min. 0,2-5 Joula | Tak |  |
|  | Czas trwania impulsu min. 50-1100 µs regulowany manualnie w 7 stopniowej skali | Tak |  |
|  | Wiązka naprowadzająca zielona | Tak |  |
|  | Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia | Tak |  |
|  | Przycisk nożny trzy-funkcyjny dwupedałowy | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy w programie litotrypsji, pod każdym z dwóch przełączników nożnych | Tak |  |
|  | Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze • litotrypsja kamieni • BPH • tkanka miękka (soft tissue) Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki | Tak |  |
|  | Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 7 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji | Tak |  |
|  | Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów, w której pierwszy impuls generuje kawitację i podciśnienie w celu zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls uderza w bańkę z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Pierwszy pęcherzyk wytwarza znacznie większą siłę wybuchową co pozwala na szybką ablację / cięcie tkanek miękkich i fragmentację twardych kamieni. | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w 7 różnych wartościach/krokach, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji. | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w tryb specjalnej podwójnej modulacji impulsów, w której impuls pierwszy generuje kawitację i podciśnienie w celu zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a impuls drugi uderza w kamień przechodząc powietrze z 2-go pęcherzyka, co zapewnia szybką ablację | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w tryb emisji pojedynczego długiego impulsu | Tak |  |
|  | Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: • tryb pracy • długość impulsu • grubość podłączonego włókna, • częstotliwość pracy, • energię impulsu, • ustawioną moc, • natężenie wiązki pilotującej, • stan lasera, • ilość podanej energii • czas podawania energii | Tak |  |
|  | Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika | Tak |  |
|  | Soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń - łatwy dostęp z możliwością wymiany soczewki przez przeszkolony personel w szpitalu. Wymiana soczewki nie może się wiązać z potrzebą zdejmowania obudowy lasera jak i interwencji serwisu. | Tak |  |
|  | Współpraca z włóknami wielo- i jednorazowego użytku | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe jednofazowe 220-230V. Przewód zasilający o długości min 2 m | Tak |  |
|  | Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem | Tak |  |
|  | Port do blokowania automatycznych drzwi w przypadku aktywacji promieniowania laserowego | Tak |  |
|  | Laser powinien posiadać włącznik główny, kluczyk do włączania urządzenia oraz przycisk awaryjnego wyłączania | Tak |  |
|  | Akcesoria lasera chirurgicznego: - włókna wielorazowe do wyboru z oferty producenta urządzenia, z niebieską otuliną - 5 szt. - nożyk i obieraczki do włókien laserowych - po 1 szt. - okulary ochronne - 2 szt. - mikroskop do badania jakości włókien – 1 szt. | Tak |  |
|  | Morcelator urologiczny | Tak |  |
|  | Morcelator urologiczny do usuwania wyciętej tkanki prostaty z pęcherza moczowego po przezcewkowej enukleacji. | Tak |  |
|  | Urządzenie złożone z konsoli sterującej, uchwytu morcelatora oraz wymiennego ostrza | Tak |  |
|  | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania uchwytem morcelatora wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o ustawionej prędkości | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość 1000 r/min regulowana w min. 10 krokach | Tak |  |
|  | Pompa ssąca wbudowana w konsole sterującą do odsysania płynu irygacyjnego i tkanki, ciśnienie ssania min. 0,08 MPa, wydajność odsysania min. 15 l/min | Tak |  |
|  | W zestawie przełącznik nożny jednopedałowy do aktywacji i regulacji prędkości ostrza | Tak |  |
|  | Zintegrowany w uchwycie morcelatora kanał ssący do ewakuacji zmorcelowanych fragmentów tkanki | Tak |  |
|  | Ostrze morcelatora dwuczęściowe, śr. 4,5 mm, dł. 40 cm, sterylizowalne - 2 szt | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji uchwytu i ostrza w autoklawie 134° C | Tak |  |
|  | W zestawie: butla zbierająca, butla na odpady, butla przelewowa, rura ssąca | Tak |  |
|  | Waga konsoli sterującej maks. 8 kg | Tak |  |
|  | Resektoskop laserowy – 2 szt. | Tak |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny 26 Fr z obturatorem, ilość zaworów min. 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora. | Tak |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 26 Fr z obturatorem | Tak |  |
|  | Element pracujący do resektoskopu. Uchwyty na palce. Kompatybilny z włóknami o średnicy do 1000 µm. Montaż elementu roboczego do płaszcza wewnętrznego na „klik". | Tak |  |
|  | Optyka kierunek patrzenia 25°, długość robocza 302 mm, kompatybilna z płaszczem zewnętrznym resektoskopu 26 Fr. | Tak |  |
|  | Optyka kierunek patrzenia 0°, kanał roboczy 4 mm, kompatybilna z płaszczem zewnętrznym resektoskopu 26 Fr. | Tak |  |
|  | Gruszka (ewakuator). W zestawie adapter do płaszcza wewnętrznego resektoskopu. | Tak |  |
|  | Zestaw MINI-PCNL | Tak |  |
|  | Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 0° | Tak |  |
|  | Zestaw płaszczy ssący z obturatorami o rozmiarach: - Fr 12 × 140 mm - Fr 12 x 80 mm - Fr 14 x 140 mm - Fr 14 x 80 mm - Fr 14 x 160 mm | Tak |  |
|  | Łącznik Y-kształtny | Tak |  |
|  | Kolektor zbiorczy o pojemności min. 100 ml | Tak |  |
|  | Nakrętka uszczelniająca do kanału roboczego | Tak |  |
|  | Uroterorenoskop giętki cyfrowy – 3 szt. | Tak |  |
|  | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy. | Tak |  |
|  | Czas pracy min. 21 godzin. | Tak |  |
|  | Długość robocza min. 670 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5 | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. Ø 1,2 mm | Tak |  |
|  | Pole widzenia min. 110° | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-50 mm | Tak |  |
|  | Wygięcie części dystalnej min 270° góra i 270° dół | Tak |  |
|  | Dopuszczenie do sterylizacji w sterylizacji plazmowej | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca do uroterorenoskopu giętkiego | Tak |  |
|  | Sterownik kamery kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi | Tak |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane z oferowanym sterownikiem | Tak |  |
|  | Żywotność diody LED min. 10.000 godzin | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w min. 21 calowy monitor | Tak |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. jedno wyjście wideo | Tak |  |
|  | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | Tak |  |
|  | Wbudowany port USB 3.0 | Tak |  |
|  | Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi | Tak |  |
|  | Adapter do podłączenie uroterorenoskopu giętkiego | Tak |  |
|  | Tester szczelności | Tak |  |
|  | Waga urządzenia max 11 kg | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszporty techniczne do oferowanych urządzeń | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące na wszystkie elementy zestawu. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Aparat zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)