Ciechanów dnia 20.09.2021 r.

AT - ZP/2501/97/21

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę lasera holmowego ogłoszonego w dniu 09.09.2021 r. w BZP, nr ogłoszenia 2021/BZP 00175221/01 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pytanie 1 dotyczy punktu 8 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści: „Laser wyposażony w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami, z możliwością ustawienia wszystkich kół do jazdy prosto” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w w uchwyty transportowe oraz cztery koła skrętne, wszystkie z hamulcami? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 2 | Pytanie 2 dotyczy punktu 9 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści: „Ekran dotykowy do sterowania laserem min. 12 cali, kolorowy, z możliwością obrotu i złożenia” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w monitor dotykowy do sterowania laserem o rozdzielczości 10,1 cala? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pytanie 3 dotyczy punktu 10 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Czujnik obecności ręki otwierający przysłonę ochronną złącza włókna laserowego” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w manualną przesłonę złącza włókna laserowego? | Zgodnie z SWZ |
| 4 | Pytanie 4 dotyczy punktu 11 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Waga urządzenia maks. 260 kg” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser o maksymalnej wadze 285 kg? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 5 | Pytanie 5 dotyczy punktu 12 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Częstotliwość pracy w zakresie min. 3-100 Hz”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser o częstotliwościach pracy w zakresie 5-100 Hz? | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Pytanie 6 dotyczy punktu 14 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Czas trwania impulsu min. 50-1100 µs regulowany manualnie w 7 stopniowej skali”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser z regulowanym manualnie czasem trwania impulsu w przedziale 150-1700 µs? | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pytanie 7 dotyczy punktu 16 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:”Laser aktywowany za pomocą przycisku nożnego podłączanego z przodu urządzenia”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser w którym przycisk nożny jest podłączany z tyłu urządzenia? | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 8 | Pytanie 8 dotyczy punktu 19 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Trzy różne programy fabryczne do pracy na laserze • litotrypsja kamieni • BPH • tkanka miękka (soft tissue) Programy muszą się różnić charakterystyką impulsu i długością impulsu gwarantowaną przez producenta urządzenia. Nie chodzi o programy zapisywane w bibliotece ustawień przez użytkownika, gdzie zmiany dotyczą ilości Herzów, Jouli, grubości włókna czy natężenia plamki”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser w którym znajdują się równoważne programy fabryczne lecz pod innymi nazwami? W tym między innymi: - HoLEP - Lithotripsy - Morcellation | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pytanie 9 dotyczy punktu 20 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Specjalny program fabryczny do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem - program musi pracować w pełnym zakresie długości impulsu w granicach do 1100 mikrosekund, z min 7 poziomami regulacji długości impulsu, program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser w którym znajduje się równoważne rozwiązanie w postaci programu do litotrypsji z efektem tzw. rozpylania-dustingu, czyli kruszenia długim impulsem? Program zapewnia zmniejszony odrzut lekkich złogów w moczowodach, niezależnie od ustawionej energii i częstotliwości w porównaniu ze standardowym programem do litotrypsji. | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pytanie 10 dotyczy punktu 21 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Specjalny tryb podwójnej modulacji impulsów, w której pierwszy impuls generuje kawitację i podciśnienie w celu zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a drugi impuls uderza w bańkę z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Pierwszy pęcherzyk wytwarza znacznie większą siłę wybuchową co pozwala na szybką ablację / cięcie tkanek miękkich i fragmentację twardych kamieni.” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser posiadający równoważny program pracy czyli dodatkowy program tzw. tryb zmniejszonej retropulsji? Tryb ten nie wymaga generowania podwójnych impulsów w celu uzyskania tego samego efektu terapeutycznego. Pozwala to znacznie zredukować koszty eksploatacji lasera i wydłużyć żywotność lampy w stosunku do trybu podwójnej modulacji impulsów. | Zgodnie z SWZ |
| 11 | Pytanie 11 dotyczy punktu 22 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu w 7 różnych wartościach/krokach, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji.” Czy Zamawiający dopuści do postępowania Laser wyposażony w technologię, która przy dowolnym ustawieniu energii/częstotliwości pozwala chirurgowi na modyfikowanie czasu trwania impulsu, umożliwiając doskonałą kontrolę retropulsji oraz bardzo drobne modyfikacje cięcia/ablacji? | Zgodnie z SWZ |
| 12 | Pytanie 12 dotyczy punktu 23 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Laser wyposażony w tryb specjalnej podwójnej modulacji impulsów, w której impuls pierwszy generuje kawitację i podciśnienie w celu zmniejszenia retropulsji kamienia (tworząc rodzaj kosza do trzymania kamienia), a impuls drugi uderza w kamień przechodząc powietrze z 2-go pęcherzyka, co zapewnia szybką ablację” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser posiadający równoważny program pracy czyli dodatkowy program tzw. tryb zmniejszonej retropulsji? Tryb ten nie wymaga generowania podwójnych impulsów w celu uzyskania tego samego efektu terapeutycznego. Pozwala to znacznie zredukować koszty eksploatacji lasera i wydłużyć żywotność lampy w stosunku do trybu podwójnej modulacji impulsów. | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pytanie 13 dotyczy punktu 25 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści :” Laser podczas pracy powinien stale i jednocześnie wyświetlać na ekranie dotykowym następujące parametry: tryb pracy długość impulsu grubość podłączonego włókna, częstotliwość pracy, energię impulsu, ustawioną moc, natężenie wiązki pilotującej, stan lasera, ilość podanej energii czas podawania energii” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser w którym stale i jednocześnie są wyświetlane na ekranie dotykowym następujące parametry: − tryb pracy, − długość impulsu, − grubość podłączonego włókna, − częstotliwość pracy, − energię impulsu, − ustawioną moc, − ilość podanej energii? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pytanie 14 dotyczy punktu 26 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści :” Laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego, powinien też żądać potwierdzenia grubości podłączonego światłowodu przez użytkownika” Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony w system automatycznego wykrywania włókna laserowego? Detekcja włókna odbywa się automatycznie i laser nie wymaga dodatkowego potwierdzania grubości włókien. | Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie |
| 15 | Pytanie 15 dotyczy punktu 30 „ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU LASEROWEGO” o następującej treści:” Swobodna praca urządzenia w temperaturze otoczenia 30 stopni C, przy ustawionej maksymalnej mocy urządzenia, podwójny system chłodzenia wodą i powietrzem”. Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser pracujący swobodnie w temperaturze otoczenia 28 stopni Celsjusza? | Zgodnie z SWZ |
| 16 | Pytanie 16 do punkt 2 warunki gwarancji i serwisu „W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.” Czy Zamawiający wymaga przeglądów w okresie gwarancji dokonywanych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta? | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa