ZESTAWIENIE PRAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWU DO DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

Lp.	Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia	Wymóg /wartość graniczna	Wymagany opis / spełnienia wymogu
	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021	Tak
I.	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem	Tak
	Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą	Tak
	Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla / pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.	Tak
	Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.	Tak
	Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.	Tak
	Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.	Tak
	Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.	Tak
	Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi: / Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość. / Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. / Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący. / Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.	Tak
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.	Tak
	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.	Tak
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.	Tak
	Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.	Tak
	Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.	Tak
	Kartoteka pacjenta.	Tak
	Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.	Tak
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%)	Tak
	Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamera USB.	Tak
	Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.	Tak
	Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.	Tak
	Osprzęt do oferowanego urządzenia: / - stabilny stojak na kółkach / - monitor dla pacjenta minimum 42 cale / - obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką / - komputer spełniający minimalne wymagania: / - system operacyjny Windows 10 lub nowszy, 64 bit, / - komputer klasy PC z procesorem min. 2 GHz, / - pamięć min. 8 GB RAM, / - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - karta sieciowa Wi-Fi / - wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) / - kamera podłączana do USB	Tak
II.	Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z barierką zabezpieczającą	Tak
	Możliwość ćwiczenia w specyficznej pozycji wyjściowej	Tak
	Dostępne testy: dystrybucja obciążenia, testy chodu, wstawania oraz skoków	Tak
	Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą	Tak
	Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji.	Tak
	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla Terapeuty	Tak
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów	Tak
	Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz.	Tak
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. / Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie : Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości.	Tak
	Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę	Tak
	Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki	Tak
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm]. (+/- 5%)	Tak
	Osprzęt do oferowanego urządzenia: / - stabilny stojak na kółkach / - monitor dla pacjenta minimum 42 cale / - obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką / - komputer spełniający minimalne wymagania: / - system operacyjny Windows 10, 64 bit, / - komputer klasy PC z procesorem min. 2 GHz, / - pamięć min. 8 GB RAM, / - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - karta sieciowa Wi-Fi / - wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0) / - kamera podłączana do USB	Tak
III.	Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn dolnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego	Tak
	Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny dolnej – za pomocą oporu elastycznego	Tak
	Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.	Tak
	Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej.	Tak
	Urządzenie wyposażone w fotel z regulowanym oparciem	Tak
	Urządzenie wykorzystuje zintegrowaną dwupłytową platformę dynamograficzną, która rozszerza możliwości treningowe o ćwiczenia równowagi i koordynacji.	Tak
	Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.	Tak
	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,	Tak
	Wyposażenie: - urządzenie wraz z czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz.	Tak
	Osprzęt do oferowanego urządzenia: / - stabilny stojak na kółkach / - monitor dla pacjenta minimum 42 cale / - obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką / - komputer spełniający minimalne wymagania: / - system operacyjny Windows 10 lub nowszy, 64 bit, / - komputer klasy PC z procesorem min. 2 GHz, / - pamięć min. 8 GB RAM, / - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - karta sieciowa Wi-Fi / - wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)	Tak
	Wymiary (+/- 50mm): 1400 x 630 x 980 mm	Tak
IV.	Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyny górnej w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego	Tak
	Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji kończyny górnej – przedramienia, nadgarstka za pomocą oporu elastycznego	Tak
	Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta.	Tak
	Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów.	Tak
	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta. Stały monitoring pacjenta oraz motywacja w trakcie ćwiczeń	Tak
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń dla pacjentów	Tak
	Urządzenie umożliwia wykonywanie następujących / ruchów: / • przywodzenie/odwodzenie / • rotacja wewnętrzna/zewnętrzna / • zginanie grzbietowe/dłoniowe	Tak
	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z komputerem - komunikacja za pomocą USB Bluetooth,	Tak
	Wymiary (+/- 50mm): 400 x 620 x 950 mm	Tak
	Osprzęt do oferowanego urządzenia: / - stabilny stojak na kółkach / - monitor dla pacjenta minimum 42 cale / - obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką / - komputer spełniający minimalne wymagania: / - system operacyjny Windows 10 lub nowszy, 64 bit, / - komputer klasy PC z procesorem min. 2 GHz, / - pamięć min. 8 GB RAM, / - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - karta sieciowa Wi-Fi / - wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)	Tak
V.	Stacja terapeuty do zarządzania urządzeniami	Tak
	Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej	Tak
	Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale	Tak
	Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką	Tak
	Komputer spełniający minimalne wymagania: / - system operacyjny Windows 10 lub nowszy, 64 bit, / - komputer PC z procesorem min. 2 GHz, / - pamięć min. 8 GB RAM, / - karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050 / - karta sieciowa Wi-Fi / - wymagane złącza: / 2 x USB (3.0) / 2 x USB (2.0)	Tak
	Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej	Tak
	Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami	Tak
Inne wymagania
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.	Tak
	Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe	Tak
	Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia.	Tak
	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta	Tak
	Paszport techniczny do każdego urządzenia	Tak
Warunki gwarancji i serwisu
	Okres gwarancji min.24 miesiące na wszystkie urządzenia zestawu.	Tak
	W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.	Tak
	Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.	Tak
	Zapewniony serwis pogwarancyjny	Tak
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat	Tak

miejscowość:
data:

……………………………………..
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)