Nr postępowania – ZP/2501/16/22

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania na dostawę sprzętu jednorazowego

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pakiet 1 – Sprzęt jednorazowy do terapii oddechowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych (dla pacjentów o wadze ciała > 30kg) objętość oddechowa: jedna ręka 600 ml/dwie ręce 1000 ml; objętość worka oddechowego 1547 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci (dla pacjentów o wadze ciała 10-30 kg) objętość oddechowa 450 ml; objętość worka oddechowego 683 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni; rezerwuar tlenu 2600 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator jednorazowego użytku dla niemowląt/noworodków (dla pacjentów o wadze ciała > 10 kg) objętość oddechowa 150 ml; objętość worka oddechowego 234 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek; zawór ciśnieniowy 40 cm H2O; rezerwuar tlenu 300 ml. umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej; dren do pododawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem; produkt bez ftalanów (w tym DEHP) | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych: 2 rury karbowane o stałej długości 160 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony respiratora wykonane z EVA (octan winylu); trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko z portem luer lock zabezpieczonym stabilnie wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); czysty mikrobiologicznie; jednorazowy | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia dla dorosłych: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 200cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 22mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; worek oddechowy bezlateksowy, 2 l - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy. | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia pediatryczny: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 180cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150 cm; miękkie, ryflowane złącza 22mmF od strony aparatu wykonane z EVA (octan winylu); średnica rur 15mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności ; worek oddechowy bezlateteksowy 1litr - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy 1 | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T: pojemność nebulizatora 12ml, skalowany co 2ml; łącznik typu T (złącza 22mmM/15mmF i 22mmF) umożliwiający podłączenie do układu oddechowego do respiratora; nebulizator z gwintem zapewniającym szczelne zamknięcie; bardzo mała pozostałość leku po zakończonej inhalacji; dren powietrzny o przekroju gwiazdki (antyzagięciowy) o dł. 200cm; wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz ftalanów (DEHP); produkt jednorazowy; czysty mikrobiologicznie; pakowanie foliowe | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi Jednorazowy zestaw pomiarowy inwazyjnego ciśnienia krwi, z wyzwalaczem szybkiego przepłukiwania oraz zerującym zaworem odcinającym, utrzymywanie przepłukiwania na poziomie 3 ml/min przy ciśnieniu worka fizjologicznego 200 mmHg, zabezpieczenie przed nadciśnieniem w przetworniku ciśnienia (powyżej 7000 mmHg. | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy