## 1materiały do zespoleń kości pa
materiały do zespoleń kości pacjentów urazowych
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Gwóźdź gamma śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, wygięcie przyśrodkowo-boczne gwoździa 4° na Valgus, promień przodowygięcia gwoździa 1.5m, blokowany, dystalnie jeden otwór owalny blokujący gwóźdź od strony bocznej w gwoździu krótkim i dwa otwory blokujące od strony bocznej, owalny i okrągły w gwoździu długim; krótki 180mm i długi 260-480mm. Śrdenica proksymalna gwoździa max 15,5mm. W skład zestawu wchodzi ponadto śruba szyjkowa Ø10,5mm zakr dł 70-120mm, zaślepka, śruba blokująca Ø5 zakr. dł. 25-90mm. |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | śruba szyjkowa |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm i dł. 0 mm oraz ø 15,5 mm i dł. 5 i 10 mm |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | śruba blokująca ø 5mm dł 25-90mm z przeskokiem co 2,5mm do dł 45mm i co 5mm w dł 45-90mm |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | sterylna nakładka do nawigacji Gwoździa Gamma |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwoździu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe/lewe grubość gwoździa 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwożdzie kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwoździa długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Tytan. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 6 mm o długości 0-25mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa, sterylna, całkowicie gwintowana |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory, w tym jeden owalny pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Śruba kompresyjna, ø 5.5 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. 3 otwory okrągłe w części bliższej gwoździa umożliwiające wprowadzenie śruby blokującej, kątowo stabilnej, umiejscowione odpowiednio 12, 19 i 46mm od szczytu gwoździa oraz jeden otwór owalny umożliwiający wykonanie kompresji umiejscowiony 27mm od szczytu gwoździa. System zaopatrzony w celownik do dostępu nadrzepkowego. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-25 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | Sterylna osłona ochraniająca tkanki miękkie podczas wprowadzania gwoździa techniką nadrzepkową |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | proteza stawu CMC 1 -panewka pressfit, wkręcana i cementowa, trzpienie standardowe w 4 rozmiarach, szyjka w 3 rozmiarach, głowa dwumobilna (ilość endoprotez) |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10,11,12 mm. Wygięcie gwoździa o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Blokowany śrubą o średnicy 5mm i zakresie długości od 25 do 120mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | śruba kompresyjna sterylna Ø 8 mm , długości 14.5 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm całkowicie gwintowana oraz ø 12 mm i dł. 5, 10, 15 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | śruba blokująca sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Płyta o grubości 3.3mm w trzonie, 2.3mm w części przynasadowej i 1.3mm w części dystalnej. Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Śruba gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Śruba gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 45 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Śruba gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Płyta ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97 0 w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty; 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6.0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Wszystkie śruby obłsugiwane jednym śrubokrętem typu T20. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Tytanowa śruba blokująca Ø 5.0 mm , dł 14-95 mm |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Tytanowa śruba blokująca Ø 5.0 mm do złamań okołoprotezowych, dł 8-20 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Tytanowa śruba korowa Ø 4,5 mm, dł 14-95 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Tytanowa śruba gąbczasta Ø 6.0 mm, częściowo i całkowiecie gwintowana, dł 30-95 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płyty z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płyty blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płyty blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płyty blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płyty blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płyty blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: płyty przyśrodkowe i tylno-boczne od 4 do 14, płyty tylne, tylno-przyśrodkowe i na olecranon od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych; śruby blokowane z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płyty z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płyty blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płyty blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płyty blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płyty blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płyty blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: płyty przyśrodkowe i tylno-boczne od 4 do 14, płyty tylne, tylno-przyśrodkowe i na olecranon od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych; śruby blokowane z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | śruby korowe 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Płyta do dalszej nasady kości strzałkowej, anatomiczna, ilość otworów 3-12. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe, niegwintowane, uniwersalne -dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W odcinku dalszym płyty anatomicznej grubość 1,3mm, w trzonie 2mm. Szerokość płyty 12mm w części trzonowej. Materiał tytan. |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Płyta do strzałki, prosta, ilość otworów w trzonie 2-16. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe uniwersalne dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płyty max 2mm. Materiał tytan.&quot;&quot;Płyta do strzałki, prosta, ilość otworów w trzonie 2-16. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe uniwersalne dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płyty max 2mm. Materiał tytan.&quot;&quot;Płyta do strzałki, prosta, ilość otworów w trzonie 2-16. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera . W płycie otwory okrągłe uniwersalne dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płyty max 2mm. Materiał tytan. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | płytki tytanowe 2,7 mm. Płyty wąskie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 32 - 155 mm. Płyty wąskie blokowane &quot;T&quot; 2,7 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długośc od 47 - 87 mm. Płyta wąska blokowana &quot;Y&quot; 2,7 mm - 10 otworów długość 92 mm. Płyta wąska blokowana trójkątna 2,7 mm - 10 otworów, długość 92 mm. Płyty szerokie blokowane 2,7 mm - 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 otworów długość od 39 - 176 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,7 mm o długośc od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 15 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jeden otwór jako blokujacy i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | płytki tytanowe 2,4 mm. Profilowe 2,4 mm - 4,6,8,10,20 otworów długośc od 286- 132 mm. Płyty pod śruby korowe 2,4 mm o długośc od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 mm do 80 mm. Płyty wąskie blokowane 2,4 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 28 - 135 mm.Płyty wąskie blokowane &quot;T&quot; 2,4 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długośc od 41 - 76 mm. Płyta wąska blokowana &quot;Y&quot; 2,4 mm - 10 otworów długość 81 mm. Płyta wąska blokowana trójkątna 2,4 mm - 10 otworów, długość 81 mm. Płyty szerokie blokowane 2,4 mm - 4,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 otworów długość od 35 - 156 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,4 mm o długośc od 6 -80 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 50 mm i z przeskokiem co 5 mm od 50 do 80 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 15 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jedne otwór jako blokujacy i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | płytki dłoniowe tytanowe 2,0 mm. Profilowe 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długośc od 22 - 108 mm. Płyty pod śruby korowe 2,0 mm o długośc od 6 -40 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 40 mm. Płyty wąskie blokowane 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 23 - 111 mm.Płyty wąskie blokowane T 2,0 mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów długośc od 34 - 62 mm. Płyty szerokie blokowane 2,0 mm - 4,6,8,10,20 otworów długość od 28 - 131 mm. Płyty pod śruby blokowane i korowe 2,0 mm o długośc od 6 -40 mm z przeskokiem co 1 mm do 16 mm i z przeskokiem co 2 mm od 16mm do 40 mm. Możliwość wprowadzenia śruby pod kątem do 10 stopni. System Hybrid LC - umożliwiający wprowadzenie śruby blokowanej i korowej w jedne otwór jako blokujacy i kompresyjny. Możliwość użycia podkładki. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | śruby blokowane i korowe w rozmiarach 2.0, 2.4, 2.7mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | Płyty do stopy kompresyjne w skład których wchodzą: płyty uniwersalne kompresyjne, płyty kompresyjne MTP, płyty kompresyjne Lapidus, płyty kompresyjne śródstopne |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 | Śruby korowe i blokowane 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_02_08 | Śruby kompresyjne 3,6mm i 4,1mm |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | 312_02_08 | Płyty do kości stopy. Uniwersalne otwory okragłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji międzyodłamowej. Płyty proste, zagięte,prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L, oraz płyty do pięty. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty - tytan. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
81 |  | 312_02_08 | Śruby korowe i blokowane3,5mm, dł 10 - 70mm. Skok długości co 2mm w przedziale 10-50mm i co 5mm w przedziale 50-70mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | 312_02_08 | śruby korowe i blokowane 2,7mm, dł 8mm - 50mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
83 |  | 312_02_08 | Tytanowa śruba kaniulowana, dwugwintowa ø 6.5 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
84 |  | 312_02_08 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby Ø3.0 od 12 do 40 mm w odstępach co 2 mm, długość śruby Ø4.0 od 20 do 50mm w odstępach co 2mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
85 |  | 312_02_08 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby Ø3.0 od 12 do 40 mm w odstępach co 2 mm, długość śruby Ø4.0 od 20 do 50mm w odstępach co 2mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
86 |  | 312_02_08 | śruba kaniulowana o stałej średnicy ø2, 3, 4, 6.5, 8mm. Częściowo gwintowana. Tytan. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
87 |  | 312_02_08 | Podkładka pod głowę śruby 2,3,4,6.5,8mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
88 |  | 312_02_08 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub 3.5mm w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła, co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
89 |  | 312_02_08 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88mm i 108mm. Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
90 |  | 312_02_08 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-120 mm |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
91 |  | 312_02_08 | Płyta do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny oraz płyty kolumnowe - prosta i L. Otwory okrągłe, uniwersalne - pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej płyt grzbietowych i dłoniowych od 5 do 7 otworów. Tytan . Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Śrubokręt do śrub 2.7 - Torx8. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni. Blokowanie śruby w płycie nie wymaga użycia śrubokręta dynamometrycznego. Płyty dłoniowe standardowe o dł. 56-76mm - grubość 2mm, płyty dłoniowe o dł. 74 - 189mm - grubość w części nasadowej 2mm a w części trzonowej 3mm, płyty grzbietowe o dł. 60-81mm - grubość 1.5mm, płyty kolumnowe - grubość 1mm. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
92 |  | 312_02_08 | śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 50 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
93 |  | 312_02_08 | śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 50 mm. Tytan |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
94 |  | 312_02_08 | Kaptury do ochrony indywidualnej, kompatybilne z posiadanym przez szpital Systemem Flyte, zapewniające ochronę przed ekspozycją na zakaźne płyny ustrojowe oraz mikroorganizmy. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
95 |  | 312_02_08 | Togi do ochrony indywidualnej, kompatybilne z posiadanym przez szpital Systemem Flyte, zapewniające ochronę przed ekspozycją na zakaźne płyny ustrojowe oraz mikroorganizmy. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
96 |  | 312_02_08 | Jednorazowe, sterylne ostrza typu Core do ortopedycznej piły oscylacyjnej CD posiadanej przez szpital |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
97 |  | 312_02_08 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy FloSteady™ (szpilki) |  |  |  | op |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
98 |  | 312_02_08 | System mikropłytek - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, prawa i lewa 6 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa kształt T, y, Z, 6,7,9,10 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm:- płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, prawa i lewa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt H, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, szeroka, kształt T, 8 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Z, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, prosta, 4 i 16 otworowa, Ø 2,3mm, grubość 1,0 i 1,5 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Y, Z, Ø 2,3 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,5mm, - płytka dłoniowa tytanowa, kompresyjna, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,3 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, w kształcie kija hokejowego do 5tej kości śródręcza, Ø 2,3 mm, grubość 1,5 mm, płytka dłoniowa tytanowa, rotacyjna &quot;&quot;System mikropłytek - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, prawa i lewa 6 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa kształt T, y, Z, 6,7,9,10 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, prawa i lewa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt H, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, szeroka, kształt T, 8 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Z, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, prosta, 4 i 16 otworowa, Ø 2,3mm, grubość 1,0 i 1,5 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Y, Z, Ø 2,3 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,5mm, - płytka dłoniowa tytanowa, kompresyjna, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,3 mm, - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, w kształcie kija hokejowego do 5tej kości śródręcza, Ø 2,3 mm, grubość 1,5 mm, płytka dłoniowa tytanowa, rotacyjna &quot;&quot; |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
99 |  | 312_02_08 | śruby korowe, 1,7 mm, 5-24 mm, tytan. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
100 |  | 312_02_08 | śruby blokujące 1,7 mm, 5-24 mm, Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
101 |  | 312_02_08 | śruba korowa 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
102 |  | 312_02_08 | śruba blokująca 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
103 |  | 312_02_08 | Preparat kościozastępczy w postaci cementu hydroksy-apatytowego do zastosowania w wypełnianiu ubytków kostnych. Preparat do podawania strzykawką, zestaw sterylny zaopatrzony w strzykawkę. Objętość opakowania 5 cm3 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
104 |  | 312_02_08 | Preparat kościozastępczy w postaci cementu hydroksy-apatytowego do zastosowania w wypełnianiu ubytków kostnych. Preparat do podawania strzykawką, zestaw sterylny zaopatrzony w strzykawkę. Objętość opakowania 10 cm3 |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## 2biomateriały do regeneracji tk
biomateriały do regeneracji tkanki łącznej i materiały kościozastępcze
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Zestaw do grawitacyjnej separacji płytek krwi umożliwiający odzyskanie ponad 90% trombocytów o ponad 9-krotnej koncentracji i uzyskanie4 nie mniej, ni z 3 ml zawiesiny PRP. Zestaw powinien zawierać niezbędne akcesoria do pobrania i preparatyki krwi, antykoagulant oraz separator z trzema portami Luer Lock umożliwiającymi napełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego oraz pobranie osocza bogatopłytkowego PRP; tuba separująca zabezpieczona przegrodą chroniącą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Zestaw do grawitacyjnej separacji koncentratu autogennych komórek macierzystych umożliwiający odzyskanie ze szpiku kostnego nie mniej, niż 79% komórek jądrzastych oraz uzyskanie zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych z ponad 6-cio krotnym zagęszczeniem komórek jądrzastych. Zestaw powinien zawierać niezbędne akcesoria do pobierania szpiku, antykoagulant oraz separator z trzema portami Luer Lock, zabezpieczony przegrodą chroniącą przed zmieszaniem uzyskanych frakcji, w której znajduje się komora na odwirowany koncentrat. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości na bazie 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek o średnicy 2-3 mm, opakowanie 10 ml. |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości na bazie 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci granulek o średnicy 2-4 mm, opakowanie 16 ml. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Syntetyczny, osteokondukcyjny substytut kości na bazie 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu w postaci klina HTO 3X3 cm, różne grubości |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0