Załącznik nr 2a- OPZ biochemia 1      (PAKIET 1)

Wykaz ilościowych oznaczeń testów  biochemicznych na 4 lata dla aparatu wiodącego. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych z pełnym wyposażeniem ,z dostawą zestawu komputerowego jako stacji roboczej . Dodatkowo  do przechowywania odczynników zamrażarka ,stoły do komputerów, monitorów, pojemniki na kółkach do komputerów, urządzeń UPS stojących na podłodze

| Lp | Nazwa oznaczenia | Ilość badań pacjentów na 4 lata | Częstotliwość oznaczeń/ Dostępność odczynników |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Albuminy w surowicy | 8 000 | Dostepność przez całą dobę |
| 2 | Alkohol etylowy w surowicy krwi | 4 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 3 | ALT | 80 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 4 | Amylaza w surowicy i w moczu | 12 500 | Dostępność przez całą dobę |
| 5 | Amoniak w osoczu krwi | 400 | Dostępność przez całą dobę |
| 6 | AST | 75 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 7 | Beta-2 mikroglobulina | 2 600 | Dostępność przez całą dobę |
| 8 | Białko całkowite | 10 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 9 | Białko CRP | 100 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 10 | Białko w moczu | 3 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 11 | Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym | 800 | Dostępność przez całą dobę |
| 12 | Bilirubina bezpośrednia | 4 500 | Dostępność przez całą dobę |
| 13 | Bilirubina całkowita | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 14 | Chlorki | 800 | Dostępność przez całą dobę |
| 15 | Cholesterol całkowity | 22 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 16 | Cholesterol HDL-bezpośredni | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 17 | Cholesterol LDL-bezpośredni | 18 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 18 | CKMB | 18 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 19 | CK-NAC-całkowita | 18 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 20 | Digoksyna | 120 | Dostępność przez całą dobę |
| 21 | Fosfataza alkaliczna | 12 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 22 | Fosfor nieorganiczny | 10 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 23 | GGTP | 18 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 24 | Glukoza | 75 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 25 | Immunoglobulina A | 2 600 | ### Dostępność przez całą dobę |
| 26 | Immunoglobuliny G | 2 600 | ### Dostępność przez całą dobę |
| 27 | Immunoglobulina M | 2 000 | ### Dostępność przez całą dobę |
| 28 | Kreatynina | 130 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 29 | Kwas moczowy | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 30 | Kwasy zółciowe w surowicy krwi | 600 | Dostępność przez całą dobę |
| 31 | LDH | 8 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 32 | Lipaza | 4 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 33 | Łańcuchy lekkie lambda w surowicy krwi i w moczu | 600+600 | Raz w tygodniu |
| 34 | Łąńcuchy lekkie kappa w surowicy krwi i w moczu | 600+600 | Raz w tygodniu |
| 35 | Magnez | 4 200 | Dostępność przez całą dobę |
| 36 | Mleczany | 3 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 37 | Mocznik | 100 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 38 | Potas | 160 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 39 | Sód | 160 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 40 | TIBC/UIBC | 2 400 | Dostępność przez całą dobę |
| 41 | Triglicerydy | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 42 | Wapń | 20 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 43 | Żelazo | 12 000 | Dostępność przez całą dobę |
| 44 | Albuminy w moczu{mikroalbuminuria} | 1600 | Dostępność przez całą dobę |
|  | Suma | 1 187 520 |  |

Parametry graniczne{wymagalne} dla analizatora biochemicznego i odczynników

Oferujemy analizator marki ........................................,  typ ...........................................

wyprodukowany przez        .........................................,  rok produkcji ...........................

| Lp | Wymagalny parametr | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny, wieloparametrowy analizator swobodnego dostępu do wszystkich wymienionych w swz oznaczeń ilościowych biochemicznych | tak |  |
| 2 | Dostarczony analizator objęty gwarancją i serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy | tak |  |
| 3 | Wykonanie oznaczeń wszystkich parametrów podanych w swz na jednym analizatorze | tak |  |
| 4 | Analizator biochemiczny nowy lub używany max-4-letni | tak |  |
| 5 | Analizator dostosowany do wykonywania oznaczeń w małych seriach często powtarzanych, w trybie rutynowym i w trybie pilnym w ciągu doby ,natychmiast gotowy do wykonania analiz po zakończonej serii badań | tak |  |
| 6 | System pracy analizatora pacjent po pacjencie | tak |  |
| 7 | Analizator gotowy do pracy przez całą dobę z natychmiastowym przejściem do pracy po zakończeniu serii, a ze stanu spoczynkowego do 60 sekund | tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytywania kodów kreskowych z etykietek naklejonych na próbkach badanych | tak |  |
| 9 | Aparat z podajnikiem na próbki badane, materiały kontrolne i kalibracyjne | tak |  |
| 10 | Wpięcie analizatora do sieci informatycznej Szpital z komunikacją dwukierunkową{zlecenia badań pacjentów i odbieranie wyników pacjentów-nazwa badania jednostki, przedział referencyjny, komunikaty, oznakowania wyników, gdy wynik znajdzie się po za zakresem liniowości-ze znakiem < lub > | tak |  |
| 11 | Certyfikat jakości dla oferowanego modelu aparatu CE-dołączyć kopię dokumentu | tak |  |
| 12 | Deklaracja zgodności z dyrektywą 98/79/WE dla oferowanych odczynników i innych materiałów stosowanych w oferowanym analizatorze | tak |  |
| 13 | Maksymalny czas oczekiwania na wynik po pierwszym oznaczeniu{bez rozcieńczania} do 15 minut | tak |  |
| 14 | Monitorowanie stanu technicznego aparatu np.-temperatury, wilgotności | tak |  |
| 15 | Wykonanie oznaczeń z różnego materiału: surowica-wszystkie badania wymienione w swz mocz-amylaza,glukoza,białko,chlorki,sód,[potas,kreatynina,mocznik kwas moczowy, wapń, fosfor, magnez, płyn mózgowo-rdzeniowy-glukoza, chlorki, białko ;płyn z j.ciała-glukoza, chlorki,LDH, białko, płyn dializacyjny-mocznik kreatynina, glukoza, osocze mleczany | tak |  |
| 16 | Wykonanie oznaczeń{bilirubina, glukoza, sód, potas,CRP} z małych objętości próbek diagnostycznej-100 ul{wliczając objętość tzw. martwą} | tak |  |
| 17 | Wykonywanie badań z próbek pierwotnych{10 ml,5ml,2,7ml,1,2ml} i naczynek typu cups 0,5 ml}-opisać rodzaj i wielkość stosowanych probówek i naczynek .Standardowo krew pobierana jest do probówek o pojemności 4.9 ml typu Sarstedt-ok60% ,30% są to probówki mniejsze 10% większe | tak |  |
| 18 | Wykonywanie badań z różnych probówek pierwotnych, wtórnych wstawionych do jednego statywu w jednej serii | tak |  |
| 19 | Załadowanie jednocześnie min.60 próbek pacjentów w jednej serii | tak |  |
| 20 | Dostawianie próbek na pokład analizatora w sposób ciągły i bezpieczny bez przerywania rozpoczętych analiz |  |  |
| 21 | Załadowanie jednocześnie, na pokład analizatora odczynników do wszystkich badań wymienionych w swz plus wymagane inne odczynniki np. rozcieńczalniki | tak |  |
| 22 | Wstawianie odczynników, próbek do badań w sposób ciągły, bez przerywania rozpoczętych analiz, bez zatrzymywania analizatora |  |  |
| 23 | Detektor skrzepu mikroskrzepu i pęcherzyków powietrza w badanej próbce | tak |  |
| 24 | Automatyczne rozcieńczanie próbek pacjentów gdy zostanie przekroczony górny limit pomiarowy | tak |  |
| 25 | Przechowywanie wszystkich odczynników w analizatorze minimum przez 24 godz. | tak |  |
| 26 | Monitorowanie warunków przechowywania odczynników w aparacie np. temperatura | tak |  |
| 27 | Dostawianie odczynników bez konieczności przerywania pracy analizatora np. z funkcją Pauza | tak |  |
| 28 | Monitorowanie ilości odczynników na pokładzie analizatora{nazwa, nr serii, czas przechowywania, objętość, ilość testów do wykonania} | tak |  |
| 29 | Identyfikacja odczynników na podstawie kodów kreskowych | tak |  |
| 30 | Detektor poziomu odczynników |  |  |
| 31 | Automatyczna kalibracja i rozcieńczanie kalibratorów w kalibracjach wielopunktowych przez analizator | tak |  |
| 32 | Oznaczanie kreatyniny ,metodą kinetyczną bez odbiałczania z kalibracją kalibratorem certyfikowanym{możliwość wydawania wyliczonych wyników e GFR |  |  |
| 33 | Oznaczanie CRP-50% CRP-do 90 mg/L 30% powyżej 90mg/L20% powyżej 300mg/L |  |  |
| 34 | Eliminacja kontaminacji próbek{opisać} | tak |  |
| 35 | Monitorowanie ilości wykonywanych oznaczeń przez analizator{statystyka} | tak |  |
| 36 | Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości{opracowanie liczbowe i graficzne}z wykresami Levey Jeningsa | tak |  |
| 37 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta; imię, nazwisko, ID, zleceniodawca | tak |  |
| 38 | Archiwizacja wyników oznaczeń pacjentów min.10 tysięcy | tak |  |
| 39 | Archiwizacja wyników kontroli jakości i kalibracji{z wykresami} | tak |  |
| 40 | Instalacja i szkolenie w zakresie pełnej obsługi analizatora w siedzibie Zamawiającego | tak |  |
| 41 | Serwis techniczny i merytoryczny w tym korzystanie z pomocy telefonicznej w całym okresie trwania umowy dzierżawy na koszt Wykonawcy | tak |  |
| 42 | Dołączona drukarka laserowa | tak |  |
| 43 | Drukowanie wyników pojedynczych pacjenta na żądanie | tak |  |
| 44 | Drukowanie raportów kalibracji, kontroli | tak |  |
| 45 | Zapisywanie wyników kontroli, kalibracji, na nośnikach elektronicznych z możliwością odczytu po przeniesieniu na inny komputer w celu archiwizowania danych | tak |  |
| 46 | Podłączenie do komputera zewnętrznego-współpraca ze Szpitalną siecią informatyczną-łącze dwukierunkowe | tak |  |
| 47 | Dostarczenie dodatkowego zestawu komputerowego spełniającego warunki stacji roboczej wg Załącznika | tak |  |
| 48 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej-UPS min.20 min.{do zakończenia rozpoczętych analiz} | tak |  |
| 49 | Dostarczenie kontenerów na kółkach do umieszczenia urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej |  |  |
| 50 | Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora |  |  |
| 51 | Dodatkowe urządzenie chłodnicze-zamrażarko-chłodziarka do przechowywania odczynników, materiałów kontrolnych | tak |  |
| 52 | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla wszystkich oznaczanych parametrów 1 raz w miesiącu na koszt wykonawcy z potwierdzeniem udziału,Certyfikatem Jakości | tak |  |
| 53 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu laboratorium w zakresie pełnej obsługi oferowanego w miejscu instalacji w Laboratorium | tak |  |
| 54 | Udział w szkoleniach dla użytkowników oferowanego systemu . | tak |  |
| 55 | Dostarczenie ulotek odczynników , kart charakterystyki substancji, opisu rodzaju odpadów, z dostawą analizatora |  |  |
| 56 | Dostarczenie odpowiednich ilości zapasowych pojemników zainstalowanych w analizatorze do roztworów roboczych, na odpady płynne. Instrukcje mycia oferowanych pojemników wielorazowego użytku. |  |  |

Warunki wymagalne dla chłodziarko-zamrażarki

| Lp | Warunek wymagalny | Potwierdzenie spełnienia | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność chłodziarki 200-240 litrów |  |  |
| 2 | Pojemność zamrażarki 80-100 litrów |  |  |
| 3 | Zakres temperatury chłodzenia-zgodny z zaleceniami producenta |  |  |
| 4 | Zakres temperatury zgodnie z zaleceniami producenta-dot. odczynników zamrażanych |  |  |
| 5 | Przezroczyste szuflady w zamrażarce |  |  |
| 6 | Urzadzenie energooszczędne Klasa energetyczna:A+ lub wyższa |  |  |
| 7 | Automatyczne rozmrażanie chłodziarki |  |  |
| 8 | Zewnętrzny elektroniczny wyświetlacz temperatury |  |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Parametry oceniane aparat i odczynniki

| Lp | Parametr oceniany | Uwagi/ zalecenia | Warunki oferowane | punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużycie wody podczas pracy analizatora w ciągu godziny | Podać w litrach/godz. |  | Aparat nie potrzebuje wody do pracy-20pkt Poniżej 1 litr/godz- 15 pkt. 1-2litry/godz-10pkt powyżej 2 litry/godz-1 pkt |
| 2 | Odpady uwodnione powstałe podczas pracy | Podać w litr/godz |  | Brak odpadów ciekłych-20pkt Poniżej 1 litr/godz- 15 pkt. 1-2litry/godz-10pkt powyżej 2 litry/godz-1 pkt |
| 3 | Odpady stałe po 1000 oznaczeń | Podać w kg |  | 1-2kg-20pkt powyżej 2 kg-3 kg 5 pkt powyżej 3 kg-1pkt |
| 4 | Utylizacja wszystkich odpadów | Opisać uwzględniając szkodliwość dla ludzi,zwierząt i środowiska, |  | Niebezpieczne,Szkodliwe powyżej 5 %-0 pkt. Szkodliwe poniżej 5%-1 pkt nieszkodliwe-10pkt |
| 5 | Wszystkie odczynniki dostarczone w postaci gotowej do użycia | Tak/nie |  | tak-10 pkt. Nie-2 pkt |
| 6 | Rekonstytucja odczynników z użyciem wody laboratoryjnej | Tak/nie |  | tak-1pkt nie-10pkt |
| 7 | Cechy analityczne odczynników/testów wg. tabeli: Czułość metody- alkohol etylowy<0,20g/L immunoglobuliny IgA;0,00-0,08g/L IgG:0,00-1,20 g/L IgM:0,005-0,10 G/l {podać najniższe oznaczane stężenie} | Tak/nie |  | Tak10pkt nie2 pkt za każdy test |
| 8 | Górny zakres pomiarowy-po pierwszym odczycie Glukoza :600mg/dl mocznik:250 mg/dl kreatynina-15.0mg/dl białko-CRP-150 mg/L AST-2000U/L ALT-2000u/L alkohol etylowy-5,00g/L {podać najwyższe oznaczane stężenie po pierwszym pomiarze} | Tak/nie |  | tak-10pkt nie-2pkt za każdy test |
| 9 | Ograniczenie wpływu interferencji na oznaczenia Hemoliza Lipemia hiperbilirubinemia{opisać} | Tak/nie |  | tak-10pkt nie -1pkt |
| 10 | Termin ważności odczynników wg.producenta | Podać maksymalny dla każdego testu w załączniku nr.4 |  | Poniż.6 m-cy-2 pkt. 6-mcy-1 rok-5pkt powyżej 1 roku-25pkt |
| 11 | Trwałość odczynników po otwarciu,przygotowaniu i wstawieniu do analizatora | Podać najkrótszy dzień |  | 1 dzień-pkt 2-7 dni-2pkt 8-30 dni-10pkt |
| 12 | Trwałość kalibracji dla wymienionych badan: sodu,potasu,chlorków,glukozy,kreatyniny,mocznika,białka,albumin,cholesterolu,triglicerydów,kwasu moczowego,HDL,LDL,żelaza,TIBC,wapnia,bilirubiny 30-60dni i dłużej | Podać w załączniku dla każdego testu |  | tak-10pkt za kązdy test nie-2 pkt za każdy test |
| 13 | Ilość kalibratorów | opisać |  | Multicalibrator-10 pkt. Do grup testów-5 pkt. Do poj. Testów –0 pkt |
| 14 | Wielkość opakowań odczynników w zależności od ilości zamawianych badań-opakowania podzielne-alkohol etylowy chlorki,digoksyna,białko w płynie mózgowo-rdzeniowym,mleczany-podać wielkości opakowań | opisać |  | Opakowania podzielne-10-20-testów-10 pkt opakowania podzielne-21-50 testów-5 pkt opakowania podzielne powyżej 50 testów-1 pkt |
| 15 | Eliminacja odczynnika kontaminacji | Tak/nie Podać sposoby |  | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |
| 16 | Gwarancje na poszczególne elektrody | Opisać |  | Najdłuższy-5 pkt. Najkrółtszy-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 17 | Wszystkie elektrody{referencyjna,potasowa,sodowa,chlorkowa} bezobsługowe{nie wymagająkonserwacji,zbrojenia} | Tak/nie |  | tak-20pkt nie-2 pkt} |
| 18 | Żywotność źródła światła{lampy} | Opisać-podać czas |  | Najdłuższy-10 pkt. Najkótszy-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 19 | Testy kalkulacyjne | Podać które |  | 2 testy-3 pkt więcej niż 2 0 pkt. |
| 20 | Podgląd wyników w trakcie badań | Tak/nie |  | Tak-3 pkt. Nie-0 pkt. |
| 21 | Objętość próbki wliczając obj. tzw. martwą | Podać najmniejszą |  | Najmniejsza-5 pkt. Najwieksza-1 pkt.Pozostałe proporcjonalnie |
| 22 | Procedura konserwacyjna codzienna | Opisać czas{podać w minutach}od rozpoczęcia do zakończenia z wprowadzeniem aparatu w stan gotowości do pracy |  | Czas poniżej 5 minut-10pkt czas 5-10 minut-2 pkt powyżej 10 minut-1 pkt |
| 23 | Dopuszczenie aparatu do pracy-wymagane codziennie kalibracja przed rozpoczęciem oznaczenia [podać testy} | Tak/nie |  | Tak-1 pkt nie-10 pkt |
| 24 | Optymalizacja kosztów oznaczenia-jednakowy koszt testu wykonanego w jednej serii{pojedynczo i tego testu w w serii kilku oznaczeń{jednakowe zużycie odczynnika,płynów systemowych,materiałów zużywalnych | Tak/nie |  | Tak-20pkt Nie- 2 pkt. |