Załącznik nr 2a- OPZ hematologia  (PAKIET 4)

Zestawienie asortymentowo-wartościowe morfologia ze zróżnicowaniem białych krwinek na 5 populacji-96 tysiące oznaczeń na 4 lata,56 tysięcy morfologii z rozdziałem-5diff i 40 tysięcy morfologii CBC, płyny z jam ciała-240 na 4 lata rozmaz krwi pełnej 14000,krew kontrolna 3 poziomy {niski. normalny, wysoki}-codziennie 3 poziomy, pozostałe odczynniki, materiały zgodnie z instrukcją aparatu łącznie z konserwacjami

| Lp | Nazwa badania | Ilość badań na 4 lata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Morfologia krwi z automatycznym rozdziałem leukocytów na 5 populacji-5-diff | 56 000 |
| 2 | Morfologia krwi bez rozdziału leukocytów-CBC | 40 000 |
| 3 | Płyny z jam ciała | 240 |
| 4 | Barwienie preparatów rozmazów z krwi ,szpików,płynów z jam ciała,płynu mózgowo-rdzeniowego | 14000 |
| 5 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna 5-diff: trzy poziomy-niski,normalny,wysoki codziennie 7 dni w tygodniu | 1460 niski 1460 normalny 1460 wysoki |
| 6 | Kontrola zewatrzlaboratoryjna-obowiązkowa COBJw DL dwa poziomy:wg programu rocznego na 2021r.4x2 | 32 próbki |
| 7 | Badania powtarzane-5 diff | 5600 |
| 8 | Badania powtarzane CBC | 2000 |
|  | suma | 122252 |

badania powtarzane z powodu uzyskania wyników niepewnych

Parametry techniczne i warunki graniczne konieczne do spełnienia przez analizator                        2hematologiczny,odczynniki  do oznaczania morfologii z rozdziałem WBC 5-Diff

Producent/Firma......................................................    Kraj..........................

Typ urządzenia........................................................    Rok produkcji:

|  | Warunki graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany system{odczynniki,materiały kontrolne,eksploatacyjne i analizator} | Spełnienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY | warunek | OPIS |
| 1 | Automatyczny analizator hematologiczny typu CBC+WBC-5DIFF z podajnikiem | Tak |  |
| 2 | Dodatkowe aplikacje do oznaczeń płynów z jam ciała bez dodatkowych odczynników |  |  |
| 3 | Analizator z pełnym wyposażeniem,fabrycznie nowy bez wad z dołączonym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 4 | Automatyczna analiza raportowanych parametrów hematologicznych na wyniku badania:WBC,RBC,HGB,HCT,PLT,MCV,MCHC,MCH,RDW,rozdział krwinek białych na;neutrofile{%,#},limfocyty{%,#},monocyty{%,#},bazofile{%,#},eozynofile{%,#} |  |  |
| 5 | Analizator wyposażony w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała,płynu mózgowo rdzeniowego,stawowy,dializatu} |  |  |
| 6 | Metoda różnicujaca WBC oparta na pomiarze impendancyjnym, optycznym lub w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego |  |  |
| 7 | Nowe materiały eksploatacyjne:wężyki,zawory,strzykawki,tłoczki itp. |  |  |
| 8 | Pełna gwarancja i sprawności i bezpieczeństwa dostarczonego analizatora na cały czas trwania umowy |  |  |
| 9 | Dostępność aparatu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu |  |  |
| 10 | Analizator wyposażony w pełni automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 10 próbek z przebijakiem korków |  |  |
| 11 | Dostawiania ,w sposób ciągły,nowych probówek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego |  |  |
| 12 | Dostepny tryb manualny podawanie próbek manualnie w przypadku stosowania mikroprobówek,płynów z jam ciała |  |  |
| 13 | Wykonywanie badań w systemie zamkniętym i otwartym z próbek 1.5 ml,2,7 ml i z mikroprobówek{próbki pediatryczne-0,200ml] |  |  |
| 14 | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych stosowanych w systemie informatycznym zamawiającego z pozytywną identyfikacją kodu próbki i statywu |  |  |
| 15 | Dołączony zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytywania kodów z próbek krwi w systemie otwartym,mikropróbki |  |  |
| 16 | Dołączone świadectwo CE dla oferowanego analizatora |  |  |
| 17 | Dołączona deklaracja zgodności z Dyrektywą UE 98/78 CE {IVD} dla odczynników,materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 18 | Odczynniki nie wymagający dodatkowej walidacji przez użytkownika,należy kopie dostarczyć dokumentów walidacji |  |  |
| 19 | Odczynniki,materiały kalibracyjne kompatybilne z oferowanymi odczynnikami i oferowanym analizatorem |  |  |
| 20 | Odczynnik do oznaczania hemoglobiny bezcyjankowy |  |  |
| 21 | Terminy ważności odczynników po instalacji nie krótsze niż 30 dni |  |  |
| 22 | Monitorowanie stanu odczynników przez analizator |  |  |
| 23 | Krew kontrolna na 3 poziomach{niski,normalny,wysoki }dla wszystkich oferowanych parametrów na dostarczonym analizatorze{parametry morfologii krwi _opisać |  |  |
| 24 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane do analizatora lub innego systemu wspomagającego za pomocą czytnika kodu kreskowego lub z nośnika elektronicznego |  |  |
| 25 | Wewnętrzny system kontroli jakości z wykresami Levey Jenningsa i opracowniem statystystycznym dla próbek kontrolnych na 3 poziomach |  |  |
| 26 | Płynne{ruchome}dyskryminatory podziału elementów morfotycznych krwi dla krwi prawidłowej i patologicznej,zapewniające wysoką wiarygodność wyników |  |  |
| 27 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej po każdym pobraniu{zewnętrzne i wewnętrzne} |  |  |
| 28 | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny,monitor LCD i w zewnętrzną drukarkę |  |  |
| 29 | Stabilność parametrów kalibrowanych min. przez jeden rok |  |  |
| 30 | Codzienna automatyczna konserwacja aparatu |  |  |
| 31 | Zliczanie erytrocytów i leukocytów oraz różnicowanie leukocytów nawet w obecności komórek nieprawidłowych i w obecności substancji interferujących |  |  |
| 32 | Pomiar hemoglobiny niezależny od WBC minimalizujący wpływ WBC i lipidów na wynik oznaczenia{opisać} |  |  |
| 32 | Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC,RBC,PLT, wraz z komunikatami opisujacymi typowe patologie |  |  |
| 33 | Zdefiniowane różne zakresy referencyjnye w zależności od płci i wieku |  |  |
| 34 | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentów{imię nazwisko,ID,zlecający} |  |  |
| 35 | Drukowanie pojedynczych wyników pacjentów na żądanie{ wydruk z histogramami} |  |  |
| 36 | Zakresy analityczne dla poszczególnych parametrów |  |  |
| 37 | Archiwizacja danych w analizatorze minimum 10 000 wyników z danymi liczbowymi i graficznymi dla każdego wyniku |  |  |
| 38 | Zapisywanie raportów kontroli i kalibracji na nośnikach elektronicznych{pendrive} z możliwościa odczytu na innym komputerze w systemie operacyjnym Windows 11 w wersji edytowalnej z rozszerzeniem DOC.zapisywanie w dokumentacji elektronicznej w laboratorium |  |  |
| 39 | Automatyczne przeszukiwanie bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników |  |  |
| 40 | Kolorowe skategramy |  |  |
| 41 | Udział w zewnętrznej kontroli jakości co miesiąc.Dostarczanie raportów kontroli jakości międzylaboratoryjnej i zaświadczenia udziału/certyfikatu |  |  |
| 42 | Wyposażenie aparatu w UPS podtrzymujacy pracę aparatu w przypadku awarii zasilania prądem przez okres min.30 min. |  |  |
| 43 | Opis aparatu dostarczony z ofertą producent,model/typ,rok produkcji,dane techniczne aparatu, parametry mierzone,liczone – zakresami pomiarowymi |  |  |
| 44 | Czas reakcji serwisu{przyjazd serwisu-maksimum 24 godziny od zgłoszenia w dni robocze |  |  |
| 45 | Konsultacja telefoniczna,udzielanie porad w zakresie obsługi aparatu ,w razie potrzeby,zgłaszane przez przeszkolony personel Zamawiającego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 46 | Okresowe przeglądy techniczne aparatu potwierdzane odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa i dopuszczeniem analizatora do pracy |  |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy oprogramowania analizatory o nowe dodatkowe parametry diagnostyczne w razie potrzeb zamawiającego bez konieczności wymiany analizatora w trakcie trwania umowy |  |  |
| 48 | Dostarczenie i instalacja stacji roboczej do komunikacji między analizatorem a siecią informatyczną szpitala na koszt wykonawcy |  |  |
| 49 | Zapewnienie komunikacji dwukierunkowej z systemem informatycznym szpitala na koszt wykonawcy.Dotyczy przesyłania zleceń do analizatora ,odsyłanie wyników z analizatora do systemu informatycznego |  |  |
| 50 | Dołączenie opisów o odpadach ciekłych i stałych ,które powstają podczas pracy analizatora{badania pacjentów i konserwacje} |  |  |
| 51 | Dostarczenie urządzenia z pełnym wyposażeniem do barwienia i suszenia preparatów hematologicznych w celu weryfikacji wyników rozdziału WBC |  |  |
| 52 | Dostarczenie stołów do umieszczenia komputerów z monitorami i klawiaturą jako niezbędne wyposażenie do obsługi pracy analizatora. |  |  |
| 53 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników w miejscu instalacji analizatora |  |  |
| 54 | Wykonawca zapewni merytoryczną opiekę w zakresie interpretacji wyników badań, z podaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w tym zakresie przez cały okres użytkowania analizatora oraz Wykonawca będzie dostarczał materiały naukowe opisy przypadków klinicznych z przykładami wyników patologicznych wraz z opisami i opracowaniami dla oferowanego analizatora |  |  |
| 55 | Automatyczna konserwacja aparatu dzienna |  |  |
| 56 | Wstawienia innego modelu zastępczego aparatu kompatybilnego do oferowanych odczynników, w przypadku awarii dostarczonego analizatora wymagającej odesłania go do siedziby serwisu na okres napraw |  |  |

|  | Warunki graniczne konieczne do spełnienia przez oferowany system{odczynniki,materiały kontrolne,eksploatacyjne i analizator} | Spełnienie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY | warunek | OPIS |
| 1 | Automatyczne wybarwianie preparatów hematologicznych rozmazów krwi obwodowej i szpiku |  |  |
| 2 | Odczynniki gotowe wolne od metanolu |  |  |
| 3 | Protokoły barwienia do ustalenia przez użytkownika |  |  |
| 4 | Stacja płucząca i susząca |  |  |

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

W przypadku niedoszacowania oferty wykonawca ponosi koszty uzupełnienia brakujących odczynników bądź materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych w ramach serwisu aparatu.

„Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”

.................................., data ...........2022 r.

(miejscowość)

…………………………………………..                                                                          podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie                                      prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

parametry punktowane

| Lp | Parametry punktowane | Opis | punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | liniowość dla leukocytów {pierwszy pomiar} |  | 0-400K/ul lub szerszy-20 pkt 0-300K/ul-10pkt 0-200K/ul-5pkt. 0-150K/ul 2 pkt 0-100 K/ul 0 pkt |
| 3 | Najniższa wartość oznaczona dla leukocytów |  | 0,1-K/ul lub niższa-10pkt 0,2-0,3K/ul-5pkt. Powyżej 0,3K/ul-1pkt |
| 4 | Liniowość dla płytek krwi |  | 0-3000K/ul i szerszy-15pkt 0-2000K/ul-10 pkt 0-1000 K/uL5pkt poniżej1000K/ul-1 pkt |
| 5 | Najniższa wartość oznaczona dla płytek krwi |  | 5- 20K/ul-10pkt 21-30K/ul-5 pkt powyżej 30K/ul-1pkt |
| 6 | Pomiar WBC met optyczną i impendacyjną |  | Obie metody-10 pkt tylko metoda optyczna-5 pkt tylko metoda impendacyjna-5pkt |
| 7 | Automatyczna korekcja WBC na obecność NRBC |  | Tak-10 pkt nie 1 pkt |
| 8 | Zasada pomiaru płytek krwi metoda imepandacyjną i optyczną |  | Obie metody-10 pkt tylko metodą optyczną-5 pkt tylko metodą impendacyjną-5 pkt |
| 9 | Trwałość odczynników do oznaczeń morfologii z rodziałem WBC -podać w dniach dla każdego odczynnika |  | Wszystkich- 60dni i powyżej-10 pkt 30- 60 dni-5 pkt poniżej 30 dni-1 pkt za każdy odczynnik |
| 10 | Stabilność krwi kontrolnej po otwarciu{podać w dniach] |  | 14 dni-10 pkt 10-14 dni-5 pkt 7-10 dni-1 pkt |
| 11 | Czas konserwacji dziennej wg.producenta przed lub po rozpoczęciu pracy analizatora |  | najkrótszy-10pkt najdłuższy-2 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 12 | Wyposażenie analizatora przed mikroskrzepami |  | tak-10pkt nie-1 pkt |