## Wymagania zamawiającego wobec oferowanej dostawy

- Materiały opakowaniowe do sterylizacji (rękawy, torebki)

- Wszystkie produkty (rękawy, torebki) muszą pochodzić od jednego producenta.

- Rękawy papierowo-foliowe - zgodność z normą PN EN 868-3;

PN EN 868-5, jako minimum.

- Naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu ,umieszczone poz przestrzenią robocza w obrębie fabrycznego zgrzewu

- Papier w rękawach o gramaturze 60-70 g/m2,  folia co najmniej  5 - warstwowa (nie licząc warstw kleju), o grubości nie większej niż 52 mikrometrów.

- Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób

(piktogram otwartej torebki)

- Rękawy nawinięte folią na zewnątrz.

- Jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po sterylizacji.

- Wytrzymałość na przedarcie, nie mniej niż 600 mN w obu kierunkach.

- Oświadczenie producenta na zgodność z normami PN EN 868-3 i PN EN 868-5.

Włóknina sterylizacyjna (pulpa celulozowa min. 50% składu surowcowego)

Szczelność mikrobiologiczna zgodna z normą DIN 58953-6 potwierdzona certyfikatem z niezależnego laboratorium

| Ciężar właściwy | g/m2 | ISO 536 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 2.00 |
| Wytrzymałość na rozciąganie CD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 0.93 |
| Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD | kN/m | ISO 3781 | 1.8 |
| Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD | kN/m | ISO 3781 | 0.73 |
| Rozciąganie MD | % | EN ISO 1924-2 | 11 |
| Rozciąganie (wydłużenie) CD | % | EN ISO 1924-2 | 10-11 |
| Wytrzymałość na rozdarcie MD | mN | EN 21974 | 1150-1300 |
| Wytrzymałość na rozdarcie CD | mN | EN 21974 | 1700-2150 |
| Wytrzymałość na rozerwanie | KPa | ISO 2758 | 220 |
| Wytrzymałość na rozerwanie na mokro | kPa | ISO 3689 | 190 |
| Test na fałdowanie wg Cuisick | % | ISO 9073-9 | 78-80 |
| Wysoka porowatość | l/mn/100cm3 | EN 868-2 (cz. F) | 18 |
| Mason jar | min. | EN 868-2 (cz. E) | 100-130 |
| Opór właściwy | ohm | BS 6524 | 10(e12) |
| Niezwilżalność alkoholem |  | EN 868-2 (cz. A) | 8 |
| Zawartość siarczanu | % | ISO 9198 | 0,10-0,12 |
| Zawartość chlorku | % | ISO 9197-1 | 0,03-0,15 |
| Fluorescencja | % | DIN 58953-6 | Brak |
| Bariera bakteryjna |  | DIN 58953-6 | Zgodna |
| pH wyciągu wodneqo |  | ISO 6588 | 6,2 |