Ciechanów dnia 25.03.2022 r.

AT - ZP/2501/10/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla ZDL ogłoszonego w dniu 07.03.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 046-118753 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Załącznika nr 3a: Zwarzywszy na fakt, że Wykonawca oferuje urządzenia umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie umożliwiające wyłączenie tej funkcji, prosimy o odpowiedź czy analizator będzie pracował podłączony do szpitalnego systemu typu LIS/HIS? W takiej sytuacji możliwość gromadzenia danych osobowych w analizatorze powinna być wyłączona, w celu zapewnienia zgodności z zasadą minimalizacji i ograniczenia celu przetwarzania określonymi w RODO. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od podpisywania umowy powierzenia przetwarzania w sytuacji, gdy dane osobowe nie będą kopiowane poza system typu LIS/HIS, ze względu na wyłączenie tej możliwości w analizatorze? | Zamawiający nie dopuszcza odstąpienie w tym przypadku, nie można wyłączać funkcji zapisywania danych osobowych pacjentów w analizatorze. Dane osobowe muszą być dostępne dl a użytkownika W sytuacji wyłączenia komunikacji LIS/HIS, oryginalne wyniki pacjentów są drukowane bezpośrednio z analizatora. |
| 2 | I.Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – formularz oferty: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje? | Nie wyrażamy zgody na zmiany zaproponowane. |
| 3 | II.Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione? | Nie akceptujemy propozycji |
| 4 | III.Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia (PAKIET 4) i załącznik nr 2 – Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P4) Hematologia: 1. Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 4: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby, zgodnie z powszechną praktyką co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT winny być parametrami mierzonymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie wskaźniki (m. in. czerwonokrwinkowe, płytkowe)? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 5 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 4: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał możliwość oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta? Parametry te dają możliwość wczesnej diagnostyki i monitorowania pacjentów z niedokrwistościami. | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 6 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 13, 15: W związku z wymogiem pracy analizatora z mikroprobówkami oraz probówkami pediatrycznymi o objętości 0,200 ml, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał objętość aspirowanej próbki nie większą niż 40 μl? Pozwoli to na bezpieczne wykonanie pełnej morfologii, ewentualnej powtórki oraz rozmazu mikroskopowego. | Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał możliwości bezpiecznego wykonania pełnej morfologii z minimalnej, pobranej od pacjenta, objętości próbki 0,200ml |
| 7 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 25: Czy Zamawiający wymaga, aby moduł kontroli jakości był integralna częścią wewnętrznego oprogramowania analizatora i nie było konieczności dodawania oprogramowania zewnętrznego? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 8 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 41: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował zewnętrzną kontrolę jakości producenta oferowanego analizatora, która oparta jest na materiale do kontroli codziennej, jest kontrolą miedzylaboratoryjną, daje możliwość wydruku comiesięcznych raportów oraz uzyskanie raz w roku certyfikatu uczestnictwa w kontroli? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 9 | Dotyczy Załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 45: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby konsultacje telefoniczne w zakresie obsługi aparatu były udzielane przez autoryzowany serwis producenta aparatu, który posiada min. 5-letnie doświadczenie w obsłudze oferowanego modelu analizatora? Zapewni to merytoryczne i profesjonalne wsparcie i pomoc dla Użytkownika | Zamawiający nie stawia takiego wymogu. |
| 10 | Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P4) Hematologia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem ważności na opakowaniu w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli na 3 poziomach codziennie przez cały okres trwania umowy? | Ilość materiałów kontrolnych :poziom niski, normalny, wysoki musi być wystarczająca na wykonywanie codziennie,7 dni w tygodniu badań kontrolnych na 3 poziomach ,należy uwzględnić stabilność materiału po otwarciu fiolki |
| 11 | Dotyczy Załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P4) Hematologia: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w kolumnie nr 5 „Indeks produktu u dostawcy-20 znaków”, rozumie i uzna podanie przez Wykonawcę numeru katalogowego oferowanych produktów? | Tak |
| 12 | Dotyczy pakietu 5 - koagulologia Ad Załącznik 2a -OPZ koagulologia 1. W SWZ znajduje się zapis „Szacujemy 5% wyników:PT,APTT,D-Dimer, będą stanowiły powtórki z powodu wartości poza zakresem pomiarowym po pierwszym oznaczeniu” . Jednocześnie Zamawiający wymaga zaoferowania liniowości oznaczania d-dimerów zaledwie minimum 4000ng/ml w pierwszym oznaczeniu. Na rynku dostępne są d-dimery o znacznie wyższej liniowości pomiaru. Ze statystyk badań szpitalnych wynika, że około 65% próbek ma wyniki < 4000 ng/ml FEU;30% próbek ma wyniki w zakresie 4000 ng/ml FEU – 7500 ng/ml FEU; ; 5% próbek ma wyniki > 7500 ng/ml FEU. Jest rzeczą oczywistą, że liczba powtórek jest mniejsza w przypadku testów o wyższej liniowości standardowego pomiaru w pierwszym oznaczeniu w porównaniu z testami o niższej liniowości. Tymczasem Zamawiający wymaga doliczenia jednakowego % odczynników do wykonywania powtórek niezależnie od liniowości oferowanego testu. Jest to niekorzystne dla Wykonawców posiadających wyższą liniowość testu, który dzięki temu wymaga mniejszej ilości powtórek. Prosimy zatem o modyfikację tego zapisu i podanie szacunkowych ilości wykonywanych próbek o wynikach <4000 ng/ml FEU, w przedziale 4000-7500 ng/ml FEU, >7500 ng/ml FEU. | W przypadku parametru D-Dimer,Ze statystyki naszego szpitala wyliczamy,że 85% pacjentów populacji szpitalnej ma wyki poniżej 4000 ng/mlFEU,6% w zakresie 4000-7500 ng/mlFEU,9% powyżej 7500ng/mlFEU.W populacji pacjentów ambulatoryjnych 90% pacjentów ma wynik D-Dimer poniżej 4000 ng/mlFEU |
| 13 | 2. Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki i analizator pochodziły od jednego producenta i stanowiły jednolity system analityczny? | Zgodnie z zaleceniami producenta analizatora |
| 14 | 3. Czy Zamawiający wymaga możliwości ciągłego ładowania odczynników na pokład analizatora bez przerywania jego pracy? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 15 | 4. Czy Zamawiający wymaga aby analizator miał możliwość zmiany statusu próbki z rutynowej na CITO w trakcie pracy analizatora bez konieczności ręcznego przenoszenia próbki do innej pozycji próbkowej? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 16 | 5. Czy Załącznik nr 2a dotyczy zestawu komputerowego do stacji roboczej? | Załącznik nr 2a- OPZ Zestaw komputerowy, dotyczy komputera niezbędnego do podłączenia oferowanego analizatora do systemu szpitalnego, który musi być dostarczony z analizatorem |
| 17 | 6. Czy wykonawca ma wpiąć analizator do Szpitalnego Systemu Informatycznego na własny koszt? Jeśli tak to prosimy o podanie jakiego systemu Zamawiający używa? | Wykonawca ma zapewnić podłączenie do systemów Szpitala. Infomedica firmy ASSECO. |
| 18 | 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niepodawanie zakresów referencynych dotyczących poziomu antykoagulanta toczniowego u dzieci? Zespół antyfosfolipidowy na ogół dotyczy ludzi dorosłych stąd nie wyznacza się zakresów pediatrycznych. | Zamawiający wymaga,aby oferowany test umożliwiał wykrywanie antykoagulanta toczniowego w osoczu ludzkim |
| 19 | 8. Czy oferowany analizator ma być wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania? Czy przebijak korków zamkniętego pobrania powinien również działać w pozycjach pilnych? | Dopuszczamy system bezpieczny bez pogorszenia jakości wyników badań |
| 20 | 9. Prosimy o wskazanie jakie konkretne systemy zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakości (zestawienie ilości wykonywanych badań) ma na myśli Zamawiający w pozycjach 21 i 22. Załacznika 2a? Czy koszty udziału w obu tych systemach ma pokryć Zamawiający? | Krajowy organizowany przez COBJwDL w Łodzi i{podstawowy i Riqas{Randox} poszerzony o badania specjalistyczne |
| 21 | 10. Ad Pkt 6 parametrów ocenianych. Czy za odczynnik do DDimerów bez interferencji HAMA Zamawiający uzna odczynnik w którym jest obecny bloker przeciwciał HAMA? (ze względu na heterogenność przeciwciał HAMA nawet w odczynnikach zawierających bloker nie można całkowicie wykluczyć wpływu HAMA) Ponadto prosimy o podanie konkretnego poziomu odporności RF na który odczynnik do DDimerów ma być odporny aby zostały przyznanie punkty w ocenie jakości (każdy odczynnik do DDimerów jest w jakimś stopniu wrażliwy na RF) | Zgodnie z SWZ zamawiający nie oznacza RF, nie zna poziomów RF |
| 22 | 11. Czy w przypadku podłączenia zrzutu odpadów ciekłych z analizatora do sieci kanalizacyjnej (co spowoduje brak konieczności wylewania odpadów ciekłych przez operatora analizatora) Zamawiający uzna ilość odpadów ciekłych za „0”. | Nie .Należy uwzględnić wszystkie odpady uwodnione powstałe w wyniku pracy analizatora, zwłaszcza skoncetrowane. |
| 23 | Ad Załącznik2 (zestawienie asortymentowo-cenowe) 12. Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie poprzez pozycje „odczynnik do koagulologii” i „koagulologia -odczynnik” (arkusz P5 – koagulologia dzierżawa”)? Wydaje się, że te pozycje znalazły się omyłkowo i prosimy o ich wykreślenie. Ponadto prosimy o pozostawienie w gestii Wykonawcy rodzaju koniecznych kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych koniecznych do wykonywania planowanych przez Zamawiającego oznaczeń i harmonogramu zgodnego z SWZ, które muszą się znaleźć w ofercie. Prosimy o wykreślenie ich nazw z SWZ, ponieważ nazwy te niekoniecznie mają zastosowanie do wszystkich modeli analizatorów, które mogą być zaproponowane. | Wykonawca musi wpisać w każdą pozycję oferowane materiały. |
| 24 | Dotyczy SWZ: Prosimy o podanie informacji jaka sieć laboratoryjna jest w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, do której oferent ma podłączyć oferowane analizatory. | Infomedica firmy ASSECO. |
| 25 | W związku z koniecznością zaoferowania stołów do komputery, monitory, pojemniki na kółkach do komputerów, urządzeń UPS stojących na podłodze, zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych wymiarów wyszczególnionych pozycji. | Wielkość stołów i kontenerów dopasowana rozmiarem do dostarczanych przez oferenta urządzeń powiększona o konieczną przestrzeń roboczą. |
| 26 | Dotyczy Pakietu 1, pkt. 7, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora gotowego do pracy przez całą dobę z przejściem ze stanu spoczynkowego (Standby) w ciągu 5 minut od momentu wprowadzenia go w stan "Start" ? | Aparat musi być gotowy do pracy przez 24 godziny, przechodzenie w stan spoczynkowy nie częściej niż co 12 godzin w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych |
| 27 | Dotyczy Pakietu 1, pkt. 15, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Z uwagi na fakt, że płyny z jam ciała z reguły są pochodzenia surowiczego i stężenia poszczególnych analitów oznacza się w obu materiałach (surowica, płyn z jam ciała) w oparciu o tą samą metodykę, czy Zamawiający dopuści aby oznaczenia te zaoferować w oparciu o protokoły aplikacyjne oraz odczynniki dla surowicy? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 28 | Dotyczy Pakietu 1, pkt. 27, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 29 | Dotyczy Pakietu 1, pkt. 32, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wydanie wyniku dla testu GFR odbywało się za pomocą systemu LIS? | Tak |
| 30 | Dotyczy Pakietu 1, pkt. 33, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowania odczynnika do oznaczania białka CRP IV generacji z zakresem liniowości 0,6 – 350 mg/L? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 31 | Dotyczy Pakietu 1, poz. 33 i 34 tabeli oznaczeń, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania dla obu pozycji odczynnika wykorzystującego jako materiał badany surowicę lub osocze? Materiał badany jaki jest mocz podlega większym fluktuacjom, natomiast oznaczenia w surowicy lub osoczu są stabilniejsze.. | Zgodnie z swz |
| 32 | Dotyczy ZAPIS POD TABELKĄ dla Pakiet 1 i Pakietu 2 W związku z wymogiem punktu 4 wymogów granicznych, Załącznika nr 2a - OPZ, prosimy o sprostowanie wymogu pod tabela z parametrami, dotyczącego możliwości zaoferowania analizatora używanego. (maksymalnie 4 letniego) | Zamawiający wykreśla frazę „fabrycznie nowe” w załączniku nr 2a dla pakietu 1 i 2. |
| 33 | Dotyczy Pakietu 2, poz. 36, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 2): Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu do oznaczania utajonej zdolności wiązania żelaza (UIBC)? Wartość parametru całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej. Czy do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć ilość potrzebną na wykonanie testu TIBC? " | Tak |
| 34 | Dotyczy Pakietu 2, pkt. 16, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 2): Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy warunek dotyczy jedynie możliwości analizatora do określenia wskaźnika HIL czy należy taką możliwość zapewnić? Jeżeli należy zapewnić, prosimy o podanie procentowo lub ilościowo dla jakiej ilości próbek badanych? | System musi zapewnić wykonywanie badań z próbek lipemicznych,,ikterycznnych ,dopuszczonych do badań próbek z hemolizą |
| 35 | Dotyczy Pakiet 1, pkt. 52, Pakiet 2, pkt. 32 Prosimy o doprecyzowanie, jaką zamawiający preferuję kontrolę zewnątrzlaboratoryją do pakietu 1 i pakietu 2 (Randox/LQ)? | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna obowiązkowa krajowa w COBJWDL,dodatkowo,częściej kontrola międzynarodowa Riqas |
| 36 | Dotyczy UMOWY: Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej? | Dopuszczalność zmian do umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania został uregulowany w Pzp w Rozdziale 3 Zmiana umowy. |
| 37 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? | Nie |
| 38 | Par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy | Nie |
| 39 | Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania oświadczenia o wstrzymaniu dostaw do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu? | Zamawiający wykreśla słowo „faksem” z Par. 4 ust. 6 |
| 40 | Par. 5 ust. 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania reklamacji do elektronicznej? | Par. 5 ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie: W przypadku dostawy w całości lub w części o niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację złożoną pod adres ……………………………… w ciągu 3 dni roboczych od daty jej otrzymania; jeżeli reklamacja zostanie uznana, towar wolny od wad Wykonawca dostarczy w terminach określonych w ust. 1 |
| 41 | Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia? | Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie umowy par.2 ust 1 na następujące brzmienie: „Umowa obowiązuje w okresie 48 miesięcy, licząc od daty, o której mowa w par. 6 ust 2 |
| 42 | Par. 6 ust. 4 oraz 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty dostarczone zostały w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? | Tak |
| 43 | Par. 6 ust. 6,8, 9 i 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? | Tak |
| 44 | Par. 6 ust. 11 lit a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”? Uzasadnienie: Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii. Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? | Zamawiający odsyła do Par. 6 ust. 12. Nie akceptujemy propozycji dotyczącej dodatkowego 5 dniowego terminu. |
| 45 | Par. 6 ust. 11 lit b Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą 24 godzinną zwłokę w naprawie urządzeń została zmniejszona do kwoty 200 zł? | Nie |
| 46 | Par. 6 ust. 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii. | Nie |
| 47 | Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy? Uzasadnienie: funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie. | Nie |
| 48 | Par. 7 ust. 3 oraz 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? | Nie zmieniamy treści tego par. |
| 49 | Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”? | Nie zmieniamy treści tego par. |
| 50 | Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. | Nie |
| 51 | Par. 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? | Zamawiający odsyła do Par. 6 ust. 12. Nie akceptujemy propozycji dotyczącej dodatkowego 5 dniowego terminu. |
| 52 | Par. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej? 1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: I) Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne II) zmianę sposobu konfekcjonowania; Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje. | Zamawiający odsyła do §8 regulującego możliwość wprowadzenia zmian do umowy. |
| 53 | Umowa powierzenia Par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"? | Akceptujemy propozycję wykonawcy |
| 54 | Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”? | Akceptujemy propozycję wykonawcy |
| 55 | Par. 3 ust. 3Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie dotyczącym kontroli dodać następujące postanowienia: "a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ? | Akceptujemy propozycję wykonawcy |
| 56 | Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie wypowiedzenia umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? | Nie akceptujemy propozycję wykonawcy |
| 57 | Pytanie 1 – dotyczy załącznika 2a pkt. pkt. 3 Czy Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący roku produkcji analizatora fabrycznie nowego z 2019 roku, analizator który stoi w magazynie nie używany przez trzy lata podlega zmianom technologicznym i użytkowym ? | Zgodnie z swz |
| 58 | Pytanie 2 – dotyczy załącznika 2a i pkt. V SWZ W załączniku 2a pod tabelami zawierającymi opis jest zawarta informacja Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt oraz instrukcję eksploatacji, natomiast w pkt. V SWZ jest wskazany wykaz przedmiotowych środków dowodowych gdzie nie ma wymienionej instrukcji eksploatacji. Czy Zamawiający dopuści by do oferty dołączyć tylko te fragmenty instrukcji obsługi analizatora, które potwierdzają spełnienie kryteriów oceny ofert? | Tak, dopuszczamy fragmenty instrukcji obsługi analizatora, jako przedmiotowy środek dowodowy |
| 59 | Pytanie 3 – załącznik nr 4 do SWZ W pkt. VIII SWZ Zamawiający wskazał, że nie określa warunków udziału w postępowaniu. Natomiast do SWZ został dołączony załącznik nr 4 – Wykaz dostaw. Ponadto w treści załącznika jest zapis Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów medycznych i chemicznych., przedstawiamy. W tej sytuacji prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i o doprecyzowanie zapisów SWZ czy Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu? | Zamawiający skorygował już omyłkę. |
| 60 | Pytanie nr 4 – załącznik nr 3, wzór umowy par. 6 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy analizatora hematologicznego wynosił 30 dni od daty podpisania umowy? | Zamawiający dokonuje modyfikacji w projekcie umowy par.2 ust 1 na następujące brzmienie: „Umowa obowiązuje w okresie 48 miesięcy, licząc od daty, o której mowa w par. 6 ust 2. Liczba dni określona w par 6. Ust 2 nie ulega zmianie. |
| 61 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 4, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 38: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody, aby raporty kontroli jakości były dostępne w formie elektronicznej i do wydruku z poziomu modułu międzylaboratoryjnej kontroli Caresphere XQC, która oparta jest na materiale do codziennej kontroli oraz dodatkową możliwość przesyłania wyników kontroli do modułu QC w laboratoryjnym systemie informatycznym Infomedica, który obsługuje Laboratorium. | Zamawiający wyraża zgodę. |
| 62 | Dotyczy Projektu umowy dostawy, Załącznik nr 3 do SWZ: §4 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów. | Nie |
| 63 | §5 ust. 7: Czy Zamawiający dopuszcza krew kontrolną o terminie ważności, krótszym niż 6 miesięcy. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. punktu zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www..............pl”. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności. | Należy uwzględnić okres stabilności oznaczanych parametrów hematologicznych od rozpoczęcia badań kontrolnych, nalezy podać w dniach |
| 64 | §6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia z: „od daty zawarcia niniejszej umowy” na „od daty podpisania niniejszej umowy przez obie Strony”? | Nie |
| 65 | §6 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? | Tak |
| 66 | §6 ust. 14: Uprzejmie prosimy o dodanie zdania: „Nie dotyczy, jeśli usterka będzie usunięta zdalnie”. | Tak |
| 67 | §7 ust. 2: Uprzejmie prosimy o usunięcie obowiązku bieżącego informowania Zamawiającego o statusie realizacji zamówienia, lub zastąpienie tego wymogu wyrażeniem: „Wykonawca może poinformować Zamawiającego o statusie realizacji zamówienia (...)”. Profesjonalny Wykonawca realizuje zamówienia w krótszym czasie niż 2 dni – przy tak szybkiej realizacji, wywiązanie się z ww. zapisu często jest niemożliwe. | Nie akceptujemy propozycji |
| 68 | §7 ust. 10: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie: „odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.” | Nie akceptujemy propozycji |
| 69 | Pytania do pakietu nr 5: 1. Dotyczy tabeli OPZ koagulologia - parametry graniczne analizatora do koagulologii - Załącznika nr 2a W związku z tym, że pod tabelą zamawiający wymaga w sposób zasadny potwierdzenia że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji” prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego analizatora do koagulologii ( rok produkcji min. 2021)? Jeżeli tak prosimy o poprawienie oczekiwania w poz. 2 parametrów granicznych. | Zgodnie z swz |
| 70 | Dotyczy OPZ koagulologia (Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania) -poz. 7 tabeli asortymentowej- Załącznika nr 2a: W celu prawidłowego wyliczenia prosimy o doprecyzowanie i określenie ilości oznaczeń heparyny osobno dla drobnocząsteczkowej i niefrakcjonowanej? Parametr charakteryzuje się różnym materiałem kontrolnym i standardowym. | Zamawiający szacuje 90% oznaczeń heparyna drobnocząsteczkowa,10% heparyny niefrakcjonowane |
| 71 | Dotyczy - OPZ koagulologia (Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania)- Załącznika nr 2a: Czy Zamawiający do podanej ilości badań wliczył już kontrole? | Zgodnie z załącznikiem nr 2a |
| 72 | Dotyczy - OPZ koagulologia (Zestawienie ilości planowanych badań z koagulologii i częstotliwość ich wykonywania)- Załącznika nr 2a: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie poszczególnych części zestawienia asortymentowo- wartościowego wg materiałów , kontroli i kalibratorów oferowanych przez danego Wykonawcę? | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 73 | Dotyczy pozycja 38 tabeli OPZ koagulologia - parametry graniczne analizatora do koagulologii - Załącznika nr 2a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z zapisywaniem raportów kontroli i kalibracji na nośnikach elektronicznych{pendrive} z możliwością odczytu na innym komputerze w systemie operacyjnym Windows 11 w wersji z rozszerzeniem pdf.? | Zamawiający dopuszcza taką możliwość. |
| 74 | Dotyczy pozycja 1 tabeli OPZ koagulologia - Zestawienie parametrów ocenianych analizator i odczynniki - Załącznika nr 2a Czy Zamawiający oceni równoważnie analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w jez. angielskim? Większość czynności odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiednie piktogramy odpowiadające poszczególnym funkcjom analizatora, co pozwala w sposób intuicyjny na jego obsługę. | Należy zapewnić dostarczenie instrukcji użytkowania w języku polskim |
| 75 | Dotyczy pozycja 5 tabeli OPZ koagulologia - Zestawienie parametrów ocenianych analizator i odczynniki - Załącznika nr 2a : Czy Zamawiający uzna za równoważne i przyzna 5 pkt, rozwiązanie z odczynnikiem do oznaczania D-Dimerów, gdzie jeden składnik ma postać liofilizatu, a reszta jest płynna? | Oceniamy odczynniki płynne jako te gotowe do użycia, jeżeli zestaw jest wieloodczynnikowy, to wszystkie odczynniki muszą być płynne |
| 76 | Dotyczy tabeli minimalnych wymagań dla zestawu komputerowego z monitorem: Zamawiający wymaga komputera wyposażonego w chipset Intel B460. Obecnie dostępne są rozwiązania zbudowane w oparciu o nowsze chipsety. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o chipset Intel W580 z zachowaniem wszystkich pozostałych minimalnych parametrów wydajnościowych ( taktowanie procesora, minimalna ilość rdzeni, )? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 77 | Dotyczy tabeli minimalnych wymagań dla zestawu komputerowego z monitorem: Zintegrowana karta graficzna posiada dwa wyjścia w standardzie Display Port, podłączenie do urządzenia korzystającego z portu HDMI nie wymaga stosowania adapterów a tylko i wyłącznie kabla z odpowiednimi końcówkami (Display Port – HDMI ) , czy w związku z tym zamawiający uzna iż dwa porty Display Port spełniają wymagania dotyczące portów video ( wymagane HDMI, Display Port )? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie |
| 78 | Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych. | Akceptujemy propozycję Wykonawca dołączy opisy{skład,zawartość szczególnie substancji niebezpiecznych} ,rodzaje odpadów powstałych po d czas pracy oferowanego systemu diagnostycznego |
| 79 | Pytanie 1 – dotyczy załącznika 2a pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści by termin dostawy urządzenia z pełnym wyposażeniem do barwienia i suszenia preparatów hematologicznych wynosił 4 miesiące od daty podpisania umowy? W chwili obecnej producenci urządzeń do barwienia termin dostawy wskazują 120 dni. | Dopuszczamy taki termin. |
| 80 | 2 część postępowania: Dotyczy formularza cenowego bioch.odczynniki (D). Czy zamawiający wrazi zgodę na wykonanie oznaczenia karbamazepina i kwas walproinowy tylko na aparacie wiodącym, a tym samym na nie wycenianiu tej pozycji w formularzu asortymentowo cenowym biochemia odczynniki (D)? | Nie akceptujemy propozycji ? |
| 81 | Dotyczy poz 36 Warunki graniczne{wymagalne} dla analizatora biochemicznego do oznaczeń pilnych, dyżurowych i odczynników: „Zapisywanie wyników kontroli na elektronicznym nośniku z możliwością odczytu na innym komputerze”. Czy zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli wykonawca zapewni automatyczne przesyłanie wyników kontroli jakości do systemu laboratoryjnego LIS Infomedica z możliwością archiwizacji i edycji wyników? | Zamawiający oczekuje opracowania statystycznego wyników kontroli jakości: wyniki, średnia śr. X, odchylenie standardowe SD, błąd precyzji CV% w wersji edytowalnej opis materiału kontrolnego i inne niezbędne komentarze użytkownika |
| 82 | Dotyczy: zał nr 2a OPZ Elektroforeza, pakiet nr 3 p. 5 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek , w przypadku wyceny materiałów do immunofiksacji surowicy w schemacie standardowym tj zestawy odczynnikowe z żelami + antysurowice IgG,IgA, IgM, kappa całkowite ( total) i lambda całkowite( total) ? | Nie wykonawca dostarczy instrukcję wykonania oznaczenia z uwzględnieniem wymaganych objętości antysurowic w celu zapewnienia odpowiednich ilości antysurowic do wykonania badań na oferowanych żelach |
| 83 | Dotyczy: zał nr 2a OPZ Elektroforeza, pakiet nr 3 p.6 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek , w przypadku wyceny materiałów do immunofiksacji surowicy w schemacie powszechnie stosowanym tj zestawy odczynnikowe z żelami + antysurowice Ig GAM (triwalentna) , kappa całkowite ( total) lambda całkowite( total), kappa wolne i lambda wolne ? | Nie. |
| 84 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 1 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek , w przypadku zaoferowania analizatora aktualnie użytkowanego w Laboratorium, z założeniem, że podlega on gwarancji serwisowej w okresie dzierżawy i podlegać będzie obowiązkowej wymianie na inny egzemplarz o tych samych parametrach , w przypadku powtarzających się usterek niemożliwych do usunięcia? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 85 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymagania możliwości uzupełniania odczynnika w trakcie badania i kontynuacji rozpoczętej procedury z uwagi na specyfikę techniki jaką jest wykonywanie badania na żelach. ? Technika barwień, utrwalania termicznego i obróbki żeli opracowana przez Producenta przewiduje przygotowanie analizatora pod kątem odczynnikowym przed rozpoczęciem badania nie pozwalając bez utraty żeli na kontynuację procedury w przypadku wstrzymania badania. | Zgodnie z dostarczoną instrukcją wykonania badania. |
| 86 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 14 Czy Zamawiający uzna za wystarczające potwierdzenie zaoferowania zdolności rozdzielczej żeli najlepszej z możliwych w danej technice, przewidzianej przez Producenta , zwalidowanej przez Producenta zgodnie z metodyką? | Tak. |
| 87 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie analizatora z siecią LIS przy pomocy komputera będącego jednocześnie stacją roboczą analizatora? Pozwoliłoby to na uniknięcie dostawienia dodatkowego sprzętu ograniczającego przestrzeń na blacie roboczym , oraz ograniczenie kosztów dzierżawy. | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 88 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 26 Prosimy o określenie niezbędnej zdaniem Zamawiającego ilości stołów i ich wymiarów. | Wykonawca dostarcza stoły ,jeżeli zamawiający nie dysponuje tego rodzaju wyposażeniem do instalacji oferowanego analizatora nastołowego. |
| 89 | Warunki graniczne dla systemu do elektroforezy białek surowicy i moczu p. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu z „dostarczenie” na „dzierżawa” , oraz wydzielenie pozycji pt „dzierżawa stołu”- wymaganego w p. 26 – jako oddzielnej pozycji w kolejnym wierszu w tabeli P3( dzierżawa elektroforeza) ? | Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga ,aby oferowany analizator był w pełni wyposażony, bez dodatkowych inwestycji i kosztów ze strony zamawiającego |
| 90 | Dotyczy Pakietu 2, Załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia 2), poz. 3 warunki wymagalne dla zamrażarki Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający podając zakres temperatury w ww punkcie, oczekuje zaoferowania zamrażarki z zakresem temperatury od – 10 st.C do – 50 st.C dla próbek zamrażanych? | Minus 50 st.C lub niższa |
| 91 | Dotyczy pakietu 5 - koagulologia Czy analizator powinien pracować w oparciu o gotowe płyny obsługowe (płyny czyszcząco- myjące podłączone wężykami do aparatu) dostarczane przez Wykonawcę i ujęte w formularzu cenowym? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, obowiązkowo wszystkie płyny muszą zostać ujęte w załączniku nr 2. |
| 92 | Dotyczy załącznika 2a pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści by objętość próbki pediatrycznej wynosiła 250 μL? | Nie. |
| 93 | Dotyczy Pakietu 4 – załącznik 2a Parametry techniczne i warunki graniczne – Tabela 2 punkt 2 „Odczynniki gotowe wolne od metanolu” Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycji 2 (Tabeli 2) wyrazi zgodę na zaproponowanie odczynników gotowych posiadających w swoim składzie metanol? Barwienie metodą Giemsy jest jedną z podstawowych metod w hematologii, a odczynniki wykorzystywane do barwienia zawierają w swoim składzie metanol. Stanowi to powszechny standard w produkcji u wielu producentów i nie budzi zastrzeżeń podczas stosowania w znacznej większości Polskich laboratoriów hematologicznych | Nie. |

UWAGA :Oferent ma obowiązek podać ilość wydzielanego ciepła przez oferowane urządzenia /h w każdym pakiecie pod tabelami na końcu Załącznika nr 2a.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa