Ciechanów dnia 29.03.2022 r.

AT - ZP/2501/10/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla ZDL ogłoszonego w dniu 07.03.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 046-118753 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Pakietu 2, załącznik nr 2 a- OPZ (biochemia), poz. 3 warunki wymagane dla zamrażarki. Ze względu iż na rynku nie ma urządzenia, które by spełniło wyspecyfikowane parametry prosimy o odpowiedź, czy: 1. CL30B Frimed zakres temp. od -15 do -42 st. C Pytania: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o zakresie temperatury od -15 st. C do - 42 st. C oraz pojemności 300l. ? Na rynku nie znaleźliśmy urządzeń o tak szerokiej rozpiętości temperatury tj. -10 st.C do -50 st. C - Czy Zamawiający zaakceptuje szuflady z frontami przezroczystymi? - Czy Zamawiający odstąpi od parametru " Urządzenie energooszczędne Klasa energetyczna:A+ lub wyższa". ? Wspomniany parametr jest stosowany w opisie sprzętu domowego/AGD. Natomiast na rynku nie ma sprzętu AGD o takim zakresie temperatury. | Zamawiający uściśla. Wykonawca ma dostarczyć urządzenie laboratoryjne do głębokiego zamrażania materiału biologicznego, od ludzi w temperaturze minus 50 st.C i niżej. Wyposażone w półki, w rejestrator temperatury. Maksymalne wymiary 850x610x660 mm HxWxD. Drzwi pionowe z blokadą dociskową. |
| 2 | 2. LGex 3410 Liebherr Pytania: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o zakresie temperatury od -9 st. C do - 30 st. C oraz pojemności netto 284 l.? Na rynku nie znaleźliśmy urządzeń o tak szerokiej rozpiętości temperatury tj. -10 st.C do -50 st. C. - Czy Zamawiający odstąpi od parametru " Urządzenie energooszczędne Klasa energetyczna:A+ lub wyższa".? Wspomniany parametr jest stosowany w opisie sprzętu domowego/AGD. Natomiast na rynku nie ma sprzętu AGD o takim zakresie temperatury. | Zamawiający uściśla. Wykonawca ma dostarczyć urządzenie laboratoryjne do głębokiego zamrażania materiału biologicznego, od ludzi w temperaturze minus 50 st.C i niżej. Wyposażone w półki, w rejestrator temperatury. Maksymalne wymiary 850x610x660 mm HxWxD. Drzwi pionowe z blokadą dociskową. |
| 3 | 3. SLMB 500 Bolarus Pytania: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o zakresie temperatury od -30 st. C do - 45 st. C oraz pojemności 480 l. ? Na rynku nie znaleźliśmy urządzeń o tak szerokiej rozpiętości temperatury tj. -10 st.C do -50 st. C. - Czy Zamawiający zaakceptuje 4 półki zamiast szuflad przezroczystych szuflad? - Czy Zamawiający odstąpi od parametru " Urządzenie energooszczędne Klasa energetyczna:A+ lub wyższa".? Wspomniany parametr jest stosowany w opisie sprzętu domowego/AGD. Natomiast na rynku nie ma sprzętu AGD o takim zakresie temperatury. | Zamawiający uściśla. Wykonawca ma dostarczyć urządzenie laboratoryjne do głębokiego zamrażania materiału biologicznego, od ludzi w temperaturze minus 50 st.C i niżej. Wyposażone w półki, w rejestrator temperatury. Maksymalne wymiary 850x610x660 mm HxWxD. Drzwi pionowe z blokadą dociskową. |
| 4 | Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 31 z dn. 25.03.2022 W związku z wymogiem zaoferowania oznaczania łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy i w moczu czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania odczynnika do oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda? Dostępne na rynku odczynniki do oznaczania lekkich łańcuchów kappa i lambda (całkowitych) na analizatorach biochemicznych umożliwiają wykonywanie oznaczeń jedynie w próbkach surowicy/osocza bez możliwości wykonywania oznaczeń w próbkach moczu | Zamawiający dopuszcza odczynniki do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda w surowicy i w moczu |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa