Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

dotyczy postępowania na zakup oraz dostawę  lasera jaskrowego YAG/SLT z modułem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - ZP/2501/55/22

# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### LASER JASKROWY YAG/SLT Z MODUŁEM DO WITREOLIZY

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2022 | Tak |  |
|  | Zasilanie: 100 – 120 V AC lub 220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz. | Tak |  |
|  | Zastosowanie: witreoliza, SLT, irydotomia, kapsulotomia. | Tak |  |
|  | Typ lasera: Nd:YAG. | Tak |  |
|  | Długość fali – 1064/532 nm | Tak |  |
|  | Zakres emitowanej energii 0,3 – 10 mJ – płynna zmiana. | Tak |  |
|  | Czas trwania impulsu max. 4,0 ns | Tak |  |
|  | Impulsowy sposób dozowania energii: pojedynczy impuls min. 3.0 Hz, podwójny impuls min. 1,8 Hz, potrójny impuls min. 1.6 Hz. | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska plamki max 8 μm | Tak |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w ekran LCD, o przekątnej minimum 10 cala. | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących lasera diodowego od min -500 μm do +500 μm regulowany płynnie. | Tak |  |
|  | Przełom optyczny w powietrzu przy max. Energii 1,5 [mJ] | Tak |  |
|  | Soczewki do irydotomii, kapsulotomii, SLT, Volk Widefield, 3-mirror z filtrem do lasera i kryzą | Tak |  |
|  | Chłodzenie powietrzem | Tak |  |
|  | Typ lasera: diodowy, min. dwa punkty celownicze | Tak |  |
|  | Laser celowniczy: 515 nm (+/- 10 nm), moc poniżej 1 mW. | Tak |  |
|  | Oświetlenie koaksjalne. Źródło oświetlenia niekolidujące z wiązką lasera celowniczego i terapeutycznego. Współosiowość wiązki lasera terapeutycznego, celowniczego oraz oświetlenia – prostopadłego bez zjawiska paralaksy. | Tak |  |
|  | Min. 3 powiększenia: 10x, 16x, 28x | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na czterech kołach, z co najmniej dwoma kołami z blokadą. | Tak |  |
|  | Dwa taborety, dla lekarza i pacjenta. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.36 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)