ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: KRANIOTOM

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji przynajmniej 2021. | Tak |  |
|  | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bez komutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów | Tak |  |
|  | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy | Tak |  |
|  | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika, kompatybilne z posiadanym zestawem przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x156 mm | Tak |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 87g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x206 mm | Tak |  |
|  | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm, | Tak |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Tak |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm | Tak |  |
|  | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 70 mm | Tak |  |
|  | Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność 300 ml – szt.6 | Tak |  |
|  | Frez kraniotomu I II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego) – szt.5 | Tak |  |
|  | Trepan 6x9, 9x12, 12x15 z trzonem hudson, wielokrotnego użytku, do wyboru z katalogu wykonawcy | Tak |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Tak |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |
| Chirurgia szczękowa |  |  |  |
|  | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm | Tak |  |
|  | Mikropiła oscylacyjna, ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 000 do 20 000 osc./min. moc maksymalna 180 W, masa 198g, kąt wychylenia ostrza 7 st. mm, wymiary 161x23 mm | Tak |  |
|  | Mikropiła posuwisto-zwrotna , ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości regulowany od 0 000 do 20 000 suw./min. moc maksymalna 180 W, masa 198g, skok ostrza 1,3 mm, wymiary 184x23 mm | Tak |  |
|  | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji pił i kabli | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Tak |  |
|  | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Tak |  |
|  | Frezy do piły oscylacyjnej op. niepodzielne 5szt – 10 kpl. | Tak |  |
|  | Frezy do piły posuwisto - zwrotnej op. niepodzielne 5szt – 10 kpl. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy jednostki sterującej niewymagającej importu części – maksimum 5 dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy jednostki sterującej z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 8 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu jednostki sterującej - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)