ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: APARAT  DO  ERGOSPIROMETRII  (ZESTAW  WYSIŁKOWY)

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Aparat do ergospirometrii |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera możliwość rozbudowy o moduł holtera EKG, holtera ciśnieniowego, moduł próby wysiłkowej, komputerowe EKG i komputerową spirometrię | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z oferowaną bieżnią do prób wysiłkowych. | Tak |  |
|  | System na dzień składania oferty posiada możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań w ramach wpólnej platformy medycznej przy użyciu bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
|  | Funkcja wykonania pośredniej kalorymetrii | Tak |  |
|  | Sposób pomiaru: "oddech po oddechu" | Tak |  |
|  | Dedykowany wózek do oferowanego systemu. | Tak |  |
|  | Blat wózka wykonany z bezporowego materiału - staronu, pozwalającego spełnić standardy higieniczne każdej pracowni czy laboratorium | Tak |  |
|  | Wygodna kalibracja - pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku | Tak |  |
|  | Mocowanie butli z gazem o pojemności 2l , 5l, 10l z boku wózka | Tak |  |
|  | Analizator montowany na ruchomym ramieniu – wymiary maksymalne: 120x 285x 300 mm | Tak |  |
|  | Zoptymalizowany wygląd, badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim) | Tak |  |
|  | Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe | Tak |  |
|  | Krótki przewód wentylacyjny pacjent-analizator, bez adapterów i elementów elektronicznych o długości 1 m | Tak |  |
|  | Przepływomierz dwukierunkowy o zwartej budowie, bez ruchomych części, gwarantujący minimalny opór | Tak |  |
|  | Przepływomierze wielokrotnego użytku (dezynfekowane) | Tak |  |
|  | Zakres przepływu: +/-18 l/s | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu: +/- 2% lub 50 ml/s | Tak |  |
|  | Niski opór czujnika: 60 Pa/l/s przy 15 l/s | Tak |  |
|  | Zakres objętości: 15 l | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości: +/- 2% lub 50 ml/s | Tak |  |
|  | Sensor CO2 w technologii NDIR (Non Dispensive Infra-Red) - bezrozproszeniowy strumień podczerwieni | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru CO2: 0-10% | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2: 0,05% | Tak |  |
|  | Czas odpowiedzi T90: 130 ms | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 w otoczeniu | Tak |  |
|  | Sensor O2 wyposażony w superszybkie ogniwo elektrochemiczne | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru O2: 0-100% | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru O2: 0,05% | Tak |  |
|  | Czas odpowiedzi T90: 130 ms | Tak |  |
|  | Absorbcja CO2 przy użyciu wapna sodowanego: umożliwia ustawienie zerowego poziomu CO2 podczas kalibracji | Tak |  |
|  | 12 kanałowe EKG: - przenośny aparat EKG jako bezprzewodowy moduł akwizycyjny sygnału EKG - kolorowy ekran dotykowy z możliwością jednoczesnego wyświetlenia 12 odprowadzeń EKG - aplikacja do podglądu, zapisu i archiwizacji badań na tablecie iPad - wyświetlacz maksymalnie 3.0” i rozdzielczości min. 240 x 320 pikseli - kompaktowe wymiary aparatu max. 90 x 92 x 30 mm - waga max. 155g - prędkości przesuwu (mm/s): 5; 10; 12.5, 25, 50 - czułości (mm/mV): 2.5; 5; 10; 20 - układy wyświetlania zapisów EKG: 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R - dwa kable pacjenta: dla odprowadzeń przedsercowych oraz dla odprowadzeń kończynowych - możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka - możliwość podłączenia aparatu do platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów kom-puterowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci serocwej, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. - możliwość integracji z systemami informatycznymi szpitali i przychodni. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania EKG wysiłkowego i spoczynkowego | Tak |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa: 3,9 uV | Tak |  |
|  | Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/D: 13 bitów | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
|  | Częstotliwość wzorcowa: 0,05 Hz - 170 Hz | Tak |  |
|  | Mierzone parametry: - W-obciążenie - MET-jednostka metaboliczna - VE-wentylacja minutowa - VT-przepływ oddechowy - fR-częstość oddechów - VO2-konsumpcja tlenowa - VO2 max-pułap tlenowy - VO2 max/kg - pułap tlenowy w przeliczeniu na kilogram masy - VCO2- zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym - VCO2 max-maksymalna zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym - OUES- "Oxygen Uptake Efficiency Slope" wskaźnik wydajności zużycia tlenu - RER-współczynnik wymiany oddechowej - REE-współczynnik wydatku energetycznego w spoczynku - EEE-współczynnik wydatku energetycznego podczas wysiłku - HR-czynność serca - pO2-ciśnienie parcjalne tlenu - pCO2-ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla - PETO2 - End-Tidal Oxygen Tension, ciśnienie parcjalne tlenu w końcowej próbce wydychanego gazu - PETCO2 - End-Tidal Carbon Dioxide Tension, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w końcowej próbce wydychanego gazu - FVC - natężona pojemność życiowa - SVC - powolna pojemność życiowa - MVV - maksymalna wentylacja dowolna - IC - pojemność wdechowa - przepływ wydechowy płuc na koniec badania - poziom odcinka ST - produkt podwójny | Tak |  |
|  | Funkcje diagnostyczne: - wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE - interpretacja wydajności aerobowej - badanie PRE i POST - gazometria - kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny - automatyczne wykrywanie arytmii - analiza ryzyka choroby wieńcowej - mapy ST (wykresy kołowe) - możliwość rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows | Tak |  |
|  | Sterowanie ergometrem i bieżnią | Tak |  |
|  | Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232 | Tak |  |
|  | Profesjonalna spirometria | Tak |  |
|  | Wyświetlanie uśrednionego QRS z obrazem referencyjnym w spoczynku | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia | Tak |  |
|  | Podgląd danych online podczas testu | Tak |  |
|  | Wysokość stolika z podstawą na 4 kołach (min. 2 koła z blokadą) oraz ramieniem z adapterem – 1890mm +/- 10mm | Tak |  |
|  | Wyposażenie zestawu: - - analizator gazów z czujnikami O2 i CO2 - - aparat EKG - - oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG, spirometrii i holterów - - wózek do systemu - - zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem - - 12 szt. przepływomierzy - - 2 szt adapterów do masek - - adapter do spirometrii - - czujnik parametrów otoczenia - - pompa kalibracyjna 3l - - maska rozmiar M - - maska rozmiar S - - pasek na głowę rozmiar M - - pasek na głowę rozmiar S - - min. 50 ustników jednorazowych do spirometrii - - okablowanie - - min. 100 szt. elektrod jednorazowych - - butla z gazem kalibracyjnym - - zawór do butli | Tak |  |
|  | Cykloergometr |  |  |
|  | Sterowany mikroprocesorem system hamowania | Tak |  |
|  | Obciążenie w zakresie: min. 6- 450 Watt | Tak |  |
|  | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | Tak |  |
|  | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238 | Tak |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: min. 30-130 obr/min | Tak |  |
|  | Regulowany kąt ustawienia kierownicy (360°) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka | Tak |  |
|  | Max. waga pacjenta: min.160kg | Tak |  |
|  | Wyświetlenie na ekranie cykloergometru obciążenia, obrotów pedałów RPM, czasu badania | Tak |  |
|  | Wyświetlacz o wymiarach maksymalnych:. 70 x 40 mm (rozdzielczość min. 128 x 64 pixeli) | Tak |  |
|  | Wyświetlenie obrotów pedałów RPM dla pacjenta na diodach LED | Tak |  |
|  | Cyfrowe i analogowe złącza sterujące | Tak |  |
|  | Waga cykloergometru: max 65kg | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne (dł. x sz. x wys.) 110cm x 55 cm 135 cm | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50-60Hz/ max. 100W | Tak |  |
|  | Zaprogramowane fabrycznie protokoły wysiłkowe: mimimum 5 (WHO, BAL, Hollmann, STD France, standard) | Tak |  |
|  | Liczba protokołów programowalnych przez użytkownika: min. 10 | Tak |  |
|  | Manualna kontrola obciążenia | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)