ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: ZESTAW LAPAROSKOPOWY 3D

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna |  | Wymagany opis spełnienia wymogu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub 2022 . | Tak |  |  |  |
| Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D | Tak |  |  |  |
|  | Obsługiwane formaty 1080p | Tak |  |  |  |
|  | Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  |  |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” przez operatora z głowicy kamery | Tak |  |  |  |
|  | Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność | Tak |  |  |  |
|  | Połączenie ze źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny | Tak |  |  |  |
|  | Zoom cyfrowy x1,8 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5 | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -5 do 5 | Tak |  |  |  |
|  | Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji | Tak |  |  |  |
|  | Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie języka menu w tym język polski | Tak |  |  |  |
| Wideolaparoskop 3D 30° |  |  |  |  |  |
|  | Przetworniki obrazu 2x 1/3’’ CMOS | Tak |  |  |  |
|  | Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą przycisku na wideolaparoskopie) | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość Full HD 1920x1080, skan progresywny | Tak |  |  |  |
|  | Kąt patrzenia 30° | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja - Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka. - Przewód sygnałowy i światłowodowy zintegrowany w jednym przewodzie | Tak |  |  |  |
|  | Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu(gotowość do pracy w każdym momencie, wydłużona żywotność ).Współpraca z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”. | Tak |  |  |  |
|  | Przyciski - 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. | Tak |  |  |  |
|  | Zapobieganie parowaniu optyki - Ogrzewanie części roboczej optyki całkowicie zapobiegającej parowaniu podczas zabiegu | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie ostrości - autofocus | Tak |  |  |  |
|  | Średnica 10mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |  |  |
|  | Długość części roboczej 315mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |  |  |
|  | Długość przewodu 4110mm | Tak |  |  |  |
|  | Typ ochrony CF | Tak |  |  |  |
|  | Rękawy sterylne 10 szt./opak – 2 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Okulary polaryzacyjne – 15 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Nakładki polaryzacyjne na okulary korekcyjne – 4 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie do wideolaparoskopu 2D/3D – 1 szt | Tak |  |  |  |
| Wideolaparoskop 3D 0° |  |  |  |  |  |
|  | Przetworniki obrazu 2x 1/3’’ CMOS | Tak |  |  |  |
|  | Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą przycisku na wideolaparoskopie) | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość Full HD 1920x1080, skan progresywny | Tak |  |  |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja - Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka. - Przewód sygnałowy i światłowodowy zintegrowany w jednym przewodzie | Tak |  |  |  |
|  | Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu(gotowość do pracy w każdym momencie, wydłużona żywotność ).Współpraca z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”. | Tak |  |  |  |
|  | Przyciski - 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. takich jak: włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. | Tak |  |  |  |
|  | Zapobieganie parowaniu optyki - Ogrzewanie części roboczej optyki całkowicie zapobiegającej parowaniu podczas zabiegu | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie ostrości - autofocus | Tak |  |  |  |
|  | Średnica 10mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |  |  |
|  | Długość części roboczej 315mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |  |  |
|  | Długość przewodu 4110mm | Tak |  |  |  |
|  | Typ ochrony CF | Tak |  |  |  |
|  | Rękawy sterylne 10 szt./opak – 2 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie do wideolaparoskopu 2D/3D – 1 szt | Tak |  |  |  |
| Głowica kamery 2D wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS |  |  |  |  |  |
|  | Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS | Tak |  |  |  |
|  | Progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |  |  |
|  | Ogniskowa: 14 do 28 mm – zoom optyczny 2x | Tak |  |  |  |
|  | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s | Tak |  |  |  |
|  | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. | Tak |  |  |  |
|  | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak |  |  |  |
|  | Typ ochrony CF | Tak |  |  |  |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji w Sterrad | Tak |  |  |  |
| Archiwizator Medyczny |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD oaz zdjęcia z medycznych źródeł wideo | Tak |  |  |  |
|  | Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy, | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany monitor dotykowy, | Tak |  |  |  |
|  | Format obrazu: JPG, PNG | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna 128 GB | Tak |  |  |  |
|  | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) | Tak |  |  |  |
|  | Wejście USB 3.0 – panel przedni – 1 szt, panel tylni 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s | Tak |  |  |  |
|  | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB | Tak |  |  |  |
|  | Wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem) | Tak |  |  |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem) | Tak |  |  |  |
|  | Pilot na podczerwień (w zestawie) | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w zestawia 64 Gb | Tak |  |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny | Tak |  |  |  |
| Monitor LCD FullHd 3D o przekątnej 31,5’’ |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, 16:9 | Tak |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu 31,5’’ | Tak |  |  |  |
|  | Wejścia wideo 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, HD15 (Mini-D-Sub) | Tak |  |  |  |
|  | Wyjścia wideo2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x Video | Tak |  |  |  |
|  | Podświetlenie LED | Tak |  |  |  |
|  | Kontrast 1400:1 | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalna jasność 650 cd/m2 | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie VESSA 100 i 200 | Tak |  |  |  |
| Monitor LCD FullHD o przekątnej 27” – 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Przekątna 27” | Tak |  |  |  |
|  | Format 16:9 | Tak |  |  |  |
|  | Rozdzielczość Full HD 1920x1080 pixeli | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie Vessa 100 | Tak |  |  |  |
| Źródło światła LED |  |  |  |  |  |
|  | Żywotność modułu LED - 30000 h | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery poprzez złącze Mis-bus | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu | Tak |  |  |  |
|  | Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf | Tak |  |  |  |
|  | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji | Tak |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa 5665 K (±6,3%) | Tak |  |  |  |
|  | Strumień świetlny 2510 lumen (±3,6%) | Tak |  |  |  |
|  | Typ ochrony CF | Tak |  |  |  |
|  | W zestawie adapter do diagnostyki światłowodów | Tak |  |  |  |
| Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min | Tak |  |  |  |
|  | Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. | Tak |  |  |  |
|  | Programy: chirurgia ogólna, bariatria, pediatryczny, kardio | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg | Tak |  |  |  |
|  | Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C, | Tak |  |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźnik objętości zużytego gazu | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | Tak |  |  |  |
|  | Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa poprzez kolorowy dotykowy wyświetlacz | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | Tak |  |  |  |
|  | 3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | Tak |  |  |  |
|  | Przewód do podłączenia źródła CO2 | Tak |  |  |  |
|  | Dren do insuflacji z podgrzewaniem gazu – 2 szt | Tak |  |  |  |
|  | Dreny jednorazowe do oddymiania – 10 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Filtry do oddymiania – 30 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Filtry do insuflacji 25 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Sterownik nożny do funkcji oddymiania | Tak |  |  |  |
| Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii, histeroskopii, artroskopii i urologii |  |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii i histeroskopii, artroskopii, urologii | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie płukania 500mmHg - laparoskopia | Tak |  |  |  |
|  | Dwa tryby płukania: standardowy i wysoki | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie płukania 15-150mmHg - histeroskopia | Tak |  |  |  |
|  | Przepływ maksymalny 3,5l/min - laparoskopia | Tak |  |  |  |
|  | Przepływ 50-500 ml/min - histeroskopia | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie płukania 15-90mmHg - urologia | Tak |  |  |  |
|  | Przepływ 50-500 ml/min - urologia | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie płukania 15-200 mmHg - artroskopia | Tak |  |  |  |
|  | Przepływ max. 2,5l/min - artroskopia | Tak |  |  |  |
|  | Wydajność ssania 4l/min | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy dotykowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Jednorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii , z dwoma igłami do wkłucia do worka 10 szt./opak. – 1 opak. | Tak |  |  |  |
|  | Pojemniki jednorazowe na odessane płyny, poj. 2l, 40 szt./opak. – 1 opak. | Tak |  |  |  |
| Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych |  |  |  |  |  |
|  | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA | Tak |  |  |  |
|  | Ramię boczne do monitora | Tak |  |  |  |
|  | Cztery koła z blokadą | Tak |  |  |  |
|  | Cztery półki na urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt butli CO2 | Tak |  |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne | Tak |  |  |  |
|  | Zamykany panel tylny | Tak |  |  |  |
|  | Szuflada zamykana na klucz | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie do głowicy 2D | Tak |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa 30 st |  |  |  |  |  |
|  | Średnica 10mm - pasująca do trokarów o średnicy 10 mm | Tak |  |  |  |
|  | Kąt patrzenia 30° | Tak |  |  |  |
|  | Długość robocza min. 330 mm | Tak |  |  |  |
|  | Autoklawowalna | Tak |  |  |  |
|  | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | Tak |  |  |  |
|  | Trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm. | Tak |  |  |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania optyki | Tak |  |  |  |
| Optyka laparoskopowa 0 st |  |  |  |  |  |
|  | Średnica 10mm - pasująca do trokarów o średnicy 10 mm | Tak |  |  |  |
|  | Kąt patrzenia 0° | Tak |  |  |  |
|  | Długość robocza min. 330 mm | Tak |  |  |  |
|  | Autoklawowalna | Tak |  |  |  |
|  | Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery | Tak |  |  |  |
|  | Trzy adaptery do podłączenia światłowodów różnych firm. | Tak |  |  |  |
|  | Kosz do sterylizacji i przechowywania optyki | Tak |  |  |  |
| Światłowód – 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Średnica wiązki 4,8 mm | Tak |  |  |  |
|  | Długość 3,5m | Tak |  |  |  |
|  | Autoklawowalny | Tak |  |  |  |
| Zestaw narzędzi laparoskopowych |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny trokar o średnicy 5 mm, długość 110 mm, kaniula gwintowana ze ściętym końcem, zawór insuflacyjny, z silikonowym zaworem składającym się z górnej uszczelki oraz dolnej nacinanej 4 drożnej, kodowany kolorem czerwonym – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny do trokara 5 mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kompletny trokar średnica 10 mm, długość 110 mm z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana ze ściętym końcem, kodowany kolorem zielonym – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny do trokara 10mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kompletny trokar średnica 12 mm, długość 110 mm z zaworem do insuflacji, kaniula gwintowana ze ściętym końcem, kodowany kolorem żółtym – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny do trokara 12mm | Tak |  |  |  |
|  | Uszczelki dwuczęściowe wielorazowe do trokara 5 mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Zawór trokaru 10/12mm z konwersją na 5 mm, składający się z uszczelki redukcyjnej, elementu mocującego w korpusie trokaru oraz uszczelki insuflacyjnej nacinanej czterodrożnej. – 3 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uszczelka zewnętrzna do trokaru 10 i 12mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Reduktor z 10/12mm na 5mm, 5 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara. 10/12mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uszczelki jednorazowe do trokarów 10 i 12mm z wbudowaną bezobsługową redukcją na 5mm, 20 szt./opak. | Tak |  |  |  |
|  | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, długość 22mm, śr. 5 mm , dł. 310 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland długość szczęk 21mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki atraumatyczne ząbkowane, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, długość 24mm, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, długość szczęk 17mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia, śr. 5 mm, dł. 310 mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu Dorsey, podwójnie otwierane, długość szczęk roboczych 35mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, pojedynczo otwierane, długość 33mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt do elektrod wymiennych monopolarnych, śr.5mm, dł.330mm z monopolarną elektrodą haczykową tnącą typu L oraz elektrodą łopatkową– 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Wielorazowy przewód monopolarny, długość 3,5m – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie ssąco-płuczące śr. 5mm, dł. 330mm – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 310 mm, proste , wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji. , kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Klipsownica automatyczna Challenger Ti-P, z pneumatycznym podawaniem klipsów, średnica 10mm długość 370mm na klipsy ML (średnio-duże)- w magazynkach po 8szt, wyposażona w obrotowe ramie, rozbieralna na 4 elementy – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Klipsy do zamykania naczyń średnio-duże do klipsownicy pneumatycznej Challenger Ti-P, 8 szt. w magazynku, 12 magazynków w opakowaniu – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Igła veressa, dł. 120mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | System kontenerowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów składający się z: - Wanna do kontenera do sterylizacji i przechowywania narzędzi laparoskopowych, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. - Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, - Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. Pokrywa dla ułatwienia kodyfikacji w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali - Stojak do trokarów - kosz na drobne elementy | Tak |  |  |  |
| Narzędzia laparoskopowe Bariatryczne |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, długość 22mm, śr. 5 mm , dł. 420 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland długość szczęk 21mm, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszcze atraumatyczne, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki okienkowe podwójnie otwierane, długość 24mm, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszczyki atraumatyczne ząbkowane, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, podwójnie otwierane, długość 27 mm, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kleszcze jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, długość 35mm, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm, możliwość sterylizacji złożonego narzędzia – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe o średnicy 5 mm, długości 420 mm, proste , wyposażone w osiową rączkę z wbudowaną ochroną przeciw przeciążeniom pozwalającą swobodne trzymanie w każdej pozycji. , kanał do płukania, twardą wkładką węglową możliwość zablokowania mechanizmu trzymającego. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Retraktor wątrobowy wachlarzowy, śr. 10mm, dł. 400mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Klipsownica automatyczna Challenger Ti-P, z pneumatycznym podawaniem klipsów, średnica 10mm długość 370mm na klipsy ML (średnio-duże)- w magazynkach po 8szt, wyposażona w obrotowe ramie, rozbieralna na 4 elementy – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Klipsy do zamykania naczyń średnio-duże do klipsownicy pneumatycznej Challenger Ti-P, 8 szt. w magazynku, 12 magazynków w opakowaniu – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Igła Veressa, z przyłączem LUER-Lock, długość 15 cm, średnica 2,1mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt do elektrod wymiennych monopolarnych haczykowych, śr. 5mm, dł. 420mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Monopolarna elektroda haczykowa tnąca typu L – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie ssąco-płuczące z zaworem dwudrożnym śr. 5mm, dł. 330mm – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kompletny trokar laparoskopowy śr.5 mm, dł. 150 mm, tubus gładki, skośny z kurkiem – 3 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Obturator trójkątny śr. 5, dł. 150mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kompletny trokar laparoskopowy śr.12 mm, dł. 150 mm, tubus gładki, skośny z kurkiem – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Obturator trójkątny śr. 12, dł. 150mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kompletny trokar laparoskopowy śr.10 mm, dł. 150 mm, tubus gładki, skośny z kurkiem – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Obturator trójkątny śr. 10, dł. 150mm – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uszczelki dwuczęściowe wielorazowe do trokara 5 mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Zawór trokaru 10/12mm z konwersją na 5 mm, składający się z uszczelki redukcyjnej, elementu mocującego w korpusie trokaru oraz uszczelki insuflacyjnej nacinanej czterodrożnej. – 4 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Uszczelka zewnętrzna do trokaru 10 i 12mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Reduktor z 10/12mm na 5mm, 5 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara. 10/12mm, 20 szt./opak. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 1000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, – 1 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Stojak do trokarów 167x53mm – 2 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Kontener do przechowywania, sterylizacji i transportu narzędzi, wymiary zewnętrzne 446x77x266 – szt. 6 | Tak |  |  |  |
|  | Kontener do przechowywania, sterylizacji i transportu narzędzi, wymiary zewnętrzne 566x77x266 – szt. 3 | Tak |  |  |  |
|  | Kosz do sterylizacji i transportu endoskopów giętkich, wymiary zewnętrzne 448x106x288 – szt. 3 | Tak |  |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |  |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |  |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 5 dni roboczych | Tak |  |  |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |  |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)