ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: LARYNGOFIBEROSKOP  ZE  ŹRÓDŁEM  ŚWIATŁA  NBI

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................					Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Procesor video ze zintegrowanym źródłem światła | Tak |  |
|  | Procesor video umożliwiający podłączenie głowic kamer 1CCD, videolaryngoskopów, videocystoskopów HDTV, videogastroskopów i videokolonoskopów. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50 Hz. | Tak |  |
|  | Procesor wyposażony w zintegrowane źródło światła typu LED | Tak |  |
|  | Format obrazu: 16x9 | Tak |  |
|  | Wyjścia wideo: S-VIDEO, 2xHD-SDI, DVI | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wysyłania wielu sygnałów | Tak |  |
|  | Balans bieli aktywowany z przycisku na panelu czołowym urządzenia, na głowicy kamery oraz definiowanym na jednym z przycisków wideoendoskopu | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji, elektroniczne wzmocnienie jasności obrazu, jeśli ilość światła w polu operacyjnym jest zbyt mała | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyboru stopklatki i zachowania zdjęcia najlepszej jakości spośród kilku sąsiednich klatek. | Tak |  |
|  | Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | Tak |  |
|  | Zmiana ustawień dostępna z panelu przedniego urządzenia, z klawiatury, oraz z przycisków głowicy kamery i wideoendoskopów | Tak |  |
|  | Zapis zdjęć na pamięci zewnętrznej typu Pendrive poprzez gniazdo USB lub w pamięci wewnętrznej procesora | Tak |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie TIFF, JPEG | Tak |  |
|  | W zestawie klawiatura i pamięć przenośna | Tak |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych wideoendoskopów i głowic kamery | Tak |  |
|  | Przypisywanie różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | Tak |  |
|  | Zapisywania danych dla min. 40 pacjentów | Tak |  |
|  | Sterowanie źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu i głowicy kamery | Tak |  |
|  | Videoendoskop giętki | Tak |  |
|  | Videoendoskop CCD wykonany w technologi HDTV | Tak |  |
|  | Pole widzenia: 90° | Tak |  |
|  | Głębia widzenia: 5-50 mm | Tak |  |
|  | Średnica końcówki: 3,9 mm | Tak |  |
|  | Średnica sondy: 3,6 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza: 300 mm | Tak |  |
|  | Długość całkowita: 500 mm | Tak |  |
|  | Zagięcie końcówki góra / dół: 130° | Tak |  |
|  | Kierunek patrzenia 0° | Tak |  |
|  | Endoskop wyposażony w 4 przyciski funkcyjne, programowalne | Tak |  |
|  | Endoskop kompatybilny z funkcją obrazowania w wąskim paśmie światła NBI | Tak |  |
|  | Monitor medyczny LCD z podświetleniem LED | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli | Tak |  |
|  | Luminacja: 300 cd/m2 | Tak |  |
|  | Format obrazu: 16x10 | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu: 24" | Tak |  |
|  | Wejścia wideo: 1x DVI-I, 1x HD15, 1x Y/C, 1x 3G-SDI, 1x RGBS / YPbPr | Tak |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x DVI-I, 1x 3G-SDI | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania w standardzie VESA 75x75 lub 100 x 100 mm | Tak |  |
|  | Kompaktowy wózek endoskopowy do oferowanego zestawu | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 jezdne i skrętne kółka w tym min. 2 z blokadą. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w: - wysuwaną szufladę na klawiaturę - dedykowane ramię do monitora - transformator 220-240V do podłączenia urządzeń - wysuwaną szufladę pod jedną z półek - dedykowany uchwyt z przeznaczeniem na videoendoskopy giętkie - tylny panel | Tak |  |
|  | Tester szczelności do endoskopów giętkich | Tak |  |
|  | Wanna do moczenia endoskopów | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)