ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: AUTOREFRAKTOMETR PEDIATRYCZNY

Producent/Firma: …………………………………………………………………………….…………………………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 lub nowsze | Tak |  |
|  | Wymiary nie większe niż 22 cm x 18 cm x 13 cm | Tak |  |
|  | Waga do 1200 g | Tak |  |
|  | Komunikacja w sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n | Tak |  |
|  | Żywotność akumulatora min 2 lata (przy normalnym użytkowaniu) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru refrakcji: min -7.50D do +7.50D co 0.25D | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru cylindrów min -3.00D do +3.00D co 0.25D | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru osi cylindra min od 1 do 180 stopni co 1-stopień Dokładność: ± 10 stopni (dla wartości cylindrów> 0,5D) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru wielkości źrenicy min od 4,0 mm do 9,0 mm co 0,1 mm w ± cylindrze (3,0 mm dostępne dla przedziału wiekowego 20-100 lat.) | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru odległości miedzy źrenicami od min 35 mm do 80 mm co 1 mm | Tak |  |
|  | Czas na pomiar: max sekunda | Tak |  |
|  | Odległość pomiaru: min. 1 m ± 5 cm | Tak |  |
|  | Tryby pracy: pomiar obuoczny lub pojedyncze oko | Tak |  |
|  | Pomiar u pacjentów od 6 miesięcy do seniorów, bez rozszerzania źrenic | Tak |  |
|  | Dotykowy ekran | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)