ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: VIDEOKOLPOSKOP

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V/50Hz. | Tak |  |
|  | Videokolposkop na podstawie jezdnej z regulacją wysokości | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na 5 kołach z blokadą | Tak |  |
|  | Źródło światła: białe diody LED umiejscowione dookoła oka kamery, żywotność diod ponad 50.000 godzin pracy | Tak |  |
|  | Diody LED o temperaturze barwowej 5500K | Tak |  |
|  | Wbudowany ekran LCD w głowicę kolposkopu do szybkiego podglądu | Tak |  |
|  | Optyka zoom z auto fokusem | Tak |  |
|  | Powiększenie optyczne 30 x | Tak |  |
|  | Powiększenie cyfrowe 16x | Tak |  |
|  | Średnica pola widzenia: min. zakres 16-480 mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości: min. zakres 4,3-129 mm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość: min. 1100 linii | Tak |  |
|  | Rozdzielczość foto/video: min. 3,27 mln pikseli | Tak |  |
|  | Ogniskowa w zakresie 200-400 mm z auto-focusem | Tak |  |
|  | Filtr: zielony, niebieski, czerwony. | Tak |  |
|  | Polaryzacyjny układ redukcji odblasków | Tak |  |
|  | Współpraca z systemem Windows10 lub nowszym. | Tak |  |
|  | Kamera cyfrowa 1/2.8'' CCD z autofokusem | Tak |  |
|  | wyjście video AHD BNC | Tak |  |
|  | program do komputerowej archiwizacji obrazów w języku polskim | Tak |  |
|  | Baza danych pacjenta - edycja i przeglądanie informacji o pacjencie, rejestracja i edycja obrazów statycznych i sekwencji wideo, | Tak |  |
|  | Zapis sekwencji wideo na dysku twardym komputera z możliwością edycji wybranych klatek, | Tak |  |
|  | Podstawowe przetwarzanie obrazu, porównawcza baza 175 zdjęć przypadków z badań kolposkopowych | Tak |  |
|  | Włącznik nożny do wykonywania zdjęć | Tak |  |
|  | Pilot przewodowy do regulacji powiększenia, światła, fokusa | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy: - komputer typu All-In-One - ekran o rozmiarze min. 21.5" -procesor min. Intel Core i5 -zainstalowana pamięć RAM min. 4GB -pojemność dysku min. 512 GB SSD -system operacyjny Windows 10 lub nowszy -liczba portów USB: 4 -komunikacja: LAN, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth -mysz, klawiatura | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 7 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 10 dni roboczych | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)