ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: BIEŻNIA  DO  PRÓB  WYSIŁKOWYCH

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi holterów (EKG i ABPM), spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z oferowanym aparatem do ergospirometrii | Tak |  |
|  | Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i spoczynkowego EKG | Tak |  |
|  | Wpisywanie m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta, wywiadu chorobowego oraz przyjmowanych leków | Tak |  |
|  | Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD | Tak |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | Tak |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | Tak |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową | Tak |  |
|  | Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym | Tak |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | Tak |  |
|  | Zmiana układu okien i interfejsu użytkownika | Tak |  |
|  | Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby | Tak |  |
|  | Funkcja wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów | Tak |  |
|  | Ręczna zmiana punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczs próby wysiłkowej | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza | Tak |  |
|  | Zatrzymanie i retrospektywny podgląd zapisu EKG w czasie trwania badania | Tak |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania próby | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci | Tak |  |
|  | Moduł Analizy ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta | Tak |  |
|  | Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta | Tak |  |
|  | Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR | Tak |  |
|  | Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu serca | Tak |  |
|  | Dodawanie znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej | Tak |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | Tak |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego pomiaru BP dla bieżni i cykloergometru | Tak |  |
|  | Zmiana prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby | Tak |  |
|  | Edycja i tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, osób po zawale | Tak |  |
|  | Zmiana protokołu na RAMP podczas próby | Tak |  |
|  | Tworzenie opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG | Tak |  |
|  | Wydruk wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby | Tak |  |
|  | Automatyczny wydruk wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania | Tak |  |
|  | Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG | Tak |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | Tak |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, odcinek RR, załamek P, odcinek PQ, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia) oraz QTr (po korekcji Holzmanna) | Tak |  |
|  | W zestawie przenośny12 kanałowy, bezprzewodowy moduł EKG, o wymiarach max. 82x87x25 mm i wadze max 150 g, z możliwością podglądu sygnału z wszystkich odprowadzeń na ekranie do 3”. Możliwość dołączenia aparatu do komputerowego EKG z modułem długiego QT, modułem ST z wykresami kołowymi, modułem porównawczym zapisów EKG oraz wektokardiografią Możliwość dołączenia aparatu do modułu do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej wraz ze spełnieniem zgodności z Kryteriami Seattle, z narzędziami do wizualizacji graficznej kryteriów oraz z automatyczną analizą ryzyka Możliwość podłączenia aparatu do platformy medycznej (wspólna baza danych w jednej aplikacji komputerowej, bez dodatkowych programów integrujących), w której zbierane są dane medyczne z modułów komputerowego EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci serocwej, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, komputerowej spirometrii oraz ergospirometrii. Możliwość integracji z systemami informatycznymi szpitali i przychodni | Tak |  |
|  | STACJA ROBOCZA |  |  |
|  | Komputer typu PC. | Tak |  |
|  | Procesor: min. 2 rdzeniowy | Tak |  |
|  | Dysk twardy: min. 500GB | Tak |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM: min. 8GB | Tak |  |
|  | Porty USB: min. 3szt | Tak |  |
|  | Monitor LCD: przekątna ekranu min. 21” | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa dla formatu A4 | Tak |  |
|  | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca | Tak |  |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | Tak |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | Tak |  |
|  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 10 64 bit lub nowszy. | Tak |  |
|  | BIEZNIA |  |  |
|  | Wymiary maksymalne: 200 cm – długość, 71 cm – szerokość 120 cm – wysokość (+/- 2cm) | Tak |  |
|  | Powierzchnia do biegania wymiary:150 x 50 cm (+/- 1cm) | Tak |  |
|  | Waga: max.151 kg | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min.200 kg | Tak |  |
|  | Zakres prędkości: 0.3 – 25 km/h | Tak |  |
|  | Przednie nachylenie: 0 do 25% | Tak |  |
|  | Bieg wsteczny. | Tak |  |
|  | Zakres nachylenia: 0 – 25 % | Tak |  |
|  | Silnik napędowy: AC 230/50Hz 2.2kW-2.5kW | Tak |  |
|  | Interfejs: 2x RS232, USB | Tak |  |
|  | Paski antypoślizgowe po obu stronach bieżni | Tak |  |
|  | Poręcze boczne stałe: wysokość maksymalna 900 mm +/- 20mm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o regulowane poręcze boczne: | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o regulowaną poręcz przednią pediatryczną: | Tak |  |
|  | Wyłącznik awaryjny: przycisk stop | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o panel sterowania | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)