ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Komputerowy system nadzorujący i dokumentujący przebieg dekontaminacji narzędzi i sprzętu, ich obieg, współpracujący z systemem AMMS

Producent/Firma: …………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie/oprogramowanie nazwa  typ: …………………………………..................................................

Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System ma umożliwiać pełną rejestrację obiegu materiału poddawanego dekontaminacji, obejmującą centralną sterylizatornię oraz posiadać możliwość rozbudowy o oddziały szpitala, bloki operacyjne, poradnie specjalistyczne funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, oraz ma posiadać możliwość intergacji z system AMMS Zamawiającego. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać pełną rejestrację i archiwizację z przebiegu procesów urządzeń technologicznych centralnej sterylizatorni tj. myjni-dezynfektorów i sterylizatorów dla posiadanych przez Zamawiającego 3 sterylizatorów parowych firmy Getinge, sterylizatora na tlenek etylenu firmy 3M, myjni-dezynfektora firmy Getinge jak również dla 2 myjni-dezynfektorów zakupowanych w równoległym postępowaniu. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać monitoring pracy urządzeń technologicznych- sterylizatorów oraz myjni-dezynfektorów, dostępny na wszystkich stanowiskach systemu w centralnej sterylizatorni, zapewniając możliwość podglądu statusu poszczególnych urządzeń, rejestrowanych cykli ich pracy oraz załadowanych do nich wsadów, w tym także przegląd archiwum wykonanych cykli wraz z pełną informacją o przebiegu cyklu oraz możliwością wygenerowania raportu z dowolnego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać pełną informację o obiegu materiału poddawanego dekontaminacji w formie elektronicznej i możliwość jej powiązania z pozostałą dokumentacją medyczną. | Tak |  |
|  | Wykonawca wprowadzi dane początkowe niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicje narzędzi, zestawów i ich składów, struktury organizacyjne, personel, rodzaje opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego, na etapie wdrożenia systemu. | Tak |  |
|  | System zostanie zainstalowany na serwerze Zamawiającego. | Tak |  |
|  | System zostanie dostarczony i będzie wykorzystywał silnik bazy danych MSSQL Server firmy Microsoft lub Oracle Database. Zamawiający dopuszcza udostępnienie posiadanych przez siebie licencji bazodanowych dla potrzeb oferowanego systemu. | Tak |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek uaktualniania systemu wraz z instrukcją na bieżąco w okresie gwarancji bezpłatnie. | Tak |  |
|  | Wykonawca (producent oprogramowania) zapewni stały nadzór serwisowy online w okresie gwarancji (bezpłatny) i możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni nadzór autorski oferowanego systemu, w okresie gwarancyjnym bezpłatnie, oraz możliwość jego kontynuowania po okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) dotyczące strategicznych użytkowników, szczególnie centralnej sterylizatorni, do 4 godz. od momentu zgłoszenia awarii, całodobowo. Zamawiający ze swojej strony zapewni możliwość całodobowego zdalnego dostępu do oferowanego systemu. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu, do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
|  | Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń personelu centralnej sterylizatorni i pozostałych użytkowników, z obsługi systemu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z systemem pełną dokumentację systemu (dokumentacja techniczna, administratora, użytkownika, szkoleniowa). | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna systemu ma zawierać instrukcje obsługi oraz konfiguracji wszystkich dostarczonych wraz z systemem urządzeń i musi być zainstalowana przynajmniej na serwerze. | Tak |  |
|  | Dokumentacja użytkownika systemu ma zawierać także filmy szkoleniowe, pokazujące sposób realizacji poszczególnych zadań i ma być dostępna na każdej stacji roboczej w centralnej sterylizatorni. | Tak |  |
|  | Obsługa systemu jest w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu również są w języku polskim. | Tak |  |
|  | W systemie ma być możliwość użycia wszystkich polskich znaków diakrytycznych we wprowadzanych nazwach narzędzi, przedmiotów, które wykorzystuje system i które są drukowane na etykietach. | Tak |  |
|  | Wymagane w ramach dostawy systemu licencje stanowiskowe mają obejmować jedno stanowisko administratora systemu, jedno stanowisko w strefie brudnej centralnej sterylizatorni, pięć stanowisk w strefie czystej, jedno stanowisko w strefie sterylnej oraz licencję otwartą dla bloków operacyjnych, oddziałów, poradni. Dodatkowo wykonawca dostarczy licencje systemowe niezbędne do uruchomienia systemu na serwerze Zamawiającego oraz licencję dla oprogramowania przeznaczonego do automatycznego cyklicznego wykonywania kopii bazy danych systemu. | Tak |  |
|  | System ma posiadać budowę modułową otwartą umożliwiającą późniejszą rozbudowę o nowe stanowiska robocze oraz nowe funkcje. | Tak |  |
|  | Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie, na etapie weryfikacji ofert przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, prezentacji poszczególnych funkcjonalności oferowanego oprogramowania, potwierdzających przede wszystkim spełnienie wymagań opisanych w punktach 22…29, zawartych w części „Ogólna funkcjonalność systemu”. | Tak |  |
| Ogólna funkcjonalność systemu |  |  |  |
|  | Wszystkie podstawowe zadania realizowane na stanowiskach w Centralnej Sterylizatorni (przyjmowanie materiału do CS, kompletacja i załadunek oraz zwalnianie wsadu po myciu-dezynfekcji, pakietowanie i wydruk etykiet, kompletacja, załadunek oraz zwalnianie wsadu po sterylizacji, wydanie materiału) mają być realizowane w aplikacji desktop, ale także przez przeglądarkę www. | Tak |  |
|  | Na stanowiskach systemu zlokalizowanych poza Centralną Sterylizatornią system ma mieć możliwość zapewnienia użytkownikom funkcjonalności przyjmowania materiału sterylnego z centralnej sterylizatorni, podglądu stanu materiału sterylnego (zdekontaminowanego) u użytkownika, podglądu statusu materiału użytkownika znajdującego się w centralnej sterylizatorni, dostępu do danych archiwalnych materiału pozostającego w dyspozycji użytkownika, potwierdzenia zużycia materiału sterylnego, kontrolowania wypożyczeń wewnętrznych, kompletacji materiału zużytego lub przeterminowanego do wydania, wydania materiału do centralnej sterylizatorni wraz z automatycznym tworzeniem zlecenia na dekontaminację. | Tak |  |
|  | Administracja systemem możliwa jest po uprzednim logowaniu osób uprawnionych. System ma zapewniać utworzenie grup uprawnień (Administrator, Kierownik itd.) i przydzielanie grup lub poszczególnych uprawnień dla członków personelu. | Tak |  |
|  | Administrator systemu ma mieć możliwość wprowadzania i edycji danych: jednostek organizacyjnych- użytkowników materiału sterylnego- wewnętrznych i zewnętrznych oraz personelu- wraz z nadawaniem odpowiednich uprawnień i wyposażeniem w spersonalizowane identyfikatory z kodami; tworzenia cennika usług sterylizacyjnych; tworzenia słowników pojemników transportowych, rodzajów opakowań sterylizacyjnych, rodzajów testów mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji. | Tak |  |
|  | Administrator systemu ma mieć możliwość tworzenia bibliotek narzędzi i zestawów, w tym wprowadzania i edycji danych takich jak nazwa, opis, symbol, użytkownik, skład zestawu, zestawienie ilościowe składników w zestawie, wycena dekontaminacji, definicja pakowania (sposób pakowania, okres ważności, szacunkowa objętość), procedury i instrukcje postępowania (dla mycia i dezynfekcji, pakowania, sterylizacji), fotografie a także inne pliki multimedialne. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać pełną kontrolę historii modyfikacji każdego zdefiniowanego zestawu, obejmujących wszystkie jego charakterystyczne cechy. | Tak |  |
|  | System ma posiadać kreator etykiet obiegowych- narzędzie umożliwiające konfigurację zawartości i wyglądu danych na etykietach obiegowych: wybór rodzaju etykiety (jedno- , dwu- lub trójdzielna), wybór drukowanych pól (pola statyczne i dynamiczne-wypełniane danymi z bazy danych w momencie wydruku), ich położenie i rozmiar. Wybór ilości jednorazowo drukowanych etykiet. Kreator umożliwia zapisanie więcej niż jednej konfiguracji. Konkretna konfiguracja może być przypisana do konkretnego rodzaju materiału ale także do konkretnego zestawu/narzędzia. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać pełną archiwizację wszystkich danych z poszczególnych modułów i udokumentowanie pracy systemu w formie elektronicznej i papierowej (drukowanie raportów, statystyk, zestawień). Zakres dokumentacji określa użytkownik. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać automatyczne prowadzenie dokumentacji procesu obróbki narzędzi w każdej jego fazie w obrębie CS bez ingerencji użytkownika, zapewniające przypisanie wykonywanych czynności do personelu fizycznie je wykonującego- wszystkie czynności technologiczne objęte nadzorem systemu zawsze dokumentowane są ze wskazaniem uprzednio zidentyfikowanego członka personelu. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać informację o tym gdzie jest i co się dzieje z danym zestawem lub narzędziem (status), dostępną na wszystkich stanowiskach. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego obiegu danego zestawu. Także możliwość wprowadzenia uwag które bezwzględnie muszą zostać potwierdzone przez personel funkcyjny. | Tak |  |
|  | System ma umożliwiać swobodne definiowanie procedur wynikowego wyznaczania kosztów i nakładów na dekontaminację oraz automatyczne naliczanie kosztów dekontaminacji w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | System ma zapewniać identyfikację pojemników transportowych oznaczonych kodem kreskowym wraz z ich aktualną zawartością (w tym siatek narzędziowych oraz koszy sterylizacyjnych). | Tak |  |
|  | System ma zapewniać identyfikację zestawu (lub narzędzia pojedynczego) przez odczyt kodu kreskowego z oznacznika tacy narzędziowej, odczyt kodu kreskowego z etykiety obiegowej, przez wybór z listy ekranowej, przez odczyt kodu kreskowego z listy zestawów. | Tak |  |
|  | System ma posiadać automatycznie prowadzony dziennik zdarzeń. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać zarządzanie zestawami wypożyczonymi i dzierżawionymi z przypisaniem do danego dzierżawcy/ dostawcy, z możliwością określenia okresu dzierżawy lub wypożyczenia tj. jednorazowe, długoterminowe; funkcjonalność określenia konkretnych dat; opcja prowadzenia kalendarza zbliżających się terminów końca wypożyczeń, dzierżawy. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać identyfikację wypożyczeń wewnętrznych materiału sterylnego i obciążanie kosztami sterylizacji jednostki organizacyjnej która zużyła dany materiał. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać możliwość przyjęcia materiału na pełen proces dekontaminacji w strefie brudnej lub też przyjęcia materiału przeznaczonego tylko do sterylizacji lub materiału sterylnego w strefie czystej. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać możliwość udokumentowania (potwierdzenia) na stanowiskach strefy brudnej mycia/dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej oraz mycia/dezynfekcji manualnej (wraz z przydzielaniem właściwego preparatu mycia i dezynfekcji) a także przekazania materiału przez okno podawcze do strefy czystej. | Tak |  |
|  | System ma obsługiwać kompletację zestawów i narzędzi do automatycznego mycia-dezynfekcji (sterylizacji), pozwalającą na przydzielanie odpowiednich testów dla wsadu, udokumentowanie (potwierdzenie) załadunku wsadu do urządzenia, kontrolę poprawności wybranego programu, możliwość wycofania wsadu z urządzenia w przypadku nieprawidłowości. | Tak |  |
|  | System ma obsługiwać udokumentowanie (potwierdzenie) zwolnienia wsadu po automatycznym myciu-dezynfekcji (sterylizacji), pozwalające na weryfikację testów przydzielonych do wsadu, weryfikację wizualną, weryfikację poprawności zarejestrowanego przebiegu cyklu mycia-dezynfekcji (sterylizacji) jako czynności wymaganych do zwolnienia wsadu. Oraz możliwość wycofania całego wsadu lub pojedynczego zestawu/narzędzia do powtórnego mycia-dezynfekcji (sterylizacji). | Tak |  |
|  | System ma posiadać funkcjonalność interaktywnego pakowania zestawu. Przekazywanie informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi czy ułożenia składników zestawów. Możliwość drukowania spisu zawartości zestawu w trakcie pakowania zestawu, łącznie z wprowadzonymi uwagami. | Tak |  |
|  | System ma umożliwiać automatyczne przydzielanie terminu przydatności materiału do użycia na podstawie wcześniej określonej definicji pakowania zestawu, ale także możliwość jednorazowej zmiany definicji pakowania (możliwość ręcznej modyfikacji terminu przydatności materiału do użycia). | Tak |  |
|  | System ma zapewniać drukowanie dwudzielnych, dwukrotnie przylepnych, etykiet jednorazowego obiegu z testem chemicznym, umożliwiających identyfikację zestawów po sterylizacji i umieszczenie ich w dokumentacji medycznej pacjenta. System posiada wbudowany kreator etykiet obiegowych który umożliwia wybór pól, jakie mają zostać umieszczone na etykiecie (pola dynamiczne, automatycznie wypełniane danymi z bazy danych), wybór rodzaju etykiety | Tak |  |
|  | System nie ma mieć żadnych wbudowanych ograniczeń ani mechanizmów autentykacji, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Zamawiającemu swobodę wyboru dostawcy etykiet jednorazowego obiegu wymaganych do prawidłowej eksploatacji systemu. | Tak |  |
|  | System ma posiadać funkcjonalność bezpośredniego sygnowania przeprowadzanych procedur załadunku i zwalniania wsadu do myjni-dezynfektorów oraz sterylizatorów oraz wydania materiału do odbiorcy elektronicznym podpisem ekranowym, który następnie widnieje na odpowiednich raportach. | Tak |  |
|  | System ma zapewniać blokadę możliwości wydania materiału dla którego nie została utworzona kompletna dokumentacja potwierdzająca prawidłowy przebieg ścieżki dekontaminacji tego materiału (zgodny z definicją danego materiału w systemie) lub też materiału przeterminowanego. | Tak |  |
| Wyposażenie sprzętowe |  |  |  |
|  | Komputer, 7 sztuk Parametry minimalne: all-In-one; procesor: procesor klasy x86, w teście wydajności PassMark PerformanceTest osiąga wynik co najmniej 4000 punktów Passmark CPU Mark; ekran: LCD min 23,5" z panelem multidotykowym o rozdzielczości 1920x1080; pamięć RAM: 8GB; dysk twardy: SSD, 240GB; urządzenia wbudowane: karta sieciowa LAN 10/100/1000 MBit, karta sieciowa WiFi typu IEEE 802.11b/g/n, kamera internetowa; system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub równoważny, możliwość montażu do uchwytu zgodnego ze standardem VESA (wymagane uchwyty do stołu dla komputerów na stanowiskach pakietowania) | Tak |  |
|  | Skaner bezprzewodowy kodów kreskowych 1D/2D, 7 sztuk Parametry minimalne: odczytywanie kodów w formatach 1D: Code 39, Code 128, Code 93; oraz w formatach 2D: DataMatrix, QR Code, Micro QR; obsługiwane interfejsy: USB, RS232, Keyboard Wedge (złącze klawiatury); rodzaj czytnika: linear imager 2D; minimalna rozdzielczość czujnika obrazu: 640 × 480 pikseli; wskaźniki dla użytkownika: wskaźniki LED dobrego odczytu, sygnał dźwiękowy. | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa A4, 1 sztuka Parametry minimalne: format papieru: A4; szybkość druku 15 str./min., rozdzielczość 1200 x 1200 dpi, ; druk laserowy mono; podajnik papieru; pojemność podajnika 200 szt., możliwość drukowania na papierze zwykłym, kopertach; interfejsy komunikacyjne: min. 1 port USB, min. 1 port RJ-45 (10/100/1000Base-TX). | Tak |  |
|  | Drukarka etykiet, 5 sztuk Parametry minimalne: druk termotransferowy; szerokość druku w zakresie min. 40 mm -104 mm; rozdzielczość 203 dpi; drukowane kody kreskowe: Code 39, Code 93, Code 128, UCCEAN-128; interface LAN i USB. Przeznaczone do drukowania etykiet obiegowych oraz oznacznikowych. | Tak |  |
|  | Oznaczniki tac narzędziowych, 100 sztuk Parametry minimalne: Wykonane ze sprężynującej stali kwasoodpornej. Wyposażone w uchwyty umożliwiające zamocowanie na krawędzi tacy narzędziowej. Wymiary minimalne pola roboczego to 80x30mm. | Tak |  |
|  | Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, 4 rolki Etykiety obiegowe ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu, 1 rolka Parametry minimalne: etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną/tlenkiem etylenu, o wymiarach 58x35mm; typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne); dwudzielne- górna warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części; z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie; dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. Dostarczone razem z odpowiednimi taśmami barwiącymi woskowo- żywicznymi, wystarczającymi do zadruku wymaganej ilości etykiet. | Tak |  |
|  | Etykiety oznacznikowe do oznaczania tac narzędziowych, 1 rolka Parametry minimalne: etykiety poliestrowe, białe, błyszczące, z klejem akrylowym, o wymiarach 30 x 80 mm; przeznaczone do trwałego oznaczania pojemników transportowych używanych w CS; odporne na ścieranie, rozmazywanie oraz na środowisko panujące w myjniach- dezynfektorach i sterylizatorach w czasie ich pracy; dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. Dostarczone razem z odpowiednimi taśmami barwiącymi żywicznymi, wystarczającymi do zadruku wymaganej ilości etykiet. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)