ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Macerator

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ..........................................…           Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych oraz innych produktów takich jak: wkłady higieniczne, pieluchomajtki, podpaski - bez elementów i/lub powłoki plastikowej. | Tak |  |
|  | Ładowność min.:do 2 pieluch na jeden cykl (1 duża lub 2 średnie pieluchy). | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci elektrycznej 400V/ 50Hz 3-fazowe. | Tak |  |
|  | Moc całkowita urządzenia: max. 2,6 kW. | Tak |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych. | Tak |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego. | Tak |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni - zapewniające wygodę i bezpieczeństwo użytkowania w tym eliminację ryzyka zakażeń krzyżowych. | Tak |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | Tak |  |
|  | System automatycznej dezynfekcji po każdym cyklu. | Tak |  |
|  | Automatyczne aplikowanie detergentu. | Tak |  |
|  | Silnik o mocy minimum 2,2 kW pozwalający na szybką i bezproblemową macerację wkładu na bardzo drobną miazgę, pozwalającą na dokładne odprowadzenie nieczystości. | Tak |  |
|  | Moc pompy wody: min. 0,34 kW. | Tak |  |
|  | Waga netto urządzenia:max. 110 kg . | Tak |  |
|  | Bardzo szybki czas trwania cyklu: max. 120 sekund. | Tak |  |
|  | Odpływ: Ø50 mm-Ø100mm . | Tak |  |
|  | Poziom hałasu: max. 60 dBa. | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie: 500 szer x 1040 wys x 600 gł mm (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 gł mm (+/- 5%). | Tak |  |
|  | Podłączenie wody z przyłącza 3/4’’. | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę: min. 24 litry. | Tak |  |
|  | Minimalny przepływ wody: 10 litrów/minutę, 1 bar. | Tak |  |
|  | Zakres ciśnienia wody zimnej: 1-6 bar. | Tak |  |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra, zapewniająca antybakteryjną ochronę i zapobiegająca osadzaniu się bakterii. | Tak |  |
|  | Powierzchnia górnej pokrywy wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uderzenia i porysowania. | Tak |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | Tak |  |
|  | Bęben wraz z blokami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa - pokrywa blokowana automatycznie podczas cyklu cięcia i nie zwalniana dopóki nie zakończy się cykl. | Tak |  |
|  | Pokrywa zamykana automatycznie po 60 s po użyciu przełącznika nożnego, dodatkowo sygnał dźwiękowy informujący o rozpoczęciu zamykania pokrywy. | Tak |  |
|  | Głowica natryskowa umiejscowiona na spodzie automatycznej pokrywy. | Tak |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | Tak |  |
|  | Funkcja stau „uśpienia-czuwania” urządzenia. | Tak |  |
|  | Czujniki informujące o błędach: czujnik zamykania/otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu, czujnik zatrzymania silnika. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie w postaci automatycznej informacji o usterkach mechanicznych. | Tak |  |
|  | Łatwa do demontażu ściana przednia. | Tak |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, niewymagające przykręcania lub przyklejania do podłoża. Możliwość swobodnego przestawienia urządzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia przyłącza przelewowego z prawej lub lewej strony w zależności o potrzeb użytkownika. | Tak |  |
|  | Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego umieszczony na tylnej ścianie urządzenia. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)