ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Myjnia dezynfektor do narzędzi i sprzętu medycznego z wyposażeniem – szt. 1

Producent/Firma: ………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................		Rok produkcji: .......................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Komora dwudrzwiowa, przelotowa | Tak |  |
|  | Drzwi w pełni przeszklone otwierane do przodu, tworząc wygodny stolik po otwarciu. | Tak |  |
|  | Ze względu na ograniczenia architektoniczne szerokość myjni nie przekraczająca 670 mm i wysokości 2400 | Tak |  |
|  | Pojemność komory pozwalająca na umieszczenie min. 12 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 o wym. 480x250x50 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, zasilanie w wodę ¾” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej), odpływ kanalizacyjny 50 mm, maksymalna moc urządzenia 14 kW, | Tak |  |
|  | Drzwi komory myjącej wykonane z podwójnego hartowanego szkła | Tak |  |
|  | Napęd drzwi elektryczny | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem obu drzwi | Tak |  |
|  | Ergonomiczna wysokość załadowcza urządzenia – 750mm ±30mm | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów , których mycie jest utrudnione. | Tak |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 316L | Tak |  |
|  | Energooszczędne oświetlenie wnętrza komory za pomocą diod LED | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
|  | Min. dwu stopniowy system mechanicznych filtrów wody zużytej | Tak |  |
|  | Myjnia wyposażona w kondensator pary z systemem odzysku ciepła | Tak |  |
|  | Cztery pompy środków chemicznych wyposażone w przepływomierze, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku. | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 4 pojemniki po 5 l każdy. Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów dopuszczonych do obrotu na rynku polskim. | Tak |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak |  |
|  | Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | Tak |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi. | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 7” | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka parametrów cyklu | Tak |  |
|  | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93ºC, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch, niezależnych czujników temperatury. | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu statusu myjni przez przeglądarkę www | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 40 w tym min. 6 programy wybierane bezpośrednio z panelu sterownia bez konieczności przewijania listy programów. | Tak |  |
|  | System suszenia gorącym powietrzem z możliwością nastawienia temperatury i czasu. Dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny HEPA klasy min. H14 | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | Tak |  |
|  | Długość cyklu standardowego dezynfekcji termicznej (walidowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 15883), nie przekraczająca 45 min. – załączyć kopię wydruku z przeprowadzonego cyklu. | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu < 60 dB | Tak |  |
|  | Wbudowany włącznik główny urządzenia po stronie załadowczej. | Tak |  |
|  | Wbudowane przyciski bezpieczeństwa po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
|  | Maksymalne zużycie wody 15 l na fazę cyklu przy stosowaniu wózka wsadowego na 5 poziomów mycia. - dołączyć wydruk z cyklu potwierdzający spełnienie paramteru. | Tak |  |
|  | Zużycie wody kontrolowane przez przepływomierze umieszczone na wlotach wody zimnej oraz zdemineralizowanej. | Tak |  |
|  | Masa urządzenia netto nie przekraczająca 240 kg | Tak |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 – cz. 1, 2, 5 | Tak |  |
|  | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | Tak |  |
| Wyposażenie myjni |  |  |  |
|  | Wózek wykonany ze stli nierdzewnej do załadunku min. 12 szt. tac DIN 1/1 480x250x50 mm lub min. 4 pojemniki sterylizacyjne o wym. 600 x 300 x 150 mm, zdejmowanymi poziomami poza ostatnim dolnym poziomem umożlwiający mycie przedmiotów o większych gabarytach. Wózek wyposażony w ramię natryskowe na każdym poziomie możliwe do demontażu. Ramiona natryskowe z zdejmowanymi zakończeniami w celu przelotowego płukania. szt. 1 | Tak |  |
|  | Wózek wykonany ze stli nierdzewnej do chirurgii małoinwazyjnej tj. laparoskopów z kompletem niezbędnych przyłączy. min. 40 szt punktów przyłączeniowych - szt. 1 ( dla jednego urządzenia) | Tak |  |
|  | Zestaw naprawczy do sterylizatorów w Centralnej Sterylizatorni Zamawiającego: uszczelka szt. 4, grzałka ELD szt. 2 , uszczelka grzałki szt. 2, wymiennik ciepła szt. 1, uszczelka wymiennika szt. 4, zawór płaszcza szt. 1, uszczelka zaworu szt. 2, przepływomierz szt. 2, płyta główna CPU szt. 1. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy, licząc od momentu zgłoszenia awarii niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Naprawy realizowane w siedzibie zamawiającego. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)